全自动医用电子血压计技术参数

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 测量内容：收缩压、舒张压、脉搏，数字式LCD显示 |  |
| ★1.2 | 测量原理：示波法 |  |
| 1.3 | 测量位置：左右手都可测量 |  |
| 1.4 | 语音提示功能：测量姿势正确提示功能、测量过程提示、测量结果播报 |  |
| 1.5 | 抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料并提供证明文件 |  |
| ★1.6 | 软件著作权：提供血压测量信息管理系统软件 |  |
| 1.7 | 测量范围：压力：0-299mmHg(0~39.9kPa)，脉搏数：40次/分-180次/分 |  |
| 1.8 | 精确度：压力：+3mmHg(+0.4kPa)以内，脉搏数：+2%以内 |  |
| 1.9 | 高血压自动判定功能：可根据测量值自动判定高血压程度并在屏幕能显示提醒,给予用户及时的健康提示 |  |
| 1.10 | 慢病宣教播放功能：可插SD卡，根据各科室个性化需求下载宣教知识并播放 |  |
| 1.11 | 舒缓音乐播放功能：可选择音乐播放功能,按测量键后自动播放音乐,舒缓患者紧张心情 |  |
| 1.12 | 人体感应功能：测量结束后一定时间可切换至待机模式，达到节能效果;当感应到人，自动转换测量模式 |  |
| ★1.13 | 肘部位置传感器：有，测量时当肘部放置传感器开关时，屏幕会及时显示手臂姿势错误或正确的提示 |  |
| 1.14 | 臂筒角度调节功能：具有上向臂筒角度调节，方便受测者手臂姿势与高度的调整，确保测量数据更加精准 |  |
| 1.15 | 干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示 |  |
| 1.16 | 用户教育：根据测量结果，显示提示信息 |  |
| 1.17 | 测量腕周：17cm-42cm |  |
| 1.18 | 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，急速排气时间不大于10秒 |  |
| 1.19 | 加 压：压力泵自动加压方式 |  |
| 1.20 | 减 压：电磁控制阀自动减压系统 |  |
| 1.21 | 压力监测：半导体压力传感器 |  |
| 1.22 | 打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选 ，用户信息可编辑打印 |  |
| 1.23 | 压力单位：mmHg 和 Kpa 两种模式互选 |  |
| 1.24 | 输出端口：RS-232 |  |
| 1.25 | 电击保护：II类设备、B型应用部分 |  |
| 1.26 | 进液防护分类：普通设备 |  |
| 1.27 | 安全分类：不能在有易燃麻醉气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的设备 |  |
| 1.28 | 安全分类：1组、B类设备 |  |
| 1.29 |  |  |