眼科裂隙灯显微镜检查仪

1、高分辨力光学体，高通透性

2、标配全功能软件，自动优化图像效果

3、显微镜类型：上光源平行夹角式（伽利略型）

4、数码图像采集方式：采用外接高清单反相机，像素≧2400万，配置同步闪光照相装置，配置同轴背景光照明补偿系统

5、配置工作站及配套裂隙灯图像软件

6、具备1080高清动态录像功能

7、目镜≧12.5X，显微镜总倍率：6X至40X

8、改变倍率形式：转鼓式

9、屈光度调节：-7D~+7D

10、裂隙照明：五档调光（可选无级调光）

11、裂隙高度（mm）：1～14连续可调，裂隙宽度（mm）：0～14连续可调

12、裂隙角度：0°~180°可旋转

13、裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

14、光斑直径：φ14、φ10、φ5、φ2、φ1、φ0.2（mm）

15、光学分辨率：200线对/mm

16、滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

17、固视标：红色发光二极管

18、照明灯泡：12V/50W卤钨灯泡

19、预留眼底激光接口