## 便携式耳声发射测试仪

- 同时具备DP和TE两种测试模块

- 安全标准：IEC 60601-1；听力计执行标准：IEC 60645-3;EMC:IEC 60601-1-2；

- 具有医学CE标识；

- 适用范围：用于进行听力损失的筛选测试

- 测试特点：检测耳声发射频率范围；

瞬态耳声发射（TEOAE）： 1.5,2,2.5,2.8,3.5,4KHz；

畸变耳声发射（DPOAE）： 2,2.5,3,3.5,4,5 KHz；

- 刺激强度：TEOAE（83dB SPL）DPOAE（40-65dB SPL）

- 最大声输出:90dB声压级；

- 麦克风系统噪音：-20dB声压级在2KHz(1KHz带宽)；-13dB声压级在1KHz(1KHz带宽)；

- 打印出的图谱能自动计算通过的信噪比；

- 探头：便于拆卸清洗的4个探头支架；

- 电池寿命：约300次测试；

- 语言选择：至少包括中、英两种。

- 重量：主机300克（包括电池），易于便携

- 数据库：具有专业数据库设计和管理软件，可连接电脑存储打印测试数据

- 基本配置要求至少具备：主机（1台）、台座（1个）、探头延长线（1根）、探头支架（4个）、耳模头（1盒）、便携包（1个）、干电池（4节）、产品说明书（1本）。