耳鼻喉头颈外科综合治疗台

1、电源电压 ： AC220V ≤50Hz， 整机功率 ： ≥1.8KW 负压压力 ： ≤700mmHg， 正压压力 ：≤1.2-2.0kgf/㎝²

2、操作台面：治疗台台面采用高级双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；流线型设计制作；坚固程度远优于人造大理石且外形美观大方，不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调

3、药喷枪：4直2弯，可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不易堵塞，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。

4、吸枪：吸力≤0-700mmhg,吸力可调，防回流装置，安全环保，易清洁，配2套；￠3mm各2支、￠2.5mm各3支吸引管，噪音≤50dB。

5、吹枪：正压：≤0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。

6、除雾装置：≥450W,加温时间9S、15S、20S可分三级调节及时间显示，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护。

7、LED照明灯：色温≥3200-3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命≥10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，操作移动可在任意位置固定。

8、内置式冷光源：LED光源；≥3.7V；≥50W，为设备扩展功能，预留空间

9、独立智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电。 工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等。

10、自动预警排污清洁装置：主、副污物瓶设计，欧美安全环保标准要求设计，集中式污物处理方式，并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能。

11、正压力泵：≥75W，进口空压机，性能稳定，噪音小≤50dB，使用寿命长，最高压力为≥3Kg/cm²以上。

12、负压力泵：≥350W，：性能稳定，噪音小≤40dB，使用寿命长，最高吸引力为≤700mmHg。

13、观片灯（LED）：LED光源，可调亮度；无发光死点，无须更换灯管。

耳鼻喉头颈外科综合治疗台配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作主台面 | 1 | 张 |
| 2 | 箱体 | 1 | 套 |
| 3 | 药喷枪 | 6 | 支 |
| 4 | 吸枪 | 2 | 支 |
| 5 | 吹枪 | 2 | 支 |
| 6 | 正压泵 | 1 | 台 |
| 7 | 负压泵 | 1 | 台 |
| 8 | 排污装置 | 1 | 套 |
| 9 | LED照明灯 | 2 | 套 |
| 10 | 除雾装置 | 2 | 套 |
| 11 | 内置式LED冷光源 | 2 | 套 |
| 12 | 内置式硬管镜放置筒杯 | 1 | 套 |
| 13 | 内置污物桶、盘 | 2 | 套 |
| 14 | 医用小药瓶 | 4 | 个 |
| 15 | 镊子杯 | 4 | 个 |
| 16 | 器械盘 | 2 | 个 |
| 17 | 棉球罐 | 2 | 个 |
| 18 | 医生座椅 | 2 | 张 |
| 19 | 观片灯（LED） | 1 | 套 |
| 20 | 独立智能控制系统 | 1 | 套 |
| 21 | 标准型病人椅 | 2 | 张 |