成都市第五人民医院
调研13（二次挂网）
	申购序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	各科室
	抢救车
	国产
	1.不锈钢材质；2.多层，有滑轮推动。

	
	各科室
	平车（转运车）豪华
	国产
	[image: image1.png]


1.有床档或安全保护措施、滑轮推动并可固定、床垫、输液架、置物篮、带小氧气瓶；2.床头可调节高度、可升降。

	
	各科室
	发药车
	国产
	1.不锈钢送药推车主体1台、带置物篮、三级滑轮两套、分色垃圾桶2个、洗手液挂筐一个、ABS独立发药盘、双面静音脚轮带刹车、带锁具。

	
	各科室
	输液车
	国产
	[image: image2.png]


1.不锈钢推车主体1台、不锈钢抽屉2个、三级滑轮两套、分色垃圾桶2个、洗手液挂筐一个、锐器盒挂架1个、挂液体架、双面静音脚轮带刹车。

	
	急诊科
	平车（转运车）                   
	国产
	[image: image3.png]


1.有床档或安全保护措施、滑轮推动并可固定、床垫、输液架、置物篮。

	
	营养科
	治疗车
	国产
	1.不锈钢推车主体1台；分两层；不需要抽屉。

	
	肿瘤科
	晨间护理车
	国产
	1.材质：铁质；2.可放置污物床单被服等。

	
	康复科
	治疗车
	国产
	[image: image4.png]


1.上下两层；2.抽屉两个；3.可放置垃圾桶。

	
	手术室
	清创车
	国产
	[image: image5.png]


[image: image6.png]


1.不锈钢材质；2.如形。

	
	肿瘤科
	病历柜（30格）
	国产
	1.ABSC材质，一体式注压，面板颜色为天蓝色。2.静音四轮，带刹车。
3.有1-2个抽屉，设有拉手便于推车。
4.可放置30-40本病历夹，带锁。

	2
	眼科
	眼科用前后节显微镜
	进口
	1、镜体：具有防反光多涂层复消色差光学系统、 电动变倍系统、独立调焦变倍助手镜系统等功能。
2、滤光片：内置408 nm 防紫外线滤光片、减少蓝光滤光片、视网膜保护装置
3、光源： 卤素灯光源，备用灯泡具有完全自动切换功能、 冷光源，光纤传导。

	3
	眼科
	投射式视野计
	国产
	1.自动眼位检测与校正系统（AEC）腮托完全自动调整，无需任何人为操作；投射光源有红、蓝、白（宽频带可见光）。

	4
	科教科
	综合分娩胎心监护模拟人及胎心音监护仪
	国产
	1.模型按标准妊妇的身体尺寸大小设计制造。2.胎儿心音的听诊由电脑线路蕊片控制。3.可进行四段触诊、胎儿心音的听诊、骨盘外部测量和乳房护理的练习和指导等功能。

	5
	科教科
	高级多功能综合模拟人（外科）
	进口
	1.需具有模拟人体腹部多种特征，脏器大小比例合理等优点。2.可进行腹部常规手术练习操作（例如：胆囊切除术、胰腺切除术、腹部探查术、阑尾切除术、结肠及回肠切除术、腹式子宫切除术、泌尿系统手术等）。

	6
	科教科
	非接触眼压计
	国产
	1.能应用于表面麻醉过敏患者，需具有免操纵杆、全自动对焦、三维全自动眼球跟踪，打印检测结果。

	7
	眼科
	超乳玻切一体机
	进口
	1、可监测并控制眼内压。2.能够同时兼容多种不同切口大小的手术，具有多种切割模式。3.具有独立双泵控制功能，抽吸负压大于600mmHg 等其他功能。
2.配置且不限于：1、配4套超乳手柄，4套I/A手柄。 2、配电凝笔、电凝镊。3、机器底座，可在未来升级配置内置激光。

	8
	眼科
	眼科眼底532激光
	进口
	 1、基本功能: 临床应用：视网膜光凝（糖尿病视网膜病变，黄斑水肿，老年黄斑变性，视网膜裂孔，变性等），早产儿视网膜病变小梁成形术等。应用范围：门诊、手术室两用。

	9
	心内科
	三维电解剖标测系统（C3系统）
	进口
	一：1. Windows操作平台，磁电双定位系统（GPS定位系统，磁场矫正电场）。2. 能够快速建立心脏模型，实时监测消融压力。3.无需购买额外的密码钥匙开启导管的定位功能。4. 具有距离测量工具，能够精确测量肺静脉开口直径，瓣环直径等实用信息。                  二：射频仪：                                                                                                1. 智能，兼具温控与功率消融双重模式                                                                    2.. 实时记录消融信息                                                                                                                                          

	10
	消化内科
	高分辨食管胃肠动力仪
	进口
	1.食管测压诊断内容包括UES、LES、PIP 与隔膜位置，可进行高分辨食道测压、可升级为高分辨率食道阻抗测压、高清晰3D食道测压，并有高分辨率测压影像同步等其他功能。
 2.食管PH检测及24小时Ph监测系统等功能。
 3.直肠测压系统及生物治疗反馈系统具有各种功能。

	11
	神经外科
	立体定向系统
	国产
	1.立体定向颅内肿物清除术（血肿、脓肿、肿瘤,包括取活检、取异物 ）等功能。
2.立体定向脑深部核团毁损术（包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等，包括射频、细胞刀治疗）等。

	12
	呼吸与危重症医学科
	肺功能测试系统含体描箱
	进口
	1、全开放组合式模块化设计，具备升级扩展脉冲振荡IOS、无创心排量等模块功能。
2、标准一口气的弥散和残气功能，同时具备内呼吸法弥散功能。
3、体积描记箱箱体容积不小于 800 升。
4、配备3升定标器，能自动进行零点和增益校正，所有数据必须自动经过外置环境参数BTPS校正。

	13
	耳鼻喉科
	内窥镜摄像系统
	进口
	1、输出像素：1920（水平）*1080（垂直）

	14
	普外科
	电子胃镜及肠镜+食道动力学检测系统
	进口
	电子胃肠镜系统参数及要求：
1.内窥镜图像处理装置 一台
2.电子胃镜  1条
3.电子肠镜 1条
4.21.5寸或以上医用液晶显示器 一台                                           
5.医用专用台车一台、电子工作站系统，具有录制和储存图像视频功能。
6.食道压力测定装置一台，用于做食道压力测定和酸碱度测定。

	15
	检验科
	微生物快速鉴定系统（质谱仪）
	进口
	一、功能需求：1. 用于微生物（细菌，真菌，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。2. 飞行管长度不少于1.10米，仪器检测通量一次处理样本不少于96个。3. 数据库中需包含细菌、真菌、分枝杆菌，可鉴定的菌种不少于2000种，菌株数不少于14000株。4. 靶板上须有进行质量控制的靶位。
二、标准配置：微生物质谱仪、信息管理服务器、数据库（临床及科研）及操作软件、电脑、显示器及打印机（各一套）
三、环境要求：无须针对设备有特殊的房间布局及水电配套，现有配套资源能够满足仪器要求

	16
	中心实验室（检验科）
	全自动酶联免疫分析仪
	进口
	1.实现自动化。适用于自身抗体、病原体、过敏原领域全面的检测项目，可以平行处理多种不同检测项目。                                                            2.可以同时加载三块微孔板。                                                 3.可以与实验室信息系统（LIS）实现双向在线连接。

	17
	中心实验室（检验科）
	全自动核酸提取仪
	进口
	1.主要用于提供HBV、HCV、HPV、CT/NG、EGFR、KRAS、BRAF、MRSA、MSSA、HSV1/2以及其他项目的检测。

	18
	内分泌科
	离心机
	国产
	1.低温低整转速（5000rpm），能提供达到200g离心力，全自动或手动调速的离心机。  2.容纳15-20ml试管2支。

	
	                                               中心实验室
	低速低温离心机（可离心96孔板）
	国产
	1.最高转速：5500rpm ，最大相对离心力：5400xg，转速精度：±10rpm
2.工作程序选择：20个及以上，升降速档：15加速档/15减速档
定速计时功、点动即瞬时离心（short spin）、差速离心等功能。
3.温控范围：-20℃-40℃ ，定时范围：1s～999min/连续/短时离心；钢制结构，不锈钢离心腔；电动安全门锁；
4.具备静止时预制冷功能；具备温度自动补偿功能 。

	
	                                               中心实验室
	低温高速离心机
	国产
	1.最高转速：18500rpm ，最大相对离心力：26019xg，转速精度：±10rpm                                      2.工作程序选择：20个、升降速档：15加速档/15减速档、具备定速计时功能、具备点动即瞬时离心功能、具备差速离心等其他功能。
3.温控范围：-20℃-40℃ 、定时范围1s～999min/连续/瞬时离心；安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔；电动安全门锁。

	
	                                               中心实验室
	掌上离心机
	国产
	1.最高转数： 12000rpm、最大相对离心力： 7900x g、定时时间：1~99分钟、转子容量： 1.5ml/2.0mlx6, 2 x PCR8连管转子
2.适用于1.5ml、0.5m、0.2ml离心管和PCR用0.2ml,8连排离心管。          
3.具有电子锁扣功能。

	
	皮肤科
	小型离心机
	国产
	1.最高转速：10000r/min；最大容量：12×20ml；转速精度：±20r/min；定时范围：0-99小时

	
	药剂科
	台式低速离心机
	国产
	1.水平转子：可陪各种真空管适配器，一次性样本量≥12个孔，容量：可满足10ml-20ml同时使用，最高转速：5000r/min，最大相对离心力：≥2200*g，定时范围：1-99min。          2.要求全钢机身，有电子安全门锁。

	
	药剂科
	台式高速冷冻离心机
	国产
	1.一次性样本量可满足48个孔，可根据需要配置各种规格角转子，水平转子及适配器，温度设定范围：-10°-40°，定时范围：0-99min，转速：≥14000转/分钟，可满足1.5-2.2ml微量离心管同时使用 2.全钢机身，电子安全门锁。

	
	呼吸科
	冷冻离心机
	国产
	1.全钢机身，不锈钢离心室，电子安全门锁，三层防护钢套，操作中可改变转速、离心力、时间、温度等。2.最高转速：6000r/min，最大离心力：5120Xg。最大容量：8*100ml（4000rpm)，温度设置范围：20°-40°，定时范围：1-99min.

	
	麻醉科
	台式高速冷冻离心机
	国产
	1.最大速度17,850rpm,最大RCF30.279xg,转头数量14个可选转头，包括12孔.24孔.36孔.48孔，尺寸高*宽*深：32*46*67cm

	19
	风湿血液科  
	微创针（刀）镜手术器械及配套设备
	国产
	可视微创针法诊手术器械（详见附件清单1） +数据处理中心1套+可视内镜系统1套+医用加压器1套+医用台车1台+打印机1台　

	20
	骨科
	骨科动力系统
	进口
	1.主机部分：全面整合动力手术解决方案，包括脊柱外科、手足外科、关节创伤、神经外科、耳鼻喉科、口腔颌面外科、整形外科等。
2.通用钻长直型接头 ：整体长度≥135mm，工作长度≥80mm，工作直径≥5mm

	21
	肾内科
	连续性血液净化装置
	进口
	一、连续性血液净化装置主要用于尿毒症患者、多器官功能衰竭、脓毒血症、肝肾综合征、各种中毒等患者行血液净化需要。                                            二、1、液体流速可调节；2、具备多个平衡秤；具备内置独立加温系统。3、具有各种监测功能。

	22
	麻醉科
	射频治疗仪
	进口
	1.功能：能拥有脊髓背角入髓区介入治疗、脊髓丘脑束切断、三叉神经毁损、硬膜外脊髓入髓区脉冲调解等临床应用电极与方案；
2.能满足临床多模式需求，如一次四点治疗模式、两对双极治疗模式等其他。
3.配置要求：1）满足临床需求4极射频。2）温度可控性、治疗范围精确性；3）连续热凝、脉冲热凝等多种工作模式。


