成都市第五人民医院
调研14
	申购序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	各科室
	排痰仪
	国产
	  适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。

	2
	心胸外科
	撑开器
	进口
	1.牵开距离≥144mm，臂长185mm，叶片尺寸（B*A）100*30mm。2.用于心脏外科搭桥手术使用。3.产品原料为进口钢材。

	
	心胸外科
	胸腔镜手术器械一套
	国产
	1.分离钳 15°、30°、45°双关节分离钳各一把；
2.弯钝头吸引器  1个；3.直头吸引器 1个；
4.双关节无齿卵圆钳  2把     5. 弯头电钩 1把；
6.弯头电棒 1把 ；7.腔镜持针器 1把；
8.推结杆 1把；9. 五叶钳 1把；
10.腔镜剪刀 1把；11.胃钳 1把；
12.腔镜小肺钳 2把 ；13.腔镜肠钳 2把

	
	心胸外科
	单孔胸腔镜手术器械一套
	国产
	1  持针钳  30cm双关节  弯头   齿距0.4mm 1 把
2  医用吸引管  25cm手柄式  微弯 1 把
3  止血钳（DeBakey)  34cm双关节  角弯高 25mm 1 把
4  持针钳  34cm双关节 弯头 齿距0.5mm 1 把
5  卵圆钳  34cm双关节 弯有齿 头宽8mm 1 把
6  卵圆钳  34cm双关节 弯无齿 头宽8mm 1 把
7  医用剪  32cm双关节 微弯 头宽3.5mm 1 把
8  取样钳  36cm双关节 淋巴结钳 弯头径宽10mm 1 把
9  止血钳（DeBakey)  32cm双关节  齿弧弯高 15mm  1 把
10 止血钳（DeBakey)  32cm双关节 齿弧弯高 25mm 1 把
11 止血钳（DeBakey)  22cm单关节  肺动脉钳 角弯高 20mm 1 把
12 止血钳（DeBakey)  24cm单关节  肺动脉钳 角弯高 20mm 1 把
13 医用剪   22cm 精细型 微弯 1 把
14 持针钳   30cm双关节 直头 齿距0.4mm 1 把
15 止血钳（DeBakey)  24cm单关节 肺动脉钳 弧弯高 15mm 4 把

	3
	核医学科
	核素单联分药通风橱
	国产
	1.核医学防护设备。规格：190*100*70mm 。

	
	核医学科
	核素给药机（带活度计）
	国产
	1. 双活度计精准测量设计，可在线1.实时监测原液和样品的实际活度，确保更精准的病人样品活度控制；
2. 预知原液剩余情况，方便规划病人处方活度，有效避免理论活度不足的问题。

	4
	输血科
	血红蛋白电泳仪
	国产
	1.全自动测试，对检测结果自动判读。                        2.能和现有LIS系统进行对接。

	5
	药剂科
	单剂量包药机
	进口
	一、机储药品部：可实现不停机。
二、药盒：药盒规格≥3种，并具有药盒延长装置，可随意更改药盒体积，以适应用药的频率波动变化。
三、临时添加药、半片药、特殊形状药品自动分包功能
四、药品包装袋、打印系统功能：药袋上打印内容也可根据医院需求进行自由设定。
五、配置不限于：剥药机：2台。电脑：1台。



	6
	泌尿外科
	医用手术刨削器
	国产
	1、配备：刨削器、刀具、收集瓶、废液瓶、吸引管、仪器车、配套内窥镜等。
2、刀具工作长度：400mm
3、最高输出转速：≥1000r/min
4、瞬间抽气速率：≥15L/min
5、刨削器速度可调，多档可调
6、EMC电磁兼容，通过相关EMC电磁兼容的国家标准检测
7、电切内窥镜25°广角镜，尿道膀胱镜0°广角镜
8、镜体与外鞘连接后，可360°旋转
9、工作手件、内鞘、外鞘之间为快速卡锁式装接设计方便快速更换。

	
	泌尿外科
	等离子体手术系统
	国产
	1、具备两种两种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)。
2、治疗主机声音大小可调节，通过声音能识别ABLATION和PLACOAG两种模式。
3、具有阻抗侦测和自动能量检测技术。
4、具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。
5、能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。
6、工作频率≤100KHz。
7、离子切割、消融、凝血多档可调。
8、手术电切镜长： 180mm，视场角：60° 视向角：30°
9、外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流

	
	科教科
	手术台（电动）
	国产
	1.电动手术台实行多方位操纵并设有防止误操作的锁开关。

	
	肝胆外科
	纤维胆道镜
	国产
	1.弯角:上:130°;下:100°
2.配置清单：纤维胆道镜 1条；吸引按钮组件 4个 ；一次性使用取石网篮 2把 ；清洗刷 2把 ；吸引管 1把 ；漏水检测器 1只；测漏装置连接组件 1只 ；反喷洗涤管 2把 ；多用控制阀 1个 ；O型密封圈6.07X1.78  10个 ；O型密封圈14X1.78  10个 ；插钳口密封阀         2只 ；头端保护帽 1只 ；便携式光源 1个 ； 锂电池  2只 ； 锂电池充电器  1只。

	7
	泌尿外科
	精囊镜
	进口
	1.用于慢性前列腺炎或精囊疾病的诊治       　
2.规格：4.5/6.5Fr，超广角，可高温高压消毒，工作长度430nm

	
	泌尿外科
	电子内窥镜图像处理系统
	国产
	1.分辨率≥1024*768，储存容量≥8GB，具有HDMI和USB接口
2.具备内置图像抓取模块及储存模块，能保存图像和录像

	8
	泌尿外科
	体外震波碎石机
	国产
	1.有透镜电磁式冲击波源，可与液电式兼容
2. 焦点治疗深度≥130mm，可变焦
3. 环冲击波源锥形多角度运动的B超探头定位装置，具备电子自动测距功能
4. 治疗臂可翻转200度，在床上位和下位都能碎石，与治疗臂一体化的治疗头独立上下升降运动幅度300mm 。
5. 整机配置独立的数控MCU系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示

	9
	神经内科
	重复经颅磁刺激治疗仪
	国产
	1.刺激部位：每次治疗为“单人”“单刺激部位”，坚决拒绝同一时间窗内对“额、颞、顶、枕”等多部位全脑刺激,无法完成科研相关工作。                                                             

	10
	神经内科
	重复经颅磁刺激治疗仪（带导航，精准型）
	进口
	1.配置：应包含磁刺激器主机、惰性液态内循环冷却系统、圆形线圈、重复刺激定位帽、管理与控制系统、近红外导航系统等。
2.能满足临床中枢神经和外周神经的检测及神经、精神及康复等相关疾病的治疗和研究。                                             3.刺激部位：每次治疗为“单人”“单刺激部位”，坚决拒绝同一时间窗内“额、颞、顶、枕”等多部位全脑刺激，无法完成科研相关工作。                                                             

	11
	神经内科
	智能音乐治疗
	国产
	1.硬件系统：三通道生理采集器系统，内含：有线传输，可分析处理皮电、心率等生理信号，指夹式采集器。
2.主要用于：治疗精神障碍、内科疾病伴有精神障碍疾病，各种神经症、心理疾病、神经系统疾病，如：焦虑症、抑郁症、强迫症、非器质性失眠等。

	12
	总务科
	100公斤烘干机（东区）全自动
	国产
	1.可控制转笼速度，烘干温度、烘干时间以满足各种工作状态下的烘干要求.
2.独立式功能按键，操作直观、方便灵活。
3.正方转运行稳定。

	
	总务科
	100公斤洗脱机全自动
	国产
	1.采用液晶中文显示屏、全电脑控制。
2.采用SUS304内筒，不锈钢液。
3.整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%以上，使用时无需基础。
4.配有自动洗涤剂冲散容器。

	
	营养科
	5kg全自动洗衣机
	国产
	5kg、全自动、带烘干、消毒功能；营养配制室用


