成都市第五人民医院
调研17挂网清单

	申购序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	数量（台）
	功能需求

	1
	超声医学科 
	床旁超声
	国产
	1
	1.≥15" LED监视器，全屏触摸 

2.线阵探头宽景成像及梯形成像，穿刺针增强显示功能

3.斑点噪声抑制技术

4.可配置任意角度M型，360度旋转，任意位置移动，移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现

4.台式车配全激活可任意互换电子探头接口：≥3个

5.电池续航≥3小时

6.最大扫描深度：40cm
7.探头四把：凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M

            线阵：B/PWD，B/CWD，B/M
            相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M
8.可支持4D经食道心脏超声。

	2 
	超声医学科
	全身综合中端彩超机　
	国产
	1
	1.≥17" LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像

2.≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏

3.穿刺针增强显示功能

4.可配置任意角度M型，360度旋转，任意位置移动，移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现

5.全激活可任意互换电子探头接口：≥3个

6.最大扫描深度：40cm

7.探头四把:凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M

           线阵：B/PWD，B/CWD，B/M

           相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M

8.腔内微凸探头扫描角度≥200度；配腔内双平面探头

	3
	超声医学科
	心脏中端彩超机
	国产
	1
	1.≥17" LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像

2.≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏

3.穿刺针增强显示功能

4.可配置任意角度M型，360度旋转，任意位置移动，移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现

5.全激活可任意互换电子探头接口：≥3个

6.最大扫描深度：40cm

7.探头四把：凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M

            线阵：B/PWD，B/CWD，B/M

            相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M

8.腔内微凸探头扫描角度≥200度；可支持经食道心脏超声探头。

	4
	体检科
	彩超（至少1台心脏彩超）　
	国产
	2
	1.高分辨率LED液晶显示器≥21英寸；≥9英寸液晶触摸屏

2.空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调。

3.斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节（附图）

4.一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键
5.解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。

6.脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

7.组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等

8.产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果
9.膀胱容积自动测量：自动识别膀胱壁，标记各径线大小，系统自动计算膀胱容积。（附图）
10. 激活探头接口≥3个；频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz；频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率；支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面、术中、容积腹部、容积腔内探头等

11. 穿刺导向：具有穿刺引导线

12. 探头配置：（腹部探头、高频探头、心脏探头、腔内探头）四把探头，频率如下：

       电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz

       电子线阵：可视可调中心频率6.0—13.0 MHz

       相控阵阵：可视可调中心频率1.7—4.0 MHz

       电子微凸阵：可视可调中心频率6.0—10.0 MHz


