| 序号 | 申请科室 | 项目名称 | 国产或进口 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科 | 飞利浦64排CT 球管 | 进口 | - 球管需配套我院飞利浦64排CT； - ≥8兆； - 球管电压≥140 kV； - 焦点大小：0.5 x 1.0* - 1.0 x 1.0* - 输入功率：85 kW ~120 kW； - 热容量：5700 kJ~8037 kHU； - 阳极尺寸：≥200 mm； - 阳极靶角：≥7 9、转速：≥6300 RPM |
| 2 | 放射科 | GE16排CT 球管 | 进口 | 1、球管需配套我院GE 16排CT； 2、最大阳极热容量≥6.3MHU； 3、阳极散热：最大840 KHU / min； 4、焦点标称值-小焦（MM）小焦点：≥0.7 x 0.6 5、焦点标称值-大焦（MM）大焦点：≥0.9 x 0.9 6、相对于基准轴的靶角≥7º 7、阳极靶面直径≥200MM 8、阳极旋转（阳极驱动频率） 8400±300 RPM (140 ± 5Hz) 9、最大目标负荷≥53.2kW，持续时间≥20秒。 10、大焦灯丝电压（伏）2.7~4.4 11、大焦灯丝电流（安）≥6.15 12、小焦灯丝电压（伏）2.3~2.9 13、小焦灯丝电流（安）≥6.54 |