| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤科 | 直线加速器 | 进口 | 1.可常规进行三维适形放射治疗、动静态调强放射治疗、影像引导放射治疗、容积旋转调强放射治疗和立体定向放射治疗 2.机架孔径：≥80cm，诊断级图像，放疗专用定位床，全碳纤定位床板，可进行呼吸门控扫描，支持所有主流放射治疗设备和计划系统。 3.VAMT、SRS质控设备 4.SBRT定位体架4套、调强放疗一体架5套 5.大孔径4D-CT模拟定位机 6.1套4D等中心验证矩阵及所需插件和软件系统，1套端对端立体定向验证系统，1套立体定向计划验证矩阵。 |
| 2 | 检验科 | 全自动血球流水线 | 进口 | 1.由五分类血液细胞分析仪、特定蛋白免疫分析仪、全自动推片染色机通过轨道连接组成，能提供全自动细胞形态阅片仪； 2.为保证检验科业务量检测需求，CBC+DIFF速度速度不小于600T/H，CBC+DIFF+ RET速度不小于160T/H，CRP检测速度不小于180T/H，体液检测速度不小于150T/H。 3.可扩展性。可配置同品牌或不同品牌其他功能模块如糖化或特定蛋白分析仪等，具有很强的扩展性。 4.具有血常规五分类、体液常规、CRP检测等功能 5.可提供通过CFDA认证的完善的校准、质控体系 6.配置清单：见附件1 |
| 3 | 呼吸与危重症学科 | 床旁血气分析仪 | 国产 | 1.可以检测的项目 ：血气、电解质、生化、血液、血凝等 2.操作及维护：操作简便，维护简单，对故障测试卡进行质保 |
| 4 | 呼吸与危重症学科 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 进口 | 1、导联数：≥ 7导； 2、体积小巧； 3、内存大，可同时存储≥500小时的多段数据。 |
| 5 | 呼吸与危重症学科 | 呼出一氧化氮检测 | 国产 | 1、可选测定流速； 2、呼气时间：正常模式、儿童&老年模式、自定义模式（临床科研模式）三种模式。 3、采样方式≥三种 ； 4、分析时间 ≤2 分钟； 5、可存储≥200万个检测数据，并具备数据导出及备份功能（可随时查询患者历史数据）单机软件免费升级，有独立的工作站； |
| 6 | 重症医学科 | 振荡排痰仪 | 国产 | 1、叩击方式兼顾以手持式和背心式两种功能； 2、有多个振荡频率可选择，频率穿透性强； 3、有手动、自动操作智能模式和固定循环模式，适合不同体质的人群 |
| 7 | 老年病科 | 排痰背心 | 国产 | 1、帮助咳嗽无力患者排痰； |

附件1：

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 全自动模块化血液体液分析仪 | 6 |
| 流水线进样轨道及附件 | 3 |
| 流水线进出样轨道及控制单元 | 1 |
| 空压机 | 3 |
| 电脑及附件 | 3 |
| 试剂稀释系统 | 2 |
| 全自动血涂片制备仪组套 | 2 |
| 染液组套 | 2 |
| 全自动血涂片轨道及附件 | 2 |
| 细胞形态学分析仪主机 | 1 |
| 细胞形态学附件箱 | 1 |
| 形态学仪器进样器 | 1 |
| 进样器附件箱 | 1 |
| 台车 | 1 |
| 底座与固定用连接件 | 1 |
| 电脑显示器连接机械臂 | 1 |
| 细胞形态学主机用显示器 | 1 |
| 细胞形态学用电源线附件 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 特定蛋白分析仪主机及附件 | 1 |
| 糖化血红蛋白分析仪主机及附件 | 1 |