## 参数
附件：
治疗车、污物车、平车、输液车、检查床等参数要求
包件号 | 科室名称 | 申请项目名称 | 国产或进口 | 数量 | 最高单价限价（万元） | 最高限价（万元） | 参数需求
1 | 发热门诊、隔离病房 | 治疗车 | 国产 | 2 | 0.18 | 1.96 | 1、规格尺寸：735×450×850（±5mm） 2、上下台面采用不锈钢材质 3、静音脚轮带刹车 4、上台面下方配置不锈钢抽屉 5、需配置：抽屉、洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶等各2个
| 发热门诊、隔离病房 | 污物车 | 国产 | 1 | 0.15 |  | 1、规格尺寸：≥960×550×840mm 2、整体采用不锈钢管材制作。左边污物袋可拆洗，右边三层不锈钢置物架 3、滑轮静音带锁 4、底座设置防撞包角 5、需配置：盖子、污物桶（可拆洗、不漏水）、静音轮、脚踏板、三层置物台、带盖牛津布袋
| 发热门诊、隔离病房 | 输液车 | 国产 | 2 | 0.25 |  | 1、规格尺寸：≥735×465×880mm 2、不锈钢材质，双排输液挂架 3、静音脚轮带刹车 4、≥30KG承重，耐用，静音 5、分色垃圾桶，符合院感要球 6、底座设置防撞包角 7、需配置：输液挂架、洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶、抽屉等各2个
| 发热门诊、隔离病房 | 检查床 | 国产 | 1 | 0.2 |  | 1、规格尺寸：1.9×0.65×0.7m 2、床架为不锈钢材质， 3、配套检查床垫1张 4、具有抗静电功能
| 妇科 | 治疗车 | 国产 | 2 | 0.2 |  | 1、规格尺寸：700×480×910cm（±10cm） 2、台面材质为ABS纯料,耐用时间长,强度高。 3、配备PVC软质水晶板,放置物品可有效防止划痕。 4、不锈钢围栏环绕工作台面可以防止物品滑出。 5、ABS立柱连接整车,支撑车体结构,牢靠稳固。 6、车体两侧和后侧都为ABS材料。 ★7、一深一浅两种ABS抽屉,浅药盒内部可扩展36格,深药盒内部可扩展9格,可以随心组合。 8、网框可放置锐器盒等多种物品。 9、配置垃圾桶。底部垃圾桶可多角度旋转,摘拿轻松方便。 ★10、选用医用级高端静音型脚轮,直径100MM；PA6材料不生锈,转动轻便无噪音,双刹车可以更好的控制车体。
| 妇科 | 平车 | 国产 | 1 | 0.35 |  | 1、规格尺寸：1950×650×500-850mm 2、牛津车垫厚度：3-4cm。 3、双护栏、不锈钢摇杆、一体刹车。 4、静音防尘轮，带刹车。 5、氧气瓶放置架5L/瓶。 6、升降功能；500-800mm。 7、需配置：输液插架1个，输液架1个，床垫一张，安全带2根，储物篮，氧气瓶放置架等