## Sheet1
调研3
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 数量 | 服务期限 | 维保方式 | 型号 | 维保服务功能需求
4 | 检验科 | 摩尔水处理 | 1 | 3年（一年一签） | 全保 | 摩尔水处理MOLUP-3X300L | 1)本项目为全保服务，包含在机器出现故障情况下提供的人工技术服务（含差旅费），提供设备的配件及耗材，享受远程监控和远程故障诊断服务、提供系统软件优化升级服务等项目费用都包含在服务中。 2)若服务过程中服务内容涉及投标人需要提供的配件为医疗器械时，投标人需符合《医疗器械监督管理条例》，所提供的相关产品须符合《医疗器械注册管理办法》，并向招标人提供投标人的医疗器械经营许可证、生产厂家的医疗器械生产许可证（或国家新颁发的有效证书）及产品注册证（或有效医疗器械备案凭证）；投标人须对上述事宜作出承诺，承诺在中标后按照上述要求履行。 3)乙方拟派的维修工程师需接受过正规维修培训，具备相关关维修资质。若非具备原厂维修培训人员对维修设备造成不良后果的由乙方全部承担。 4)备件供应：乙方在国内拥有设备配件仓库，所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，并提供零配件的相关材料。包括但不限于：生产厂家质量证明（国内供货）、进口产品须提供报关单（国外供货）。且备件供应100%保障，需单独注册或与整机注册的核心部件。 5)响应时间：接到客户的报修电话，在0.5小时内响应，1小时内工程师到达现场维修。若在非标准工作时间设备出现故障，乙方提供周末和非标准工作时间的技术响应和现场服务，如春节和国庆节等事件，乙方派人提前检查设备，保证客户的正常使用， 6)加强预防性维护，制定并落实预防性维护维修计划，开展日常保养和维护，有巡检、保养、维修等相关记录（内容包括设备名称、周期、实施时间、执行情况等项目），每月进行巡检，提交月巡检总结报告和维修保障总结报告，每季度一次全面保养并书面记录，总结及报告留存科室同时报医院管理部门。根据巡检计划，乙方工程师按设备使用要求定期对设备进行消毒。 7)性能调整：每年四次对系统进行检测，若检测结果不在正常范围内，将进行调整至正常范围。 8)故障维修：乙方保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求。 9)乙方需接受采购人考核，根据维保服务技术考核情况，若达不到采购人要求，采购人可以单方面终止合同。 10)保证至少95%的开机率（一年按365天计算），即每年停机时间不超过18天，对于开机率低于95%的，每多停机一天（或全停机时间超过24小时），则顺延三天保修时间。开机率≤90%时，每多停机一天除顺延三天保修，则终止合同，服务供应商承的损失自行承担。 11)负责把设备调试到最佳状态，并保证全部检测指标达标。一年维保期满后将维保服务内容成册交设备使用科室和管理部门存档。 12)重大事件之前，应配合医院对设备进行常规检查（如春节和国庆节等事件，以检测报告为准）。 13)维保服务期结束后，投标人需要把完好设备交予招标人，与设备使用科室完成设备移交手续，方可申请支付剩余维保费用。 14)维保期结束后，在新维保供应商未确定时，此设备维保如有需求，经院方同意，维保服务继续由原维保供应商提供服务，最长时间不超过30天，维保费用依据原维保费用标准按天计算支付。 15)对于设备耗材（反渗膜，预处理罐体填料(砂罐填料，树脂罐填料。活性碳罐填料),EDI,紫外线消毒灯管）进行检测，并定期更换。至少每年一次。 16) 每月对设备纯水储水箱及管道进行消毒保养，保证设备输水管道无化学污染源。维保方提供需提供合格的消毒液及消毒液残留试纸，以保证设备的使用安全。
5 | 医学装备科 | 中心氧站设备 | 共两套 | 合同一签三年（维保费用一年结束付一次） | 全保 | 详见表格下方附件1、附件2 | 要求维保公司对医院中心氧站进行全面的维护、保养工作，确保医院的供氧设备的安全及正常运行。 一、维修、保养设备的范围 医院中心供氧站设备系统，东西区中心氧站围墙内所有设备。 二、维保供应商要求：维保供应商具备安全阀及压力表校验资质，配备人员含有医用供气工职业资格证书、危险化学品管理人员及操作人员并持有职称证书。 三、维护保养内容 （1）每月对院方中心氧站设备统一进行巡检，巡检中出现的微小问题做到及时处理。具体巡检内容见于《巡检维护记录》，若因配件不足而做到无法处理，及时报告院方，在备件齐备后处理。每月将《巡检维护记录》以及产生的《设备故障修理单》由院方签字确认，并整理存档。 （2）每月提交所需配件清单给院方。（配件清单在巡检记录表中） （3）巡检中，若发现设备有重大的质量隐患立即以书面形式报告院方，并迅速针对故障提出解决方案，恢复设备正常使用，消除隐患，并做好记录。 （4）每季度进行一次终端氧浓度测试，并生成测试结果交由院方液氧站值班人员或后保部保存。 （5）每半年进行一次压力表检查校验，并生成记录交由院方签字确认。 （6）每年进行一次液氧贮槽的真空度检测，若检测不合格则进行抽真空处理，并生成记录交给院方。 （7）每年进行一次安全阀校验，并生成记录交由院方签字确认，并整理存档。 （8）每两年进行一次爆破片更换，生成记录交由院方签字确认，并整理存档。 （9）每年组织对系统操作人员及应急维修人员培训两次。 （10）若巡检中发现管道存在泄漏，启动应急抢修程序，制定抢修计划，及时找到漏点并进行处理，保证院方的供氧正常。并生成《应急处理单》交于院方签字确认，并整理存档。 （11）应急备勤及处置：维保人员在接到院方维修电话后15分钟内做出维修反应，在4个小时内赶到故障现场处理。并同时上报上级启动应急抢修程序，制定抢修计划，及时处理故障。处理完成后，生成《应急处理单》交于院方签字确认，并整理存档。 （12）3年维保期内按院方要求出具一份西区液氧站安全现状评价报告，所有费用由维保公司负责支付。按照特检所规定对液氧罐进行定检并承担费用，办理定检所需罐体资料由产权方医院提供。 （14）重大事件之前，应配合医院对设备进行常规检查（如春节和国庆节等事件，以检测报告为准）。 （15）每年组织1-2次使用人员技术培训。配合医院的设备管理工作。 （16）每6个月对维保公司进行考核一次，每年维保期满后把维保服务内容成册交设备使用科室和管理部门存档。 （17）以上所有服务所产生的所有费用均由维保服务公司负责支付。 （18）维保服务期结束后，投标人需要把完好设备交予招标人，与设备使用科室完成设备移交手续，方可申请支付剩余维保费用。 （19）维保供应商在服务中的一切安全责任自负，造成一切损失由维保服务商承担。维保服务商需要保证设备处于安全合规使用，不存在缺陷，能通过各种安全检查。 （20）维保期结束后，在新维保供应商未确定时，此设备维保如有需求，经院方同意，维保服务继续由原维保供应商提供服务，最长时间不超过90天，维保费用依据原维保费用标准按天计算支付。 备注：如有需要请有意供应商现场勘验设备现状。
附件1：西区氧站设备
| 序号 | 名称 | 型号 | 厂商 | 数量 | 备注
| 1 | 液氧储罐 | PERMA-CYL 5000 MP真空绝热深冷贮罐 | 查特 | 4台
| 2 | 空温式气化器 | 300Nm³/h 3.5Mpa | 无锡特莱姆 | 4台
| 3 | 调压装置 | DN40双回路 | 无锡特莱姆 | 2台
| 4 | 安全阀 | ASME 232Pai | 查特 |  | 筒体
| 5 | 安全阀 | DN8 41.4Bar | rego | 8只 | 管道
| 6 | 压力表 | Y0100 0-2.5Mpa | 布莱迪 | 4只 | 储罐
| 7 | 压力表 | Y0100 0-4Mpa | 布莱迪 | 2只 | 调压前
| 8 | 压力表 | Y0100 0-1.6Mpa | 布莱迪 | 2只 | 调压后
| 9 | 压力表 | Y0100 0-1.6Mpa | 布莱迪 | 1只 | 管道电接点
| 10 | 安全阀 | DN15 0.88Mpa | 成空 | 2只 | 调压后
| 11 | 安全阀 | DN15 1.68Mpa | 成空 | 2只 | 调压前
| 12 | 安全阀 | DN10 1.68Mpa | 成空 | 8只 | 气化器前
| 13 | 爆破片 | NPT 1/2 1.85Mpa | 上海华理 | 8只 | 储罐
| 14 | 液位计 | 0-50Kpa | 兰石机械 | 4只 | 储罐
| 15 | 单向阀 | DN25 1000PSIMAX | 查特 | 4只 | 储罐
| 16 | 低温截止阀 | DN25 | rego | 16只 | 储罐
| 17 | 增压调节阀 | SET 125PSI | 查特 | 4只 | 储罐
| 18 | 过滤器 | DN15 | 咸吉 | 4只 | 储罐
| 19 | 管道单向阀 | DN15 | 咸吉 | 4只
| 20 | 安全组合阀 | DN25 | rego | 4只 | 储罐
| 21 | 截止阀 | DN40 | 成空 | 10只 | 调压
| 22 | 低温截止阀 | REGO DN25 | 咸吉 | 8只 | 储罐
| 23 | 低温截止阀 | DN15 | 成空 | 4只 | 管道
| 24 | 低温截止阀 | DN25 | 成空 | 6只 | 气化前
| 25 | 低温截止阀 | DN40成空 | 成空 | 6只 | 气化后
| 26 | 低温软管 | 八分之五 1.5米 | 维尔 | 4根
| 27 | 充装旋卡 | DN40 | 成空 | 4只 | 储罐
| 28 | 过滤器 | DN40 | 进口 | 2只 | 调压前
附件2：东区氧站设备
| 1 | 液氧储罐 | PERMA-CYL 5000 MP真空绝热深冷贮罐 | 查特 | 1台
| 2 | 空温式气化器 | 300Nm³/h 3.5Mpa | 无锡特莱姆 | 2台
| 3 | 调压装置 | DN25双回路 | 无锡特莱姆 | 1台
| 4 | 安全阀 | ASME 232PSI | 咸吉 | 2台 | 筒体
| 5 | 安全阀 | DN8 41.4Bar | REGO | 2台 | 管道
| 6 | 低温截止阀 | REGO DN20 | 咸吉 | 2只 | 储罐
| 7 | 低温截止阀 | DN15 成空 | 成空 | 1只 | 气化前
| 8 | 低温截止阀 | DN20 | 成空 | 2只 | 气化后
| 9 | 低温截软管 | 八分之五 1.5米 | 锐进 | 1根
| 10 | 充装旋卡 | DN40 | 成空 | 1只 | 储罐
| 11 | 过滤器 | DN25 | 进口 | 1只 | 调压前
| 12 | 平衡罐 | Φ159 | 信立 | 1套
| 13 | 压力表 | Y0100 0-2.5Mpa | 布莱迪 | 3只 | 储罐
| 14 | 安全阀 | DN15 1.6Mpa | 成空 | 2只 | 调压前
| 15 | 爆破片 | NPT 1/2 1.85Mpa | 华理 | 2只 | 储罐
| 16 | 液位计 | 0-50Kpa | 兰石 | 1只 | 储罐
| 17 | 单向阀 | DN25 1000PSI | 咸吉 | 1只 | 储罐
| 18 | 增压调节阀 | SET 125PSI | 咸吉 | 1只 | 储罐
| 19 | 管道单向阀 | DN25 | 成空 | 1只 | 储罐