核技术利用建设项目

新增放射性同位素及医用射线装置项目环境影响报告表

（公示本）

成都市第五人民医院

二0二一年三月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

新增放射性同位素及医用射线装置项目环境影响报告表

建设单位: 成都市第五人民医院

建设单位法人代表（签名或签章）: ***

通讯地址：四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号

邮政编码：***               联系人：***

电子邮件：***               联系电话：***

目     录

表1  项目基本情况	1

表2  放射源	10

表3  非密封放射性物质	10

表4  射线装置	11

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）	13

表6  评价依据	14

表7  保护目标与评价标准	16

表8  环境质量和辐射现状	19

表9  项目工程分析与源项	22

表10  辐射安全与防护	32

表11  环境影响分析	45

表12  辐射安全管理	94

表13  结论与建议	101

表1  项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新增放射性同位素及医用射线装置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 成都市第五人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | *** | 联系人 |  | *** |  | 联系电话 |  | *** |  |
| 注册地址 |  | 四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号 成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  | *** |  | 项目环保投资 （万元） |  | *** |  | 投资比例 |  | *** |
| 项目性质 |  | ☑新建 □改建 □扩建 □其它 |  |  |  |  |  | 占地面积m2 |  | 208.67 |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 |  | □I类□II类□III类□IV类□V类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☑使用 |  | □I类（医疗使用）□II类☑III类□IV类□V类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 |  | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 |  | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 |  | □II类□III类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 |  | □II类□III类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☑使用 |  | ☑II类□III类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述 一、企业概况及项目由来 成都市第五人民医院（统一社会信用代码：***）始建于1938年，是一所历史悠久、文化底蕴丰厚，以微创技术和老年病综合治疗为特色的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救于一体的国家三级甲等综合医院,是成都中医药大学附属第五人民医院/第二临床医学院。医院包含三区（综合医疗区、老年健康产业园区、教学园区），一所（中国成都—法国蒙彼利埃医疗中心老年疾病研究所)。 医院拥有临床科室30个，医技及辅助科室17个，职能部门29个，一级学科24个、二级学科62个。省级医学重点专科7个（老年病科、泌尿外科、心血管内科、妇产科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科），市医学重点学科10个（老年病科、重症医学科、普外科、肝胆外科、神经内科、内分泌科、临床药学、骨科、消化内科、医学影像科），是国家药物临床试验机构（GCP）（包括老年病、内分泌、肿瘤、呼吸四个专业）。 为了更好的建设与发展成都市第五人民医院，故需配置先进的医疗设施及设备。医院拟在门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心使用2台10MV医用直线加速器（II类射线装置）、1台15MV医用直线加速器（II类射线装置）、1台后装机（1枚192Ir，装源活度为3.7×1011Bq，属III类放射源）。项目所在的门急诊住院综合楼配套工程（三期）已于2020年10月12日在建设项目备案登记网已完成备案登记，备案号：202051011500000496（具体见附件2）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（原国家环保部令第18号）的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“第五十五项—172条核技术利用建设项目—使用Ⅱ类射线装置”，应编制环境影响报告表，报四川省生态环境厅审查批准。 成都市第五人民医院委托四川省中栎环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件1）。四川省中栎环保科技有限公司接受本项目环境报告表编制工作的委托后，在进行现场踏勘、实地调查了解项目所在地环境条件和充分研读相关法律法规、规章制度、技术资料后，在项目区域环境质量现状评价的基础上，对项目的环境影响进行了预测，并按相应标准进行评价。同时，对项目对环境可能造成的影响、项目单位从事相应辐射活动的能力、拟采取的辐射安全和防护措施及相关管理制度等进行了评价分析，在此基础上提出合理可行的对策和建议，编制完成本报告表。 - 二、产业政策符合性 本项目系核和辐射技术用于医学领域，属高新技术。根据《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）有关条款的决定》的相关规定，本项目属第一类鼓励类项目的第六项“核能”第6条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。本项目的运营可为成都市及周边病人提供诊疗服务，是提高人民群众生活质量，提高全市医疗卫生水平和建设小康社会的重要内容，本项目具有放射性实践的正当性。 三、本项目建设内容 - （一）项目名称、性质、地点 项目名称：新增放射性同位素及医用射线装置项目 建设性质：新建 建设地点：四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心内 （二）建设内容与规模 本项目建设内容及规模综述为： 医院拟在门急诊住院综合楼配套工程（三期）（在建，-3F/8F，高约33m）负三层放疗中心使用2台10MV医用直线加速器及1台15MV医用直线加速器，属II类射线装置；拟在门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层后装治疗室使用1台后装机，使用192Ir放射源1枚，活度为3.7×1011Bq，属III类放射源。 - 本项目建设内容及规模详述为： （1）拟将原放疗中心直线加速器治疗室搬迁1台10MV直线加速器（属Ⅱ类射线装置，型号：ClincCX）至门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心1#加速器治疗室，加速器用于全身肿瘤诊疗，治疗时X射线最大能量为10MV，1m处剂量率为6Gy/min，电子线最大能量为21MeV；2#加速器治疗室内新增使用1台15MV医用直线加速器（属Ⅱ类射线装置，型号待定），加速器治疗时X射线最大能量为15MV，1m处剂量率为24Gy/min，电子束最大能量为22MeV；3#加速器治疗室新增使用1台10MV医用直线加速器（属Ⅱ类射线装置，型号待定），其1m处剂量率为6Gy/min，电子线最大能量为21MeV。 本项目医用直线加速器的曝光时间：根据医院提供的资料，每台设备每天治疗工作量为60人，每周5天，每年工作50周，患者治疗照射出束时间为2~3min，年治疗出束时间为750h。医生对患者进行摆位的时间为2min/人。 1#、2#、3#加速器治疗室加速器治疗室有效面积均为60m2，其西北部设有水冷机房、空调机房、共用辅助水冷机房、补风机房；东北部设有融铅室、热疗室；东南部设有候诊区、1#、2#、3#加速器控制室、1#、2#加速器患者准备区、3#加速器患者准备区、注射抢救室。 1#、2#、3#加速器治疗室结构均为钢筋混凝土，加速器主射方向均朝向东北部、西南部、顶部、底部。1#、2#、3#加速器治疗室东南部均设有“L”型迷路，迷路内墙厚1200mm，外墙厚1700mm；1#加速器治疗室东北部、2#加速器治疗室东北部及西南部、3#加速器治疗室西南部主屏蔽墙均厚3000mm、宽4800mm，次屏蔽墙厚1800mm；1#加速器治疗室西南部及顶部、2#加速器治疗室顶部、3#加速器治疗室东北部及顶部主屏蔽墙均厚3000mm、宽4000mm，次屏蔽墙厚1700mm；1#加速器治疗室、2#加速器治疗室、3#加速器治疗室西北部屏蔽墙均厚1700mm；1#加速器治疗室、3#加速器治疗室防护门均为15mm铅当量、2#加速器治疗室防护门为15mm铅当量+80mm含硼聚乙烯。 （2）拟在门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心后装治疗室（净空面积28.67m2）新增使用1台192Ir后装机，后装机使用1枚192Ir放射源，额定装源活度为3.7×1011Bq（属III类放射源），年出束时间约130h。后装治疗室东北部依次设有控制室、患者准备区。后装治疗室四面墙体、迷路和顶部均为钢筋混凝土，其西部“L”型迷路内墙和外墙厚均为800mm，东北部墙体、西北部墙体、西南部墙体和顶部厚均为800mm，防护门为8mm铅当量单扇电动推拉门。 建设项目组成及主要的环境问题见表1-1。 表1-1 建设项目组成及主要的环境问题表 名称; 科室; 场所; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主 体 工 程; 放疗中心; 直线加速器治疗室; 设备、数量; 搬迁1台10MV直线加速器；新增10MV直线加速各一台; 噪声、扬尘、固体废物已在《成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）项目环境影响登记表》（备案登记号：202051011500000496）中进行了评价。; X射线、电子线、 臭氧、 噪声. 新增15MV直线加速器一台; X射线、电子线、β射线、 中子、 感生放射性、臭氧、 噪声. 设备型号; 搬迁1台10MV直线加速器型号为ClincCX、新增10MV、15MV直线加速器各一台，型号待定; ——. 管理类别; Ⅱ类. 使用场所; 门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层 放疗中心1#、2#、3#加速器治疗室. 年曝光时间; 750h/台. 2台10MV直线加速器; X射线1m处剂量率为6Gy/min. 电子线1m处剂量率为6Gy/min. 1台15MV直线加速器; X射线1m处剂量率为24Gy/min. 电子束1m处剂量率为10Gy/min. 主射方向; 东北部、西南部、顶部、底部. 后装治疗室; 放射源数量; 1枚192Ir放射源; γ射线、 臭氧、噪声、废放射源. 放射源活度; 3.7×1011Bq. 放射源种类; III类源. 使用场所; 门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层 后装治疗室. 年出源治疗时间; 130h. 辅助工程; 控制室、水冷机房、空调机房等; 生活垃圾、生活污水. 公用工程; 候诊区、过道. 依托工程; 模拟定位; 依托已备案在门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层CT模拟定位室1、2内CT（Ⅲ类射线装置）进行模拟定位。. 办公及生活设施; 依托医生办公室、公共卫生间、污水处理站、医疗废物收集及暂存间等. 环保工程; 废水处理依托医院污水管道和污水处理站；医疗废物依托医院医废暂存间及收集系统进行回收处理；放疗中心产生的废气经专用管道收集后引至楼顶排放；办公、生活垃圾依托医院收集系统进行回收处理. （三）本项目主要原辅材料及能耗情况 本项目主要原辅材料及能耗情况见表1-2。 表1-2 主要原辅材料及能耗情况 类别; 名称; 使用量; 来源; 主要化学成分. 主要原辅材料; 192Ir放射源; 1枚，3.7×1011Bq（Ⅲ类放射源）; 外购; -. 能 源; 煤（T）; -; -; -. 电(度); 100000度; 市政电网; -. 气(Nm3); -; -; -. 水 量; 地表水; 1000m3; -; -. 地下水; -; -; -. （四）本项目所涉及的医用射线装置 本项目涉及医用射线装置的情况见表1-3。 表1-3 本项目射线装置清单 序号; 装置名称; 型号; 生产厂家; 设备参数; 管理 类别; 年曝光时间; 使用场所; 备注. 1; 直线加速器1; ClincCX; 瓦里安; X射线10MV 电子线21MeV; II类; 750h; 放疗中心负三层 1#直线加速器治疗室; 搬迁. 2; 直线加速器2; 待定; 待定; X射线15MV 电子线22MeV; II类; 750h; 放疗中心负三层 2#直线加速器治疗室; 拟购. 3; 直线加速器3; 待定; 待定; X射线10MV 电子线21MeV; II类; 750h; 放疗中心负三层 3#直线加速器治疗室; 拟购. （五）本项目放射源及特性 本项目拟使用放射源及其特性见表1-4； 表1-4放射源基本参数情况 放射源种类; 装源活度; 放射源类别; 放射源数量; 半衰期; 辐射类型; 辐射最大 能量. 192Ir; 3.7×1011Bq; III类; 1枚; 74.2d; β射线 γ射线; Eβ=0.675MeV Eγ=0.468MeV. - （六）工作人员配置情况 医院人员配备情况如下表所示： 表1-5 工作人员配置情况 序号; 科室; 装置名称; 人员构成; 备注. 1; 放疗 中心; 3台医用直线加速器; 8名医师、6名技师、 2名物理师、2名护士; 新增. 2; 1台后装机; 2名医师、2名技师、 2名物理师、2名护士. 本项目拟配备辐射工作人员26名，均为新增辐射工作人员，根据设备数量、承担诊疗和教学科研任务量等实际情况逐步增加。本项目辐射工作人员专岗专责，从事本项目诊疗项目后不承担其他辐射工作。 工作制度：医院实行8小时工作制度，周工作日为5天，每年工作约250天。 四、本项目外环境及选址合理性分析 （一）本项目外环境关系 本项目位于四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心内，周围布置情况如下所述： 1#、2#、3#加速器治疗室自西南向东北呈“一”字排开、后装治疗室位于1#加速器治疗室东南部；东北侧50m范围内为在建门急诊住院综合楼四期地下室；西北侧50m范围内为绿化带；西侧50m范围内为3号楼；西南侧50m范围内为10号楼及院外通道；南侧50m范围内为8号楼及院外通道；东北侧50m范围内为9号楼；楼上50m范围内为在建门急诊住院综合楼配套工程（三期）（-2层~8层），楼下50m范围内为天然土层（外环境关系图见附图2）。 （二）选址合理性分析 本项目选址于四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心内，医院用地性质为医疗卫生用地，项目所在的门急诊住院综合楼配套工程（三期）已于2020年10月12日在建设项目备案登记网已完成备案登记，备案号：202051011500000496（具体见附件2），本项目仅为其中配套建设内容，不新增用地，且拟建的各辐射工作场所有良好的实体屏蔽设施和防护措施，产生的辐射经屏蔽和防护后对辐射工作人员和公众的照射剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的剂量限值要求并满足报告表确定的剂量管理约束值的要求，从辐射安全防护的角度分析，本项目选址是合理的。 五、原有核技术利用情况 （一）医院原有核技术利用项目环保手续履行情况 成都市第五人民医院已取得辐射安全许可证，其许可证证书编号为川环辐证[00372]号，许可的种类和范围为：使用V类放射源；使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质；丙级非密封放射性工作场所；发证日期：2020年11月03日，有效期至2025年11月04日。具体许可项目见表1-6、1-7、1-8。 表1-6 放射源使用情况 序 号; 名称; 出厂活度; 数量; 编码; 类别; 工作 场所; 活动 种类. 1; 90Sr; 1.48×10 9Bq; 1枚; 0100SYD01235; Ⅴ类 放射源; 1号楼; 使用. 表1-7非密封放射性物质使用情况 序号; 核素名称; 日等效最大操作量（Bq）; 年最大用量（Bq）; 使用 场所; 活动种类. 1; 125I; 3.55×106Bq; 2.22×107Bq; 8号楼1楼; 使用. 2; 131I; 2.28×109Bq; 1.25×1012Bq. 3; 99mTc; 2.22×107Bq; 5.55×1012Bq; 使用. 4; 89Sr; 1.85×106Bq; 3.70×1010Bq; 使用. 注：医院老核医学科目前使用 125I（放免），已登记在辐射安全许可证上，但实际最大日使用量为5μCi（即1.85×10 5Bq），属于豁免管理范围内。 表1-8 医用射线装置使用情况 序号; 名称; 类别; 数量; 型号; 主要参数（管电压、管电流）; 工作场所; 备注. 1; 数字减影血管造影系统; II; 1; AlluraXper FD20; 125kV、1250mA; 介入室：导管一室; 已上证在用. 2; 医用电子直线加速器; II; 1; Clinac CX; 10MV; 6号楼放疗中心加速器治疗室. 3; 数字减影血管造影系统; II; 1; Innova IGS 530; 125kV、1000mA; 介入室：导管二室. 4; 放射治疗 模拟机; III; 1; HMD-IB; 125kV、500mA; 6号楼放疗中心模拟定位室. 5; 16 排螺旋CT; III; 1; Brightspeed Elite; 140kV、440mA; 1号楼6层. 6; 数字式医用 诊断X线机; III; 1; Philips Digital Diagnost VR; 150kV、650mA; 1号楼1层. 7; X 射线 DR 胃肠机二合一机; III; 1; AXIOM Luminos dRF; 150kV、800mA; 1号楼2层. 8; 数字化乳腺 X 射线系统; III; 1; MAMMOMAT; 35kV、150mA; 1号楼2层. 9; 移动式数字 X 射线机; III; 1; KD-C5000; 120kV、100mA; 2号楼4层 手术室. 10; 医用数字化 X 射线摄影系统; III; 1; 新东方1000; 150kV、630mA; 万春东路 56号放射科 DR 室. 11; 高频移动式 X射线机; III; 1; PLX112C; 125kV、100mA; 2号楼4层手术室. 12; X射线计算机断层摄影设备; III; 1; Brilliance CT 64 Slice; 140kV、500mA; 1号楼1层. 13; 口腔全景 X射线机; III; 1; PAPAYA Plus; 90kV、12mA; 1号楼5层 口腔科全景室. 14; 牙科 X射线机; III; 1; 戴森DYS-M; 70kV、7mA; 1号楼5层 口腔科牙片室. 15; X射线骨密 度仪; III; 1; DPX -BRAVO; 75kV、3mA; 1号楼2层 骨密度检查室. 16; 移动式数字 摄影X射线机; III; 1; DX-D100; 150kV、90mA; 2号楼5层 放射科监护室. 17; 数字化医用 X射线摄影系统; III; 1; VX3733-SYS; 150kV、1000mA; 1号楼2层. 18; X射线计算机体层摄影设备; III; 1; uCT530; 140kV、420mA; 万春东路56号放射科CT室. 19; X射线计算机体层摄影设备; III; 1; uCT530; 140kV、420mA; 1号楼1层 急诊科. 20; 平板 DR（数字化医用X 射线摄影系统）; III; 1; DigiEye 680E; 150kV、790mA; 1号楼6层 体检中心. 21; 移动式C型臂X射线机; III; 1; OEC 9900 Elite; 120kV、150mA; 放射科：胃镜室. 22; 移动式摄影X射线机; III; 1; M40-1A; 125kV、400mA; 放射科：新生儿科拍片室. 23; CT机; III; 1; uCT550; 140kV、420mA; 放射科. （二）辐射工作人员培训情况 医院有168人参加了辐射安全与防护培训班学习和考核，并取得培训合格证书。 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关规定，新从事辐射活动的人员，以及原持有的辐射安全培训合格证书到期的人员，应当通过国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（网址：http://fushe.mee.gov.cn）报名并参加考核。辐射安全与防护培训成绩合格单有效期为五年。 （三）是否发生过辐射安全事故 据了解，医院自取得《辐射安全许可证》以来，未发生过辐射安全事故。 （四）年度评估报告 医院在全国核技术利用辐射安全申报系统（rr.mee.gov.cn）中提交了“2020年度四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告”，医院对2020年度的辐射场所的安全和防护状况以及辐射管理情况进行了评估说明。 |

表2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192Ir | 3.7×1011Bq/3.7×1011Bq×1 | Ⅲ类 | 使用 | 用于后装机治疗 | 放疗中心负1层后装治疗室 | 在建门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心后装治疗室 | 拟购 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表4  射线装置

- 加速器，包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量 | 额定电流（mA)/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用 直线加速器 | II类射线装置 | 1 | ClincCX | 电子 | X射线：10MV 电子线：21MeV | X射线治疗时1m处最大剂量率6Gy/min | 放射治疗 | 在建门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心 1#加速器治疗室 | 搬迁 |
| 2 | 医用 直线加速器 | II类射线装置 | 1 | 待定 | 电子 | X射线：15MV 电子线：22MeV | X射线治疗时1m处最大剂量率24Gy/min | 放射治疗 | 在建门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心 2#加速器治疗室 | 拟购 |
| 3 | 医用 直线加速器 | II类射线装置 | 1 | 待定 | 电子 | X射线：10MV 电子线：21MeV | X射线治疗时1m处最大剂量率6Gy/min | 放射治疗 | 在建门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心 3#加速器治疗室 | 拟购 |

- X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存 方式 | 数量 |  |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退役192Ir 放射源 | 固体 | 约半年更换一次 | — | 后装治疗室暂存 | 由源生产厂家回收 |
| O3（10MV直线加速器治疗室） | 气体 | — | 1.39×10-3 | 经过专用通排风系统排放 | 环境大气 |
| O3（15MV直线加速器治疗室） | 气体 | — | 8.90×10-2 | 经过专用通排风系统排放 | 环境大气 |
| O3（后装治疗室） | 气体 | — | 9.65×10-6 | 经过专用通排风系统排放 | 环境大气 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量为kg。

表6  评价依据

| 法规文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修订； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日实施； （4）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施； （5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 第16号令，2021年1月1日起施行）； （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订； （7）《四川省辐射污染防治条例》，四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，2016年6月1日实施； （8）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第31号，2021年1月4日修订）； （9）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，原环境保护部令第18号，2011年5月1日起实施； （10）《射线装置分类》（原环境保护部和国家卫生计生委联合发布公告2017年第66号）； （11）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环发[2006]145号，原国家环境保护总局、公安部、卫生部文件，2006年9月26日； （12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，环境保护部文件，2012年7月3日； （13）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，环发[2015]162号； （14）《放射源分类办法》（国家环境保护总局公告2005年第62号）； （15）《关于贯彻落实2020年核技术利用辐射安全与防护培训和考核工作有关事项的通知》（川环办函[2019]）507号。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | - 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容与格式》（HJ10.1－2016)； - 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； - 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； - 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； - 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分：一般原则》（GBZ/T201.1-2007）； - 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-2011）； - 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第3部分：γ射线源放射治疗机房》（GBZ/T201.3-2014）； - 《电子直线加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）； - 《后装γ源近距离治疗卫生防护标准》（GBZ121-2017）； - 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； - 《电子辐射工程技术规范》（GB50752-2012）； （12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单；《危险废物污染贮存控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单； - （13）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。 |
| 其他 | （1）环评委托书； （2）《辐射安全与防护监督检查技术程序》（原环保部，2012年3月）； （3）《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400号） （4）建设单位提供的其他相关资料文件。 |

表7  保护目标与评价标准

评价范围 根据本项目放射源及医用射线装置的特点和应用内容，按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）要求，确定辐射环境影响评价的范围：以1#、2#、3#加速器治疗室、后装机治疗室建筑实体外边界50m区域作为评价范围。

保护目标 根据本项目确定的评价范围，环境保护目标主要是医院辐射工作人员和周围公众，由于电离辐射水平随着距离的增加而衰减，因此选取离辐射工作场所较近、有代表性的环境保护目标进行分析，具体环境保护目标见表7-1。 表7-1 本项目环境保护目标一览表 辐射环境; 位置; 与辐射 源距离(m); 保护对象; 人流量 （人次/d）; 照射类型; 剂量约束值（mSv）. 放疗中心; 1#控制室、2#控制室、3#控制室（1#、2#、3#加速器治疗室东南部）; 9.4; 职业人员; 6; 职业照射; 5.0. 1#、2#患者准备区、女更衣室 （1#东南部）; 9.4~10.5; 公众; 4; 公众照射; 0.1. 辅助水冷机房、空调机房 （1#西北部）; 5.4~6.7; 公众; 2; 公众照射; 0.1. 2#、3#共用辅助水冷机房 （2#西北部）; 5.4; 公众; 4; 公众照射; 0.1. 1#、2#患者准备区（2#南部）; 10.3; 公众; 2; 公众照射; 0.1. 注射抢救室（2#、3#西南部）; 9.8; 公众; 6; 公众照射; 0.1. 补风机房1、补风机房2 （3#西北部）; 5.4~5.6; 公众; 1; 公众照射; 0.1. 3#患者准备区 （3#西南部）; 10.1; 公众; 2; 公众照射; 0.1. 后装机控制室、医护缓冲室、 CT模拟定位室 （后装治疗室东北部）; 1.6~13.3; 职业人员; 4; 职业照射; 5.0. 后装患者准备区、妇科患者冲洗室、资料室（后装治疗室东北部）; 4.3~8.7; 公众; 5; 公众照射; 0.1. 负二层停车场 （后装治疗室正上方）; 5.1; 公众; 约200; 公众照射; 0.1. 负一层员工餐厅 （拟建1#、2#、3#加速器治疗室正上方）; 8.0; 公众; 约100; 公众照射; 0.1. 其它医疗相关用房（楼上1-8F）; 27.0; 公众; 约200; 公众照射; 0.1. 放疗中心其他区域; 5.0-50.0; 公众; 约30; 公众照射; 0.1. 3号楼、8号楼、9号楼、10号楼等医院内其他区域; 10.0-50.0; 公众; 约200; 公众照射; 0.1. 院外通道 （加速器治疗室、后装治疗室南侧）; 50.0; 公众; 约500; 公众照射; 0.1.

评价标准 一、环境质量及污染物排放的执行标准 1、环境质量控制标准 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 声环境质量执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区环境噪声限值。 2、污染物排放标准 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准； 噪声执行 ①施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；②运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区域标准。 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及原环保部公告[2013]第36号修改单。 二、电离辐射剂量限值和剂量约束值 职业照射：根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第4.3.3.1条的规定，对任何工作人员，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量不超过由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯平均）20mSv。本项目环评取上述标准中规定的职业照射年有效剂量限值的1/4（即5mSv/a）作为职业人员年剂量约束值。 公众照射：第B1.2.1条的规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过年有效剂量1mSv。本项目环评取上述标准中规定的公众年有效剂量限值的1/10（即0.1mSv/a）作为公众的年剂量约束值。 三、辐射工作场所边界周围剂量率控制水平 1、加速器治疗室 参照《电子直线加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011），加速器迷路门处、控制室和加速器治疗室墙体外30cm处，周围剂量当量率不大于2.5µSv h。有用线束不向迷路内墙照射时，加速器的泄漏辐射在迷路入口处控制水平小于应参考控制水平1/4（即0.625µSv h）。 2、后装治疗室 参照《后装γ源近距离治疗卫生防护标准》（GBZ121-2017），后装治疗机贮源器内装载允许最大活度时，距离贮源器表面5cm处的任何位置，泄漏辐射的空气比释动能率不得大于50μGy/h，距离贮源器100cm处的球面上，任何一点的泄漏辐射的空气比释动能率不得大于5μGy/h。治疗室屏蔽体外30cm处因透射辐射所致的周围剂量当量率应不超过2.5µSv/h。 四、臭氧浓度限值 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求。

表8  环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 一、项目地理和场所位置 本项目位于四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心内，周围布置情况如下所述： 1#、2#、3#加速器治疗室自西南向东北呈“一”字排开、后装治疗室位于1#东南部，其西北部设有水冷机房、空调机房、共用辅助水冷机房、补风机房；东北部设有融铅室、热疗室；东南部设有候诊区、1#、2#、3#加速器控制室、1#、2#加速器患者准备区、3#加速器患者准备区、注射抢救室。辐射工作场所50m范围内无居民住宅等敏感点分布，项目现场图见图8-1。 图8-1 项目拟建区域现状图 二、监测方法及仪器 为掌握项目所在地的辐射环境现状，本次评价过程中，四川省中栎环保科技有限公司委托四川省永坤环境监测有限公司对本次评价的辐射工作场所进行了现场监测，其监测项目、分析方法及来源见表8-1。 表8-1 监测项目、方法及方法来源表 项目; 监测方法; 方法来源; 探测限; 备注. 环境X-γ辐射剂量率; 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》; GB/T 14583-93; 1nSv/h; # 探测限为本次测量使用仪器的综合技术指标. 《辐射环境监测技术规范》; HJ/T61-2001. 中子剂量当量率; 《辐射防护仪器中子周围剂量当量（率）仪》; GB/T14318-2019; 0.01μSv/h; # 探测限为本次测量使用仪器的综合技术指标. 监测使用仪器及环境条件见表8-2。 表8-2 监测使用仪器表 # 监测 # 项目; # 监测设备. # 名称及编号; # 技术指标; # 校准/检定情况. X-γ辐射剂量率; 451P型加压电离室巡检仪 编号：YKJC/YQ-34; 0.01μSv/h~500mSv/h 20keV~2.0MeV; 检定/校准单位： 中国测试技术研究院 检定/校准有效期： 2020.07.19至2021.07.18. 中子剂量当量率; 中子剂量率仪 编号：H0053; 0.01μSv/h~100mSv/h; 检定/校准单位： 中国测试技术研究院 检定/校准有效期至： 2020.05.29~2021.05.28. 三、质量保证 本项目环境现状监测单位四川省永坤环境监测有限公司，通过了计量认证，具备完整、有效的质量控制体系。 四川省永坤环境监测有限公司质量管理体系： （1）计量认证 从事监测的单位四川省永坤环境监测有限公司通过了原四川省质量技术监督局的计量认证（计量认证号：182312050067），有效期至2024年1月28日。 （2）仪器设备管理 ①管理与标准化；②计量器具的标准化；③计量器具、仪器设备的检定。 （3）记录与报告 ①数据记录制度；②报告质量控制。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。 四、环境现状监测与评价 监测所用仪器已由计量部门年检，且在有效期内；测量方法按国家相关标准实施；测量不确定度符合统计学要求；布点合理、人员合格、结果可信，能够反映出辐射工作场所的客观辐射水平，可以作为本次评价的科学依据。具体监测结果如下： （1）X-γ辐射剂量率监测结果 根据本项目平面布置和外环境关系，为了解放疗中心加速器、后装机所在区域的背景值，本次选择在在建门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心1#、2#、3#加速器治疗室、后装治疗室、上方地面布设了1~4 X-γ辐射剂量率监测点位，以上监测点位能较好反映项目场所处的辐射环境现状，其监测点位布设合理。X-γ辐射剂量率具体监测点位布设见表8-3。 表8-3 拟建辐射工作场所及周围环境γ辐射剂量率 单位：μSv/h # 编号; # γ辐射剂量率; # 监测位置; # 备注. # 平均值; # 标准差. 1; 0.10; 0.010; 项目拟建1#加速器治疗室上方; 室外. 2; 0.09; 0.011; 项目拟建2#加速器治疗室上方. 3; 0.10; 0.010; 项目拟建3#加速器治疗室上方. 4; 0.09; 0.013; 项目拟建后装治疗室上方. 由表8-3得出结论：医院本次涉及辐射工作场所周围X-γ辐射剂量率背景值为0.09～0.10μSv/h，在普通生活环境状态下，辐射环境权重因子按1进行考虑，则X-γ辐射剂量率背景值为90nGy/h～100nGy/h，与《四川省生态环境状况公报 2019年》中四川省电离辐射环境监测自动站测得的γ辐射空气吸收剂量率（76.8nGy/h～163nGy/h）处在同一水平，属于当地正常辐射水平。 （2）中子监测结果 根据本项目平面布置和外环境关系，为了解医院所在区域的背景值，本次选择在预留发展用地布设了1个中子监测点位（在建门急诊住院综合楼配套工程（三期）放疗中心2#直线加速器治疗室上方），能较好反映项目场所室外的辐射环境现状，其监测点位布设合理。 表8-4 拟建辐射工作场所及周围中子监测点位 单位： # 编号; # 中子剂量当量率; # 监测位置. 1; ≤LLD; 2#直线加速器治疗室上方. 由表8-5监测结果可知，项目拟建辐射工作场所及周围环境中子剂量当量率监测结果低于检测限值。

表9  项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 - 一、施工期 本项目所在的放疗中心土建工程属于“成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程”建设内容之一，其施工期环境影响包含在“成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程环境影响登记表”中，放疗中心直线加速器和后装治疗室仅需进行设备安装、管线敷设、铅玻璃窗和铅防护门及其他环境防护设施的安装，施工期将产生少量扬尘、噪声、生活污水及固体废物。施工期工艺流程及污染物产生环节见图9-1。 噪 声 扬 尘 废水 工程验收 固体废物 施工搭架 装饰工程 设备安装 图9-1 施工期工艺流程及污染物产生环节图 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分：一般原则》（GBZ201.1-2007）中相关要求，本项目加速器机房在施工期严格按照施工规范进行施工，机房的混凝土浇筑一次整体浇筑并有充分的振捣，以防出现裂缝和过大的气孔。 在后期的室内装修及其他辐射防护设施安装过程中，在机房内、外墙上的电气部件 （如配电箱、激光定位器等）的部位，应与同侧墙具有同等的屏蔽；迷道的防护门结构应考虑门因自身重量而发生形变、频繁开关门的振动连接松动、屏蔽体老化龟裂等问题，防护门应尽可能减小缝隙泄露辐射，通常防护门宽于门洞的部分应大于“门-墙”间隙的十倍，墙体与防护门应有足够的搭接宽度，应预留防护门下沉沟槽。 1、扬尘 由于本项目施工期工程量较小，设备安装及管线敷设和环境防护设施安装过程中产生极少量扬尘。 2、噪声 由于主体工程施工期间已预留有管线沟槽，设备安装及管线敷设和环境防护设施安装过程中会产生一定噪声。 3、废水 本项目施工期废水主要为施工人员的生活污水。 4、固体废物 设备安装及管线敷设和辐射防护设施安装过程中产生的装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾可依托市政垃圾收运系统收集处理。 二、设备安装调试阶段工艺分析 项目拟购直线加速器和后装机在安装调试阶段会产生 X、γ 射线。在设备安装调试完后，现场会有少量的废包装材料产生。 项目直线加速器和后装机的运输、安装和调试均由设备厂家安排的专业人员进行。在设备安装调试期间，医院应配合设备厂家专业人员加强安装调试现场的辐射安全管理，保证在此期间内放射工作场所设置的各类辐射安全防护措施正常运行。设备安装好后，应先启动安全联锁装置，并经确认系统正常后才可启动射线装置。在射线装置进行调试期间，应关闭机房防护门，在门外设置醒目的电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近；射线源开关钥匙应安排专人看管；安装人员离开机房期间，机房必须关闭上锁，钥匙交由专人看管或安排专人看守。 为确保加速器、后装治疗室工程屏蔽防护设施满足设计要求和辐射防护安全，提出以下施工管理要求： ①加速器、后装治疗室的土建施工必须符合其建设设计要求，机房混凝土施工过程中，对混凝土剪力墙及屋面屏蔽墙混凝土浇注应连续整体灌注，避免间断性施工作业，不留施工缝，防止屏蔽墙出现缝隙和气泡等现象，以防出现射线外泄；机房地面也要为混凝土地平；穿过屏蔽体的各种管道、电缆应采取适当的屏蔽防护措施，不得影响屏蔽体的屏蔽防护效果，其预留孔洞不得正对工作人员经常停留的地点。 ②凡涉及射线装置和后装机的安装调试、维修的技术服务单位，必须是持有辐射安全许可证的单位。 ③在设备安装及调试阶段，应加强辐射防护管理，应关闭机房防护门，在门外设置醒目的电离辐射警告标志，禁止无关人员靠近；射线源开关钥匙应安排专人看管。安装人员离开机房期间，机房必须关闭上锁，钥匙交由专人看管或安排专人看守。 三、运营期 1、10MV直线加速器工艺流程及产污环节分析 （1）工作原理 本项目10MV医用直线加速器属治疗类射线装置，主要用于肿瘤病人的放射性治疗，其治疗机理是根据肿瘤的不同情况通过模拟定位，采用X射线束（深部治疗）进行照射，采用电子线对表层病灶进行照射，使细胞分裂和代谢遭到破坏，杀死或者抑制细胞的繁殖生长，从而达到治疗的目的。物理师对肿瘤病人治疗计划设计时，严格按照相关标准，为病人的正常组织和医务人员的受照剂量进行计算-复核-模拟检测-实施中监测和健康监护等，并做好照射记录。根据病灶位置与性质及目的不同，给予的照射总剂量有所不同；治疗方法不同，给予的每日剂量亦不同。 （2）设备组成 医用直线加速器的核心部位由电子枪、加速管和束流控制三个主要部分组成，由于直线加速器结构简单、造价低、不使用放射源，目前已成为医院放射治疗的主要手段。本项目医院拟搬迁1台10MV直线加速器、购买1台10MV直线加速器，属Ⅱ类射线装置，其结构图见附图9-2，具体参数见表9-1。 图9-2 本项目10MV直线加速器结构示意图 表9-1 10MV医用直线加速器参数 厂家、型号; 待定. 最大X射线能量; 10MV. 最大电子线能量; 21MeV. X射线泄漏率; ≤0.1%. X射线1m处剂量率; 6Gy/min. 电子线1m处剂量率; 6Gy/min. 治疗角; 0-360°. 正常治疗距离; 100cm. 主射线最大出束角度; 28°. 等中心高度; 1.25m. 最大照射野（SSD=1米）; 40 cm×40cm，多叶准直器最小厚度不大于5mm. （3）治疗流程及产污染环节 直线加速器治疗流程为：病人进行放射治疗的确诊并向患者告知可能受到辐射危害→职业人员佩戴个人剂量计，携带个人计量报警仪→模拟定位、进行体表标记→制定治疗计划、确定照射位置和剂量→病人进入加速器治疗室→关闭屏蔽门并开启安全联锁→加速器出束治疗、实施治疗→治疗完毕。本项目所使用的直线加速器治疗流程及产污位置见图9-2。 病人进行放射治疗的确诊，向病人告知可能受到的辐射危害 通过分析可知，产污环节为：加速器治疗过程中产生的X射线、电子线、臭氧以及风机、水冷机房水泵产生的噪声。 制定治疗计划，确定照射位置和剂量 病人进入加速器治疗室 病人进入加速器治疗室 深部治疗 表层病灶治疗 关屏蔽门并开启安全联锁 加速器出束、实施治疗 关屏蔽门并开启安全联锁 加速器出束、实施治疗 治疗完毕 治疗完毕 职业人员佩戴个人剂量计，携带个人计量报警仪 X射线、 臭氧 模拟定位，进行体表标记 X射线、臭氧、噪声 电子线、臭氧、噪声 图9-3 本项目加速器治疗流程及产污环节示意图 （4）医护人员和病人路径分析 医护人员路径：从控制室通过加速器治疗室防护门经迷路进入加速器治疗室，指导病人摆位后沿原路返回控制室。 病人路径：从候诊区通过加速器治疗室防护门经迷路进入加速器治疗室接受治疗，治疗完成后离开加速器治疗室，具体分流图可见下图9-4。 图9-4 医用直线加速器医护分流图 （5）工作负荷 根据医院提供的资料，每台设备每天治疗工作量为60人，每周5天，每年工作50周，患者治疗照射出束时间为2~3min，年治疗出束时间为750h。医生对患者进行摆位的时间为2min/人。 2、15MV直线加速器工艺流程及产污环节分析 （1）设备组成及工作原理 本项目15MV医用直线加速器属于治疗类射线装置，主要用于肿瘤病人的放射性治疗，其治疗机理是根据肿瘤的不同情况通过模拟定位，采用X射线束（深部治疗）进行照射，使细胞分裂和代谢遭到破坏，杀死或者抑制细胞的繁殖生长，从而达到治疗的目的。物理师对肿瘤病人治疗计划设计时，严格按照相关标准，为病人的正常组织和医务人员的受照剂量进行计算-复核-模拟检测-实施中监测和健康监护等，并做好照射记录。根据病灶位置、性质、目的不同，给予的照射总剂量有所不同；治疗方法不同，给予的每日剂量亦不同。 医用直线加速器的核心部位由电子枪、加速管和束流控制三个主要部分组成，由于医用直线加速器结构简单、造价低、不使用放射源，目前已成为医院放射治疗的主要手段。本项目医院拟购买15MV直线加速器1台，属Ⅱ类射线装置，医用电子直线加速器运行原理见图9-5，医用电子直线加速器结构示意图见图9-6，医用电子直线加速器参数见表9-2。 图9-5 医用电子直线加速器运行原理图 图9-6 医用电子直线加速器结构示意图 表9-2 15MV医用直线加速器参数表 厂家、型号; 待定. 最大X射线能量; 15MV. 最大电子线能量; 22MeV. X射线泄漏率; ≤0.001. X射线1m处最大剂量率; 24Gy/min. 电子束1m处最大剂量率; 10Gy/min. 治疗角; 0-360°. 正常治疗距离; 100cm. 主射线最大出束角度; 28°. 等中心高度; 1.25m. 最大照射野（SSD=1米）; 40 cm×40cm，多叶准直器最小厚度不大于5mm. （2）项目流程及产污染环节 15MV医用电子直线加速器治疗流程为：病人进行放射治疗的确诊并向患者告知可能受到辐射危害→职业人员佩戴个人剂量计，携带个人计量报警仪→模拟定位、进行体表标记→制定治疗计划、确定照射位置和剂量→病人进入加速器治疗室→关闭屏蔽门并开启安全联锁→加速器出束治疗、实施治疗→治疗完毕。本项目所使用的直线加速器治疗流程及产污位置见图9-7。 病人进行放射治疗的确诊，向病人告知可能受到的辐射危害 模拟定位，进行体表标记 制定治疗计划，确定照射位置和剂量 病人进入加速器治疗室 职业人员佩戴个人剂量计，携带个人计量报警仪 关屏蔽门并开启安全联锁 加速器出束、实施治疗 治疗完毕，将病人送出治疗室 X射线、中子、电子线、臭氧、噪声、感生放射性 通过分析可知，产污环节为：模拟定位时产生的X射线，加速器治疗过程中产生的X射线、电子线、中子、感生放射性、臭氧及风机、水冷机房产生的噪声。 图9-7 15MV医用电子直线加速器治疗流程及产污环节示意图 （3）工作负荷 - 根据医院提供的资料，每台设备每天治疗工作量为60人，每周5d，每年工作50周，患者治疗照射出束时间为2~3min，年治疗出束时间为750h。医生对患者进行摆位的时间为2min/人。 3、后装机工艺流程及产污环节分析 （1）设备组成及工作原理 后装机主要由驱动装置、计算机、打印机、贮源室、治疗床、γ射线报警仪、施源器及其定位支架组成。后装机工作原理主要是预先在病人体内的自然腔、管道或组织的病灶需要治疗的部位正确地放置施源器，然后采用自动或手动控制将贮源器内的放射源输入到施源器内，使放射源发出的射线对人体自然腔、管道或组织的病灶进行治疗。 （2）治疗流程 本项目后装机使用1枚192Ir放射源，设计装源活度为3.7×1011 Bq，属Ⅲ类放射源。192Ir半衰期为74.2d，衰变过程会发出的β、γ射线；当放射源衰变至其活度不能满足放射治疗需要时，将更换放射源，从而产生退役后的废放射源。 本项目后装机治疗项目主要用于全身肿瘤的治疗，其主要治疗流程为接诊患者、告知辐射危害、安装输源管和施源器、模拟定位、制定治疗方案、仿真源模拟运行、真源照射治疗、治疗完毕收回放射源等，其主要流程与产污环节见图9-8。 X射线 制定治疗方案 患者离开治疗室 真源照射治疗 仿真源模拟运行 治疗完毕、源返回铅罐、关机 接诊患者、告知辐射危害 患者进入后装治疗室、安装输源管和施源器 模拟定位 β、γ射线 少量臭氧 退役后废放射源 废弃放射源由厂家回收 图9-8 后装机治疗工艺流程及产污环节图 （3）产污环节 通过分析可知，后装机治疗过程中真源照射治疗产生的β射线、γ射线、少量臭氧以及退役后的废放射源。 （4）后装机换源过程介绍 医院购买的后装治疗设备首次导源由厂家负责。后期源的购买由医院申购，导源仍然由厂家后装机工程师负责，退役源由厂家回收处置。 医院报四川省生态环境厅备案后购买。铱源的生产、运输都由厂家负责。每次申购铱源后由厂家运输至后装治疗室。当厂家工程师导源完毕后，将旧源回收。 - （5）医生、患者分流图 医护人员路径：从控制室通过后装治疗室防护门经迷路进入后装治疗室，指导病人摆位、安装输源管和施源器后沿原路返回控制室。 病人路径：从候诊区通过后装治疗室防护门经迷路进入后装治疗室接受治疗，治疗完成后离开后装治疗室。 图9-9 后装治疗室医护分流图

污染源项描述 一、施工期及设备调试安装 1、污染源项 本项目施工期没有辐射污染源项，施工期主工程量小，施工时间短，非放射性物质产生量较小。 射线装置的安装、调试须由设备厂家专业人员操作，同时加强辐射防护管理，严格限制无关人员靠近，防止发生辐射事故。由于设备的安装和调试均在射线装置机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可接受的。设备安装完成后，医院方需及时回收包装材料及其它固体废物并作为一般固体废物进行处置，不得随意丢弃。 2、非放环境影响因子 施工期非放环境影响因子主要是：废气、废水、噪声和固体废物。 二、运行期 1、电离辐射 10MV直线加速器在开机状态下产生的X射线和电子线。加速器开机期间内，X射线及高能电子束为主要辐射环境污染因素，辐射途径为外照射；15MV医用直线加速器在开机状态下产生的X射线、电子束、中子、感生放射性；后装机在放射治疗过程中产生的β/γ射线。 2、废气 直线加速器开机运行时产生的X射线，后装机所用放射源γ射线与空气中的氧气相互作用产生少量氮氧化物(NOx)和臭氧(O3)，相比之下臭氧的产额高，臭氧危害性较氮氧化物大，氮氧化物的影可忽略。 3、固体废物 辐射工作人员产生少量生活垃圾及办公垃圾。 在放射源使用一定时间后，放射源衰变至其活度不能满足放射治疗需要时，将更换放射源，从而产生退役的废放射源。 4、废水 工作人员和患者产生的生活污水。 5、噪声 本项目噪声源主要为风机、水冷机房水泵和空调产生的噪声。

表10  辐射安全与防护

项目安全设施 一、工作场所布局与分区 本项目位于四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心内，周围布置情况如下所述： 1#、2#、3#加速器治疗室自西南向东北呈“一”字排开、后装治疗室位于1#东南部，其西北部设有水冷机房、空调机房、共用辅助水冷机房、补风机房；东北部设有融铅室、热疗室；东南部设有候诊区、1#、2#、3#加速器控制室、1#、2#加速器患者准备区、3#加速器患者准备区、注射抢救室。 本项目各辐射工作场所设有专用的候诊区域，就诊通道，医生用房独立成区，病人、医生流线尽量互不交叉。医院总图布置时已考虑了项目特点和周围环境对本项目可能存在的影响，使各科室病人能够就近诊疗，这样既方便了诊疗，又使辐射工作场所相对集中，以便于医院对辐射工作场所的集中统一管理。因此，本评价认为本项目总平面布置是合理的。 二、辐射工作场所两区划分 为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求在辐射工作场所内划出控制区和监督区。 控制区：在正常工作情况下控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可证和实体屏蔽（包括门锁和联锁装置）限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴辐射危险警示标志；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 结合项目诊治、辐射防护和环境情况特点，将辐射工作场所划分为控制区，而设备的控制室（控制室）及其它相关工作场所等均划为监督区。其项目控制区和监督区划分情况见表10-1，并在附图13、附图14上进行了标识。 表10-1 本项目控制区和监督区划分情况表 科室名称; 控制区; 监督区. 放疗中心; 1#加速器治疗室、2#加速器治疗室、3#加速器治疗室、后装治疗室; 1#、2#、3#控制室、女更衣室、1#、2#治疗室患者准备区、注射抢救室、后装控制室、迷路门前区域. 1、控制区防护手段与安全措施 ①控制区进出口及其它适当位置处设立醒目的警告标志（图10-1）； 图10-1 电离辐射标志和电离辐射警告标志图 ②制定职业防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序； ③运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制进出控制区； ④在更衣室备有个人防护用品、工作服、污染监测仪和被污染防护衣具的贮存柜； ⑤定期审查控制区的实际状况，以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。 2、监督区防护手段与安全措施 ①以黄线警示监督区为边界； ②在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌； ③定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。 三、直线加速器的安全与防护 （一）场所辐射防护屏蔽设计 1、医用直线加速器 医院对1#、2#、3#加速器治疗室采取了实体屏蔽措施，对机房使用面积按照《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011）进行校核，1#、2#、3#加速器治疗室实际使用面积为60m2，大于GBZ 126-2011要求的机房实际使用面积为45m2。1#、2#、3#加速器治疗室墙体、迷路和顶部均采用混凝土作为防护，1#、3#防护门为15mm铅当量单扇电动推拉门，2#防护门为15mm铅当量+80mm含硼聚乙烯单扇电动推拉门。本项目直线加速器治疗室屏蔽情况具体如表10-2所示： 表10-2放疗中心医用直线加速器工作场所实体防护设施表 场所名称; 辐射防护设计情况. 1#、2#、3#加速器治疗室; 1#、2#、3#加速器治疗室结构均为钢筋混凝土，加速器主射方向均朝向东北部、西南部、顶部、底部。1#、2#、3#加速器治疗室东南部均设有“L”型迷路，迷路内墙厚1200mm，外墙厚1700mm；1#加速器治疗室东北部、2#加速器治疗室东北部及西南部、3#加速器治疗室西南部主屏蔽墙均厚3000mm、宽4800mm，次屏蔽墙厚1800mm；1#加速器治疗室西南部及顶部、2#加速器治疗室顶部、3#加速器治疗室东北部及顶部主屏蔽墙均厚3000mm、宽4000mm，次屏蔽墙厚1700mm；1#加速器治疗室、2#加速器治疗室、3#加速器治疗室西北部屏蔽墙均厚1700mm；1#加速器治疗室、3#加速器治疗室防护门均为15mm铅当量、2#加速器治疗室防护门为15mm铅当量+80mm含硼聚乙烯。. 注：混凝土密度为2.35g/cm3。 2、通风系统 1#、2#、3#加速器治疗室治疗室排风系统均采用全新风直流式送风形式。三间治疗室通排风管道（400×550mm）均设置在迷路门上方并采用“S”型方式穿墙连接至西北部的空调机房，后输送至楼顶朝西南方向排放。气流组织为上送风、下排风。进排风管道均采用镀锌钢管道。1#、2#、3#加速器治疗室每小时换气约10次，排风量约4286.4m3/h（见附图15）。 3、直线加速器的辐射防治措施 （1）对10MV直线加速器电子线的防护措施 本项目10MV医用直线加速器在以电子模式工作时，最大电子线能量为21MeV，根据《辐射防护导论》，能量为E（MeV）的单能电子线，在低Z物质中的射程（单位为g·cm-2）约为能量（单位为MeV）的0.6倍。本项目以电子档工作时最大电子线能量为21MeV，射程为21×0.6=12.6g/cm2，可以估算出21MeV的电子在密度为2.27g·cm-3的混凝土中的深度约为5.5cm，而本项目屏蔽体混凝土厚度最小为170cm，对电子线能完全屏蔽，可不再作特殊的防护要求，可不再考虑对电子模式产生的X射线的屏蔽。 （2）对15MV直线加速器电子线的防护措施 本项目15MV医用直线加速器在按电子模式工作时，最大电子线能量为22MeV，根据《辐射防护导论》，能量为E（MeV）的单能电子束，在低Z物质中的射程（单位为g·cm-2）约为能量（单位为MeV）的0.6倍。本项目以电子档工作时最大电子线能量为22MeV，射程为22×0.6=13.2g/cm2，可以估算出22MeV的电子在密度为2.35g·cm-3的混凝土中的深度约为5.6cm，而本项目屏蔽体厚度最小的为170cm混凝土，对电子线能产生完全屏蔽，可不再作特殊的防护要求，可不再考虑对电子模式产生的X射线的屏蔽。 （3）对15MV直线加速器中子的防护 据《辐射防护手册（第一分册）》（原子能出版社1987年8月）10.4节电子加速器屏蔽，P448）描述，电子加速器屏蔽“在采用普通混凝土作屏蔽材料时，各种光中子的附加影响通常可以不必考虑。但是，当采用对中子屏蔽性能不好的材料（如钢、铅）时，则要注意校核中子剂量是否允许”。 对加速器机房迷路外口中子的屏蔽，按《辐射防护手册》第三分册4.2加速器的建筑物和辐射屏蔽（P105）描述的内容“为了减少迷路外口的中子剂量，在防护门的里侧贴一层对热中子吸收较好的材料（如镉片或含硼水泥，含硼聚乙烯）是有效的”。医院在设计治疗室防护门时综合考虑了上述因素，要求在加速器治疗室防护门的里侧贴一层厚度为80mm含5%硼聚乙烯。 （4）感生放射性防护 医用直线加速器产生感生放射性的主要部件和物体有：①加速器照射头和偏转磁体中的铜、铝等部件受照而产生的感生放射性；②加速器束流管及其他结构材料（主要为不锈钢和铝）受照射而引起的感生放射性；④加速器冷却水中的氧和混凝土墙中的镁、铝受照射而引起的感生放射性；⑤室内空气受照射而引起的感生放射性等。 医用电子加速器引致的感生放射性，主要发射γ、β射线。在医用加速器应用的能量范围内，感生放射性主要通过（γ，n）或（e，n）反应产生。表10-2列出了医用加速器由于（γ，n）反应容易出现的感生放射性核素。 表10-3 加速器构件及环境的感生放射性产物表 部位; 材料; 感生放射性核素; 半衰期; 辐射类型; 主要产生方式. 照射头部件; 铝 铜; 27Mg 24Na 28Al 62Cu 64 Cu 66 Cu; 9.5min 14.9h 2.3min 9.7min 12.8h 5.1min; β-、γ β-、γ β-、γ β+、γ β+、γ β-、γ; 27Al(n，p) 27Mg 27Al(n，a) 24Na 27Al(n，r) 28Al 63 Cu (n，2n) 62 Cu 65 Cu (n，2n) 64 Cu 65 Cu (n，r) 66 Cu. 束流管; 不锈钢 铝; 56Mn 65Ni 27Mg 24Na 28Al; 2.6h 38min 9.5min 14.9h 2.3min; β-、γ β-、γ β-、γ β-、γ β-、γ; 56Fe(n，p) 56Mn 64Ni(n，r) 65Ni 27Al(n，p) 27Mg 27Al(n，a) 24Na 27Al(n，r) 28 Al. 偏转磁铁; 铜 不锈钢; 62Cu 64 Cu 66 Cu 56Mn 65Ni; 9.7min 12.8h 5.1min 2.6h 38min; β+、γ β+、γ β-、γ β-、γ β-、γ; 63 Cu (n，2n) 62 Cu 65 Cu (n，2n) 64 Cu 65 Cu (n，r) 66 Cu 56Fe(n，p) 56Mn 64Ni(n，r) 65Ni. 结构材料; 铝 铜 不锈钢; 27Mg 24Na 28Al 62Cu 64 Cu 66 Cu 56Mn 65Ni; 9.5min 14.9h 2.3min 9.7min 12.8h 5.1min 2.6h 38min; β-、γ β-、γ β-、γ β+、γ β+、γ β-、γ β-、γ β-、γ; 27Al(n，p) 27Mg 27Al(n，a) 24Na 27Al(n，r) 28 Al 63 Cu (n，2n) 62 Cu 65 Cu (n，2n) 64 Cu 65 Cu (n，r) 66 Cu 56Fe(n，p) 56Mn 64Ni(n，r) 65Ni. 混凝土材料; 铝; 27Mg 24Na 28Al; 9.5min 14.9h 2.3min; β-、γ β-、γ β-、γ; 27Al(n，p) 27Mg 27Al(n，a) 24Na 27Al(n，r) 28Al. 冷却水; 水; 16N; 7.35s; β-、γ; 16O(n，p) 16N. 空气; 氮; 13N; 10min; β+、γ; 14N(r，n) 13N. 由表10-3可知，医用直线加速器运行中产生的感生放射性产物，其辐射类型多数为β-、γ辐射，也有少量β+、γ辐射，其半衰期最长的为14.9h，而最短的仅有7.35s，均属短半衰期核素。对加速器部件、治疗室内设备、墙体和冷却水等固、液态物质产生的感生放射性，其β-和β+辐射经自吸收、设备屏蔽和距离及自然衰减后，对医生和接受治疗的患者已基本无影响。对于γ辐射由于穿透力较强，医生在治疗室内进行病人摆位时，应尽量缩短操作时间，并与感生放射性较强的设备（如照射头等）保持一定的距离，并佩戴好个人防护用品，以尽量减少感生放射性的影响。对于接受治疗的患者，由于治疗时间短、治疗频度小，无需对医用加速器的感生放射性做专门防护。 为防止感生放射性对医生、维修人员和患者的照射，医院采取的相应防护措施如下：①利用感生放射性核素半衰期比较短的特点，待其衰变到环境本底辐射水平后，相关人员才能对感生放射性部件加以处置或与其接触；②采用距离防护方法，利用与其间隔一段距离的办法加以防护；③加速器退役时，应对加速器部件的感生放射性进行一次调查，测定辐射水平，高于豁免值的部件应作为放射性固体废物进行处理；④待空气中的感生放射性核素衰变到环境本底辐射水平后，人员才能进入治疗室；⑤用通风方式将空气中的感生放射性核素排出治疗室外；⑥加速器运行时，尽量减少人员进入水冷机房；⑦冷却水系统需要检查、检修时，检修人员应在加速器运行停机一段时间后方可进入水冷机房，进入时应进行辐射监测。 （5）辐射防护措施 ①操作人员隔室操作：本项目直线加速器控制室与机房之间以墙体和过道隔开，治疗室内拟安装电视监控、对讲装置，控制室能通过电视监控观察治疗室内患者治疗的情况，并通过对讲机与治疗室内患者沟通。治疗室内墙体交叉口、迷路口处安装有监控装置，确保治疗室内监控全覆盖。 ②门机联锁装置：加速器与屏蔽门之间拟设联锁装置。屏蔽门未关好，加速器不能出束；加速器工作期间屏蔽门不能打开。 ③紧急停机装置和有中文标识的紧急开门按钮：除了加速器治疗床、加速器主机上以及控制台上自带的紧急停机按钮外，治疗室内墙非主射线位置上设置有紧急停机按钮，以使误入人员按动紧急停机按钮就能使加速器停机；迷路出口处设置了有中文标识的紧急开门按钮。 ④工作状态显示及警示标识：加速器治疗室防护门外顶部拟设置工作状态指示灯。加速器处于出束状态时，指示灯为红色，以警示人员注意安全；当加速器处于非出束状态，指示灯为绿色。加速器治疗室屏蔽门上设置明显的电离辐射警告标志。 ⑤固定式剂量报警仪（带剂量显示功能）：探头安装在机房迷路内墙上（靠近防护门），只要迷路内的剂量超过预的剂量阈值，就会报警提示人员不能进入机房，以防人员误入。 ⑥直线加速器治疗室配备有电视监控对讲装置。 ⑦个人防护：加速器治疗室的辐射工作人员每人佩戴个人剂量计和预定剂量率阈值自动报警仪。 ⑧加速器将由生产厂家进行质保维修，医院设备科人员仅对加速器进行日常维护（如电路、开关、机电等维护）。 以上辐射防护措施合理可行，能够有效防止本项目对外环境的影响。 4、直线加速器设备固有安全性分析 加速器只有在通电开机时才有X射线、电子线产生，断电停机即停止出束；通过多叶准直器定向出束，其他方向的射线被自带屏蔽材料所屏蔽。 ①加速器只有在通电开机时才有X射线、电子线产生，断电停机即停止出束；通过多叶准直器定向出束，其他方向的射线被自带屏蔽材料所屏蔽。 ②条件显示联锁：当射线能量、吸收剂量选值、照射方式和过滤器的规格等参数选定，并当机房与控制台等均满足预选条件后，照射才能进行。 ③控制台上有蜂鸣器，在加速器工作时发出声音以警示人员防止误入。 ④治疗床旁、加速器主机和控制台上安装紧急制动按钮。 ⑤有时间控制联锁，当预选照射时间定时，定时器能独立地使照射停止。 ⑥有防止非工作人员操作的锁定开关。 从加速器固有安全性能可以看出，加速器在防止事故发生方面，设有相应措施。只要操作人员按照加速器说明书要求严格执行，就能够减少X射线、电子线对人员的辐射危害和降低辐射事故的发生率。 5、射线装置报废处理 根据《四川省辐射污染防治条例》“射线装置在报废处置时，使用单位应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化”。本项目医用电子直线加速器在进行报废处理时，应将射线装置的高压射线管进行拆卸，使其丧失功能。同时将装置主机的电源线绞断，使其不能正常通电，防止二次通电使用，造成误照射。 二、后装机的安全与防护 1、后装治疗室实体防护 表10-4 后装治疗室实体防护设施表 场所名称; 辐射防护设计情况. 后装治疗室; 后装治疗室四面墙体、迷路和顶部均为钢筋混凝土，其西侧“L”型迷路内墙和外墙厚均为800mm，东北部墙体、西北部墙体、西南部墙体和顶部厚均为800mm，防护门为8mm铅当量单扇电动推拉门。. 注：混凝土密度为2.35g/cm3。 2、通风系统 后装治疗室排风系统采用全新风直流式送风形式。通排风管道（320×250mm）设置在治疗室门上方并采用穿墙连接至西北部的空调机房，后输送至楼顶朝西南方向排放。气流组织为上送风、下排风。进排风管道均采用镀锌钢管道。后装治疗室每小时换气约10次，排风量约2000m3/h（见附图15）。 - 3、辐射防护措施 - （1）除墙体和防护门外，具有以下辐射防护措施： ①隔室操作：本项目后装机控制室与机房之间以墙体和过道隔开，治疗室内拟安装电视监控、对讲装置，控制室能通过电视监控观察治疗室内患者治疗的情况，并通过对讲机与治疗室内患者沟通。治疗室内墙体交叉口、迷路口处安装有监控装置，确保治疗室内监控全覆盖。 ②后装治疗室门上有显示工作状态的指示灯，辐射工作场所有电离辐射警示标志；主机外表电离辐射警示标志；配备有停电或意外中断照射时声光报警。 ③施源器与源联锁：施源器连接好后，才能出源治疗。 ④有门源联锁，出源时后装治疗室门关闭，源回到贮存位后才能开启，但可从后装治疗室内可开启；配备有后装源专用贮存柜；实行双人双锁，配备防盗门窗。 ⑤控制台上有放射源位置显示，并与治疗机上显示同步；控制台紧急停止照射按钮；控制台上有防止工作人员操作的锁定开关；仿真源模拟运行系统。 ⑥后装治疗室配备有电视监控对讲装置；后装治疗室内固定式剂量监测仪。 ⑦后装治疗室内有紧急回源开关；放射源返回储源器的应急开关；管道遇堵自动回源装置；手动回源装置；停电或意外中断照射时自动回源装置。 ⑧个人防护：辐射工作人员每人佩戴个人剂量计和预定剂量率阈值自动报警仪。 ⑨后装机将由生产厂家进行质保维修，医院设备科人员仅对后装机进行日常维护。 （2）后装机固有安全措施 本项目192Ir后装机贮源装置设置了铅屏蔽体，铅屏蔽体外为特制的防护钢壳，不易损坏。机器本身设有如下安全保护措施： ①内置检测器验证源每次进出的完整性：采用固定治疗方式驱动装置、步进治疗方式驱动装置，在控制源辫的运动中，同时备有闭环检测的轴编码器监控工作电机的运动状态，另设置通道检测光电编码器、出源检测光电开关、源辫到位碰撞开关，通过后装治疗控制程序的控制，保证源每次进出的完整性。 ②导管未被正确连接时，放射源不能送出：在正式治疗前，系统通过通道检测光电编码器、施源器导管接头检测光电开关，检查各放射源导管的连接情况，未按治疗参数文件要求连接施源器导管时，放射源不能送出。 （3）放射源的贮存及处理 ① 放射源的贮存：放射源在非使用期间贮存在后装治疗机储源容器内，储源器位于后装治疗室内。同时在后装治疗室内配置1个备用应急贮源罐，用于非正常状况下放射源的贮存。 ②后装治疗室不得存放易燃、易爆物品，配备专门的灭火器材。一旦发生火灾，应优先对放射源进行灭火并抢离火灾现场，防止放射源屏蔽体破坏，防止放射源失控。 ③放射源的实体保卫：后装治疗室的防护门应具有防盗功能，并实施“双人双锁”管理。在后装治疗室的防护门外的适当位置安装实时摄像装置，由医院保安人员24h 视频监控以防放射源被盗。 ④换源、倒源：由放射源生产厂家或有相应辐射安全资质单位负责。放射源生产厂家派专车、专业技术员将新的放射源运到现场。在后装治疗室内将储源器内的废旧放射源倒出并装入新的放射源。换源应通过专用换源导管，以免误操作造成卡源。换源、倒源过程中应加强放射源的安全保卫工作。 ⑤废旧放射源处理：由放射源生产厂家负责。放射源生产厂家的专业技术员在后装治疗室内将储源器内的废旧放射源倒出之后，装入铅罐并运回，按废旧源处理规定进行相应处理；若放射源生产厂家无法回收废源，则应联系有收贮废旧放射源辐射安全许可证的单位现场收贮。 四、其他辐射安全与防护措施 1、源项控制 加速器：本项目加速器购置于正规厂家，有用线束内杂散辐射和泄漏辐射不会超过《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）规定的限值。 后装机：本项目后装机购置于正规厂家，储源装置本身设置了铅屏蔽层，储源装置周围剂量不会超过《后装γ源近距离治疗放射防护要求》（GBZ 121-2017）规定的限值。 2、距离防护 各工作场所将严格按照控制区和监督区划分实行“两区”管理，且在机房的人员通道门的醒目位置将张贴固定的电离辐射警告标志并安装工作状态指示灯。限制无关人员进入，以免受到不必要的照射。 3、时间防护 在满足诊疗要求的前提下，在每次使用辐射装置进行诊疗之前，根据诊断要求和病人实际情况制定最优化的治疗方案，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间，也避免病人受到额外剂量的照射。 五、辐射安全防护设施对照分析 综上所述辐射安全防护分析及措施，医院需对下表所列设施进行配置： 表10-5 本项目辐射安全防护设施对照分析表 项目; 应具备条件; 落实情况; 是否满足要求. 直线加速器. 场所实体设施; 四周墙体+迷路+屋顶屏蔽; 已设计; 满足. 铅防护门; 已设计; 满足. 通风系统; 已设计; 满足. 控制台及安全 联锁; 防止非工作人员操作的锁定开关; 设备自带; 满足. 加速器治疗床、加速器主机上以及控制台上应具备紧急停机按钮; 设备自带; 满足. 条件显示联锁、时间控制联锁; 设备自带; 满足. 门机联锁; 已设计; 满足. 警示装置; 入口电离辐射警示标志; 已设计; 满足. 入口加速器工作状态显示; 已设计; 满足. 治疗室内准备出束音响提示; 设备自带; 满足. 控制台上蜂鸣器; 设备自带; 满足. 紧急设施; 治疗室内有紧急停机按钮; 已设计; 满足。治疗室内非主射面墙上有按钮，高度1.2m. 机房电视监控对讲装置; 已设计; 满足。保证机房全覆盖. 有中文标识的紧急开门按钮; 已设计; 满足。迷路出口处的铅门内侧墙上，按钮高度1.2m. 监测设备; 固定式剂量报警仪; 计划配备; 满足. 便携式辐射监测仪; 已配备; 满足. 个人剂量报警仪; 计划配备; 满足. 个人剂量计; 计划配备; 满足. 后装机. 装置安全设施; 防止非工作人员操作的锁定开关; 设备自带; 满足. 施源器与源联锁; 设备自带; 满足. 管道遇堵自动回源; 设备自带; 满足. 仿真源模拟运行系统; 设备自带; 满足. 主机外表电离辐射警示标志; 设备自带; 满足. 控制台显示放射源位置; 设备自带; 满足. 控制台紧急停止照射按钮; 设备自带; 满足. 停电或意外中断照射时自动回源装置; 设备自带; 满足. 手动回源装置; 设备自带; 满足. 防盗门窗; 已设计; 满足. 192Ir源专用贮存柜; 设备自带; 满足. 通风系统; 已设计; 满足. 应急、联锁; 放射源返回储源器的应急开关; 已设计; 满足。治疗室内非主射面墙上有按钮，高度1.2m. 机房门与源联锁; 已设计; 满足. 有中文标识的紧急开门按钮; 已设计; 满足。迷路出口处的铅门内侧墙上，按钮高度1.2m. 警示装置; 停电或意外中断照射时声光报警; 已设计; 满足. 机房电视监控对讲装置; 已设计; 满足。保证机房全覆盖. 电离辐射警示标志和工作状态指示灯; 已设计; 满足. 监测 设备; 便携式辐射监测仪; 共用; 满足. 后装治疗室内固定式剂量监测仪; 计划配备; 满足. 后装机放射源在线监控系统; 计划配备; 满足. 个人剂量报警仪; 计划配备; 满足. 个人剂量计; 计划配备; 满足. 六、环保设施及投资分析 本项目总投资***万元，其中环保投资***万元，占总投资约***。具体环保设施及投资见下表。 表10-5 环保设施及投资一览表 项目; 应具备条件; 数量; 投资（万元）. 直线加速器. 场所实体设施; 四周墙体+迷路+屋顶屏蔽; 3套; ***. 铅防护门; 3扇; ***. 通风系统; 3套; ***. 控制台及安全 联锁; 防止非工作人员操作的锁定开关; 设备自带; /. 加速器治疗床、加速器主机上以及控制台上应具备紧急停机按钮; 设备自带; /. 条件显示联锁、时间控制联锁; 设备自带; /. 门机联锁; 各3套; ***. 警示装置; 入口电离辐射警示标志; 3套; ***. 入口加速器工作状态显示; 3套. 治疗室内准备出束音响提示; 设备自带; /. 控制台上蜂鸣器; 设备自带; /. 紧急设施; 治疗室内有紧急停机按钮; 各3个; ***. 电视监控对讲装置; 3套; ***. 有中文标识的紧急开门按钮; 3套; ***. 监测设备; 加速器治疗室内固定式剂量报警仪; 3套; ***. 便携式辐射监测仪（1#、2#、3#加速器治疗室、后装治疗室共用）; 1台; 利旧. 个人剂量报警仪; 18个; ***. 个人剂量计; 18套; ***. 后装机. 装置安全设施; 防止非工作人员操作的锁定开关; 设备自带; /. 施源器与源联锁; 设备自带; /. 管道遇堵自动回源; 设备自带; /. 仿真源模拟运行系统; 设备自带; /. 主机外表电离辐射警示标志; 设备自带; /. 控制台显示放射源位置; 设备自带; /. 控制台紧急停止照射按钮; 设备自带; /. 停电或意外中断照射时自动回源装置; 设备自带; /. 手动回源装置; 设备自带; /. 防护墙体、后装治疗室迷路、铅防护门、防盗门窗; 1套; ***. 192Ir源专用贮存柜; 设备自带; /. 通风系统; 1套; ***. 应急、联锁; 放射源返回储源器的应急开关; 1套; ***. 门与源联锁; 1套; ***. 有中文标识的紧急开门按钮; 1套; ***. 警示装置; 停电或意外中断照射时声光报警; 1套; ***. 后装治疗室电视监控对讲装置; 1套; ***. 电离辐射警示标志和工作状态指示灯; 1套; ***. 监测 设备; 便携式辐射监测仪（1#、2#、3#加速器治疗室、后装治疗室共用）; 共用; /. 后装治疗室内固定式剂量监测仪; 1套; ***. 后装机放射源在线监控系统; 1套; ***. 个人剂量报警仪; 8个; ***. 个人剂量计; 8套; ***. 合计; ***. 今后在实践中，医院应根据辐射防护和管理要求，结合自身实际情况对环保设施做相应补充完善，使之更能满足实际和相关管理要求。

三废治理 - 1、废气治理 1#、2#、3#加速器治疗室治疗室排风系统均采用全新风直流式送风形式。三间治疗室通排风管道（400×550mm）均设置在迷路门上方并采用“S”型方式穿墙连接至西北部的空调机房，后输送至楼顶朝西南方向排放。气流组织为上送风、下排风。进排风管道均采用镀锌钢管道。1#、2#、3#加速器治疗室每小时换气约10次，排风量约4286.4m3/h（见附图15）。 后装治疗室排风系统采用全新风直流式送风形式。通排风管道（320×250mm）设置在治疗室门上方并采用穿墙连接至西北部的空调机房，后输送至楼顶朝西南方向排放。气流组织为上送风、下排风。进排风管道均采用镀锌钢管道。后装治疗室每小时换气约10次，排风量约2000m3/h（见附图15）。 - 2、废水治理 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水。生活废水依托医院污水处理设施处理达标后排入市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。 - 3、固体废物处置 本项目辐射工作人员会产生少量的生活垃圾及办公垃圾由环卫部门统一定期清运。192Ir放射源半衰期为74.2d，使用一定时间后，其活度不能满足放射治疗需要时需要更换放射源，退役源应及时交由生产厂家回收处理。

表11  环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目所在的放疗中心土建工程属于“成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程”建设内容之一，其施工期环境影响包含在“成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程环境影响登记表”中。 本项目在土建施工基础上需进行设备安装、管线敷设、铅防护门及其他辐射防护设施的安装。对于施工期将产生扬尘、噪声、生活污水及固体废物，提出了以下施工要求： 1、施工期的大气污染防治对策措施 ①施工现场周围应当设置必要的围护设施，周围应当设置遮挡围栏，临路的脚手架也应当设置相应的围护设施；风速四级以上易产生扬尘时，项目施工单位应暂时停止土方开挖，并采取有效措施，防止扬尘飞散；车辆出工地前尽可能清除表面粘附的泥土等；施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑止。 ②严禁抛洒建筑垃圾，特别是将建筑垃圾抛洒到项目区域的水体内。临时弃土堆放场所周围必须修建围墙，并实施覆盖；转运弃土的车辆装载应适量，严禁多装超载，车辆应实施覆盖，避免沿途洒落。 ③施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地；道路旁树木、草坪、护栏等公共设施应定期冲洗，保持清洁；沙、渣土、灰土等易产生扬尘的堆放场地，必须设置围栏或采取遮盖、洒水等防尘措施。 ④在装修过程中，施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等对施工人员身体健康造成危害。 ⑤在施工期间，应加强对机械设备和运输车辆的维修、保养，禁止其超负荷工作，减少燃油燃烧时污染物的排放量；做好施工周围道路交通组织工作，保障周围道路畅通，避免因施工而造成交通堵塞。 ⑥根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）、《四川省灰霾污染污染防治实施计划》等文件要求，建设单位应要求施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，控制扬尘。 ⑦设置进出车辆车轮冲洗池，进出车辆车轮经冲洗干净后，方可上路行驶，防止将泥土带入城市；材料堆放区堆放的材料须进行覆盖处理，短期内不占用的裸露地表也应及时进行覆盖或者绿化处理，尽量减少因项目建设新增的起尘量。 2、施工期的噪声污染防治对策措施 ①合理安排施工组织方案。施工期合理安排施工时间，夜间22:00～6:00禁止施工；修建2.5～3米高的建筑隔声墙，采用密目网进行密闭施工。 ②尽量采用低噪声机械，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；合理选择高噪声场所位置，合理布设施工场地，挖掘机等高噪声设备应设置在远离敏感点以外的地方，对强噪声机械(如电锯等)设置在施工棚内，进行阻隔和屏蔽噪声；现场木工房、钢筋加工房等必须完全进行封闭性施工。 ③门窗、预制构件、大部分钢筋的成品，半成品在工厂完成，减少施工场地内加工机械产生的噪声，如少量需现场钢筋加工的尽量安排在白天进行，避免夜间噪声扰民；浇砼时，尽量避免振动棒与模板和钢筋的接触；对铜管、模扳、脚手架等构件装卸、搬运、架设时应轻拿轻放，严禁抛掷。 ④施工现场指挥生产，应采用无线电对讲机，这样既可及时进行工作联络，又可减少施工场地噪声；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢，减少金属件的碰击声。 ⑤在靠近敏感点附近的施工应调整施工时间，减少对敏感点的影响。尽量避免节假日施工，同时采用临时性降噪措施。 ⑥建设方应特别加强对施工单位管理，材料堆放必须轻拿轻放，严禁抛掷，材料堆放和限运输时间严禁选择在夜间22:00～6:00时间段。 ⑦加强对有敏感点附近的施工管理，合理制定施工计划。监理单位做好监理工作；建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地生态环境主管部分联系，以便及时处理各种环境纠纷。 3、施工期固体废物处置及管理 ①为减少回填土的堆放时间和堆放量，应精心组织施工，先后有序，后序施工点开挖的土方应作为先期施工点的回填土方，既减少了对环境的污染，又可节约工时和资金。 ②回填方场周围应加护墙护板，防止雨水冲刷造成水土流失及堵塞排水管。 ③主体工程施工和装饰工程施工产生的废弃物料等建筑垃圾应及时清运至市政指定的堆放场。施工单位应按照国家有关规定的有关建筑垃圾和工程渣土处置管理规定，与接纳单位签定环境卫生责任书，确保运输过程中保持路面整洁，施工单位应有专人负责，对建筑垃圾的处置实施现场管理。 ④施工人员产生的生活垃圾均由市政环卫部门清运统一处置。 ⑤在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 ⑥不占用或者短时间内不占用地表应进行覆盖，防治水土流失；施工完成后应当及时进行绿化或硬化，尽快完成施工后场地恢复。 4、施工期地表水污染防治措施 为了减小施工期间废水对周围环境的影响，还需采取以下措施： ①严格按照施工方案进行围栏施工，施工场地进行打围作业； ②施工期间严禁泥沙、施工废水等进入地表水，施工废渣应当运至市政指定的废渣堆放场进行处置，不得随意倾倒，确保不对表水水体产生污染； ③施工生产废水须集中收集，经沉淀池处理，可回用于车轮冲洗、设备清洗、抑尘用水等，不得外排，采取上述措施后对区域内的地表水不会产生显著影响。 医院强化施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施，采取有效措施，尽可能减缓施工期对环境产生的影响。

营运阶段对环境的影响 一、直线加速器对环境影响分析 医院拟将原放疗中心直线加速器治疗室搬迁1台10MV直线加速器（属Ⅱ类射线装置，型号：ClincCX）至门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心1#加速器治疗室；拟购1台10MV医用直线加速器于3#加速器治疗室，两台10MV直线加速器治疗时，1m处剂量率均为6Gy/min，电子线最大能量均为21MeV；拟购1台15MV医用直线加速器于2#加速器治疗室，15MV直线加速器治疗时1m处剂量率为24Gy/min，电子束最大能量为22MeV。 10MV医用直线加速器属于Ⅱ类射线装置，在营运中的主要危害有X射线、电子线；15MV医用直线加速器属于Ⅱ类射线装置，在营运中的主要危害有X射线、电子线、中子、感生放射性。治疗室内的空气还会受X射线作用电离而产生臭氧和氮氧化物，氮氧化物的产量仅为臭氧的十分之一，故本报告表中不对其进行评述。此外，采用排风机强制换气，产生噪声。 下面就10MV直线加速器运营中产生的X射线、电子线、臭氧和噪声及15MV医用直线加速器运营中产生的X射线、电子线、中子、感生放射性、臭氧等的影响进行预测评价。 1、10MV加速器X射线环境影响分析 （1）1#、3#主屏蔽区宽度校核 10MV直线加速器治疗室，主屏蔽区包括屋顶及墙体的部分位置，加速器主射线的最大出束角度为28°。直线加速器1、直线加速器2主射线束主屏蔽区示意图见图11-1，主屏蔽宽度校核结果见表11-1。 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-201l）附录D，加速器主屏蔽区宽度计算分为以下两种情况，对应的主屏蔽半宽度Y的计算公式如下： 主屏蔽区内凸; 主屏蔽区外凸. 本项目中，西南部和东北部的主屏蔽墙体均为内凸，顶部主屏蔽为外凸，因此对应的主屏蔽区宽度校核见表11-1。 图11-1 本项目1#、3#主射屏蔽范围计算示意图（剖面图均一致） 表11-1 本项目1#、3#主屏蔽区宽度校核表 治疗室; 焦点距主屏蔽区距离(m); 主屏蔽区宽度计算值(m); 主屏蔽区宽度设计值(m); 结论. 1#、3#; 距西南部主屏蔽墙体3.75; 2×[(1+3.75+1.3)tg14°+0.3]=3.61; 4.00; 满足要求. 距东北部主屏蔽墙体3.75; 2×[(1+3.75+1.2)tg14°+0.3]=3.56; 4.80. 距顶部主屏蔽墙体2.75; 2×[(1+2.75+1.7+1.3)tg14°+0.3]=3.96; 4.00. 设备厂家和建设单位在进行直线加速器安装时，必须严格按照既定的方案进行安装，杜绝安装后主射束超出主屏蔽范围的情况出现。 （2）1#、3#关注点设立及剂量率参考水平 ①关注点设立 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分:电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-201l），本项目1#、3#均建在地下负三层，无地下负四层，故机房地下不作为关注点。 1#关注点： A1点：东北部主屏蔽墙外30cm处，2#； B1点：西北部主屏蔽墙外30cm处，走廊； C1点：东南部副屏蔽墙外30cm处，2#； D1点：西南部副屏蔽墙外30cm处，走廊； E1点：西北部副屏蔽墙外30cm处，空调机房； F1点：东南部迷路外墙外30cm处，控制室； G1点：治疗室迷路入口处； H1点：顶棚主防护墙上方30cm处，车库； K1点：迷路外墙外30cm处，女更衣间； M1点：顶棚副防护墙上方30cm处，车库。 3#关注点： A3点：东北部主屏蔽墙外30cm处，融铅室； B3点：西北部主屏蔽墙外30cm处，补风机房； C3点：东南部副屏蔽墙外30cm处，融铅室； D3点：西南部副屏蔽墙外30cm处，2#； E3点：西北部副屏蔽墙外30cm处，补风机房； F3点：东南部迷路外墙外30cm处，控制室； G3点：治疗室迷路入口处； H3点：顶棚主防护墙上方30cm处，车库； K3点：迷路外墙外30cm处，注射抢救室； M3点：顶棚副防护墙上方30cm处，车库。 本项目1#、3#关注点设立及主要照射路径图见图11-2、11-3。 图11-2 本项目1#、3#关注点及主要照射路径示意图（平面） 图11-3 本项目1#、3#关注点及主要照射路径示意图（剖面） ②剂量率参考水平 根据《电子直线加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011），1#、3#迷路门处、控制室和加速器治疗室墙体外30cm处，周围剂量当量率不大于2.5μSv/h，故本次10MV加速器治疗室外各关注点的剂量率参考控制水平均为2.5μSv/h。 ③医用直线加速器屏蔽设计 1#、3#加速器治疗室东南部均设有“L”型迷路，迷路内墙厚1200mm，外墙厚1700mm；1#加速器治疗室东北部、3#加速器治疗室西南部主屏蔽墙均厚3000mm、宽4800mm，次屏蔽墙厚1800mm；1#加速器治疗室西南部及顶部、3#加速器治疗室东北部及顶部主屏蔽墙均厚3000mm、宽4000mm，次屏蔽墙厚1700mm；1#加速器治疗室、3#加速器治疗室西北部屏蔽墙均厚1700mm；1#加速器治疗室、3#加速器治疗室防护门均为15mm铅当量。 （3）10MV加速器治疗室屏蔽体厚度校核 ①主屏蔽区、迷路内墙和外墙厚度校核 由于本项目1#、3#建在地下负三层，无地下负四层，故地面不予校核。 利用GBZ/201.2-2011的相关公式对主屏蔽区、迷路外墙、迷路内墙进行厚度核算。屏蔽所需要的屏蔽透射因子B按下式进行计算。 ...................................................................(式11-1) ....................... (式11-2) .............................................................(式11-3) 式中： B—屏蔽透射因子； He—剂量率参考控制水平，μSv/h； H0—加速器有用线束中心轴上距产生治疗X射线束的靶1m处的常用最高剂量率，μSv.m2/h；本项目为3.60×108μSv.m2/h（最高剂量率为6Gy/min）； R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，m； f—有用束为1；泄漏辐射为主射射线比率（0.1%）； θ—斜射角，即入射线与屏蔽物质平面的垂直线之间的夹角； TVL1（cm）和TVL（cm）—辐射在屏蔽物质中的第一个什值层厚度和平衡什值层厚度，本项目TVL1为； Xe—墙体有效屏蔽厚度，cm； X1—墙体屏蔽厚度，cm。 表11-2 1#、3#主屏蔽区、迷路内墙和外墙厚度校核 参数; 主屏蔽区 （墙体A1、A3点）; 主屏蔽区 （墙体B1、B3点）; 主屏蔽区 （屋顶H1、H3点）; 迷路外墙 （K1、K3点）; 迷路内墙 （G1、G3点）. He (μSv/h); 2.5; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5; 0.625; 0.625. R（m）; 6.75; 6.75; 5.70; 10.23; 9.73; 10.45; 10.74. H0(μSv.m2/h); 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108. f; 1; 1; 1; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3. B; 6.32×10-7; 6.32×10-7; 7.33×10-6; 1.82×10-4; 1.64×10-4; 1.90×10-4; 2.00×10-4. TVL1（cm）; 41; 41; 41; 35; 35; 35; 35. TVL（cm）; 37; 37; 37; 31; 31; 31; 31. Xe（cm）; 233; 233; 193; 119; 121; 119; 118. 斜射角θ（°）; 0; 0; 0; 23; 15; 25; 29. X1（cm）; 233; 233; 193; 110; 117; 108; 103. 设计厚度（cm）; 300; 300; 300; 170; 170; 170; 170. 是否满足 要求; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足. ②与主屏蔽区相连的次屏蔽区屏蔽厚度核算 根据GBZ/201.2-2011，对于与主屏蔽区相连的次屏蔽区应考虑泄漏辐射和患者的一次散射辐射的复合作用，分别计算其所需屏蔽厚度，取较厚者。泄漏辐射所需厚度按照式11-1、11-2、11-3进行计算，散射辐射的透射因子按式11-2、11-3、11-4进行计算（TVLl（cm）和TVL（cm）为辐射在屏蔽物质中的第一个什值层厚度和平衡什值层厚度。 ....................................式(11-4) 式中：—患者400cm2 面积上垂直入射X射线散射至距其1m（关注点方向）处的剂量比例，又称400cm2 面积上的散射因子； F—治疗装置有用束在等中心处的最大治疗野面积，cm2 。 表11-3 1#、3#与主屏蔽区相连的次屏蔽区漏射辐射屏蔽厚度核算 参数; 墙体D1; 墙体D3点; 墙体C1点; 墙体C3点; 屋顶M1、M3点; 侧墙E1、E3点. He(μSv/h); 1.25; 1.25; 1.25; 1.25; 1.25; 1.25. R（m）; 7.67; 7.31; 7.98; 7.64; 4.87; 5.40. H0 (μSv.m2/h); 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108. f; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3. 透射因子B; 2.04×10-4; 1.86×10-4; 2.21×10-4; 2.03×10-4; 8.24×10-5; 1.01×10-4. TVL1（cm）; 35; 35; 35; 35; 35; 35. TVL（cm）; 31; 31; 31; 31; 31; 31. Xe（cm）; 118; 119; 117; 118; 130; 127. 斜射角θ（°）; 27; 33; 33; 28; 24; 0. X1（cm）; 105; 100; 98; 104; 119; 127. 设计屏蔽厚度（cm）; 170; 170; 180; 180; 170; 170. 设计是否满足要求; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足. 表11-4 与主屏蔽区相连的次屏蔽区散射辐射屏蔽厚度核算 参数; 墙体D1点; 墙体D3点; 墙体C1点; 墙体C3点; 屋顶M点. He(μSv/h); 1.25; 1.25; 1.25; 1.25; 1.25. R（m）; 7.67; 7.31; 7.98; 7.67; 4.87. H0(μSv.m2/h）; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108. αph; 1.35×10-3; 1.35×10-3; 1.35×10-3; 1.35×10-3; 1.35×10-3. F(cm2); 40×40; 40×40; 40×40; 40×40; 40×40. 透射因子B1; 1.60×10-5; 1.45×10-5; 1.73×10-5; 1.61×10-5; 6.47×10-6. TVL（cm）; 28; 28; 28; 28; 25. 有效屏蔽厚度Xe（cm）; 134; 135; 133; 134; 129. 斜射角θ（°）; 27; 33; 33; 28; 24. 散射所需屏蔽厚（cm）; 119; 113; 111; 119; 118. 设计厚度（cm）; 170; 180; 180; 170; 170. 设计是否满足要求; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足. 备注：①对于与主屏蔽区相连的次屏蔽区漏射辐射、散射辐射所需屏蔽厚度核算时，剂量率参考控制水平取主屏蔽方向的一半;②当未说明TVL1时，TVL1=TVL。 ③1#、3#防护门铅厚度（X）校核 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-201l），防护门铅厚度校核公式为： X=TVL·logB-1………………………………………（式11-5） …………………………………（式11-6） …………………(式11-7) 式中： X—防护门铅当量厚度，mm； TVL—单位mm，根据（GBZ/T201.2-2011）中5.2.6.1c）可知，入口处散射辐射能量约为0.2MeV，对应的铅TVL取值为5； B—辐射屏蔽透射因子； —剂量率参考控制水平，μSv/h； —g处的散射辐射剂量率，μSv/h； —加速器有用线束中心轴上距靶1m处的常用最高剂量率，μSv·m2/h； —o1位置穿过迷路内墙的泄露辐射在g处的剂量率； —患者400cm2面积上的散射因子，通常取45°散射角的值（本项目取1.35×10-3）； α2—砼墙入射的患者散射辐射的散射因子，通常取i处的入射角为45°，散射角为0°，查得混凝土墙45°入射、0°散射、1m2的散射因子α2=5.1×10-3（查附录B表B.6）； A—散射面积，m2；经计算本项目1#、3#均约为20m2； R1 —第一次散射路径；R1 =8.30m、7.50m； R2—第二次散射路径；R2 =8.03m、7.50m； F—治疗装置有用线束在等中心处的最大治疗野面积，cm2；本项目等中心处最大治疗野为40cm×40cm=1600cm2； 经计算：直线加速器1：Hg=44.6μSv/h，B==0.056 最终得到防护门的铅当量厚度为：X=TVL·logB-1=6.26mm。 直线加速器3：Hg=62.6μSv/h，B==0.039 最终得到防护门的铅当量厚度为：X=TVL·logB-1=6.99mm。 由理论计算可知，1#、3#入口铅防护门屏蔽厚度分别为6.26mm、6.99mm，实际设计均为15mm，可满足屏蔽要求。 小结：经过对1#、3#的屏蔽校核，墙体厚度、迷路厚度、顶部厚度和防护门厚度均满足要求。 （4）10MV电子直线加速器对关注点产生的剂量估算 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分:电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-201l），本项目医用电子直线加速器在运行过程中对关注点（附图11-2和11-3）处人员产生的最大剂量可根据以下公式进行计算： 主射线束和泄露辐射剂量估算（式中各符号含义同前文）： .............................................................（式11-8） ...................................................（式11-9） ...........................................................（式11-10） 患者一次散射辐射剂量估算 ........................................（式11-11） 机房迷路入口处X射线散射辐射剂量率Hg ..................................（式11-12） ....................................................（式11-13） 由式11-14估算各关注点的年剂量： ...............................................（式11-14） 式中： H—关注点的剂量当量（(μSv/h)； E—关注点的年剂量（mSv/a）； h—工作负荷（h/a）； q—居留因子，经常有人员停留的地方取1，有部分时间有人员停留的地方取1/4，偶然有人员经过的地方取1/16； WT—组织权重因数，全身为1。 由此估算的主射线束和泄露辐射对各关注点产生的剂量见表11-5，由患者一次散射对各关注点产生的剂量见表11-6，机房迷路入口处由散射辐射产生的剂量见表11-7。 表11-5 10MV加速器主射线束和泄露辐射对关注点的剂量估算表 计算 参数; 主屏蔽区 A1、A3、B1、B3; 主屏蔽区 H1、H3; 迷路 外墙 F1、F3; 迷路 外墙 K1; 迷路 外墙 K3; 迷路入口处G1; 迷路入口处G3; 墙体 D1; 墙体 D3; 墙体 C1; 墙体 C3; 墙体 E1; 顶部 M1. 设计墙体厚度 X（cm）; 300; 300; 170; 170; 170; 170; 170; 170; 180; 180; 170; 170; 170. 斜射角θ; 0; 0; 0; 23°; 16°; 25°; 28°; 27°; 33°; 33°; 28°; 0; 24°. Xe（cm）; 300; 300; 170; 184; 177; 187; 192; 190; 214; 214; 192; 170; 186. TVL1（cm）; 41; 41; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35; 35. TVL（cm); 37; 37; 31; 31; 31; 31; 31; 31; 31; 31; 31; 31; 31. 透射因子B; 1.00×10-8; 1.00×10-8; 4.42×10-6; 1.48×10-6; 2.66×10-6; 1.20×10-6; 8.28×10-7; 9.43×10-7; 1.61×10-7; 1.61×10-7; 8.28×10-7; 4.42×10-6; 1.34×10-6. H0（μSv.m2 /h）; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108. f; 1; 1; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3. R（m); 6.75; 5.70; 9.40; 8.30; 9.76; 10.45; 10.70; 7.67; 7.29; 7.31; 7.67; 5.40; 4.87. 剂量当量H(μSv/h); 7.90×10-2; 1.11×10-1; 1.80×10-2; 7.76×10-3; 1.00×10-2; 3.95×10-3; 2.60×10-3; 6.35×10-3; 1.09×10-3; 1.08×10-3; 2.60×10-3; 5.45×10-2; 9.01×10-3. 工作负荷（h）; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750. 居留因子（q）; 1/4; 1/4; 1; 1; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4. 年剂量E(mSv/a); 1.47×10-2; 2.07×10-2; 1.34×10-2; 5.81×10-3; 1.88×10-3; 7.39×10-4; 4.87×10-4; 1.18×10-3; 2.03×10-4; 2.02×10-4; 4.87×10-4; 1.02×10-2; 1.69×10-3. 受照类型; 公众; 公众; 职业人员; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众. 表11-6 加速器治疗室患者一次散射对关注点的剂量估算表 计算参数; 与主屏蔽区相连的次屏蔽区. 墙体D1点; 墙体D3点; 墙体C1点; 墙体C3点; 顶部M1、M3点. 屏蔽厚度X（cm）; 170; 180; 180; 170; 170. 斜射角θ; 27°; 33°; 33°; 28°; 24°. Xe（cm）; 190; 214; 214; 192; 186. TVL（cm）; 28; 28; 28; 28; 28. B; 1.53×10-7; 2.16×10-8; 5.76×10-8; 1.32×10-7; 2.25×10-7. H0(μSv.m2/h); 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108; 3.60×108. αph; 1.35×10-3; 1.35×10-3; 1.35×10-3; 1.35×10-3; 1.35×10-3. F(cm2); 40×40; 40×40; 40×40; 40×40; 40×40. R（m）; 7.67; 7.29; 7.31; 7.67; 4.87. 剂量当量H(μSv/h); 1.19×10-2; 1.68×10-3; 4.94×10-3; 1.03×10-2; 4.36×10-2. 工作负荷（h）; 750; 750; 750; 750; 750. 居留因子（q）; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4. 年剂量E(mSv/a); 2.23×10-3; 3.14×10-4; 9.24×10-4; 1.93×10-3; 8.16×10-3. 受照类型; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众. 表11-7 加速器治疗室迷路入口处由散射辐射产生的剂量估算表 计算参数; 迷路入口处（关注点G1）; 迷路入口处（关注点G3）. 机房入口处的散射辐剂量率Hg（μSv/h）; 44.6; 62.6. 屏蔽厚度X（mm）; 15; 15. 剂量当量Hc(μSv/h); 4.85×10-2; 6.53×10-2. TVL（mm）; 5; 5. 工作负荷（h）; 750; 750. 居留因子（m); 1/4; 1/4. 关注点年剂量(mSv/a); 9.08×10-3; 1.21×10-2. 受照类型; 公众; 公众. 由于墙体D1、D3点、C1、C3点和顶部M1、M3点既要受X射线漏射影响，亦要受机房患者一次散射影响，通过剂量叠加得到上述关注点的最终年剂量如下表所示： 表11-8 D1、D3、C1、C3、M1、M3关注点剂量叠加结果 计算参数; 与主屏蔽区相连的次屏蔽区. 墙体D1点; 墙体D3点; 墙体C1点; 墙体C3点; 顶部M1、M3点. 漏射影响(mSv/a); 1.18×10-3; 2.03×10-4; 2.02×10-4; 4.87×10-4; 1.69×10-3. 散射影响(mSv/a); 2.23×10-3; 3.14×10-4; 9.24×10-4; 1.93×10-3; 8.16×10-3. 年剂量(mSv/a); 3.41×10-3; 5.17×10-4; 1.13×10-3; 2.42×10-3; 9.85×10-3. 受照类型; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众. 通过表11-5至11-8可知，通过1#、3#加速器治疗室的实体防护后，照射类型为职业人员的年剂量最大为1.26×10-2mSv，照射类型为公众的年剂量最大为2.07×10-2mSv，分别低于5.0mSv和0.1mSv的剂量约束值。 （5）电子线的环境影响分析 本项目10MV医用直线加速器在按电子模式工作时，最大电子线能量为22MeV，根据《辐射防护手册》第三分册4.1.5加速器的辐射源（P95），能量为E（MeV）的单能电子线，在低Z物质中的射程（单位为g·cm-2）约为能量（单位为MeV）的0.6倍。本项目10MV直线加速器以电子档工作时最大电子线能量为22MeV，射程为22×0.6=13.2g/cm2，可以估算出22MeV的电子在密度为2.35g·cm-3的混凝土中的深度约为5.6cm，而本项目屏蔽体厚度最小的亦为150cm混凝土，对电子线能产生完全屏蔽，可不再作特殊的防护要求，可不再考虑对电子模式产生的X射线的屏蔽。 （6）臭氧环境影响分析 由于本项目2台10MV直线加速器技术参数均一致，治疗室结构设计均一致，工作负荷亦一致，故选择1#加速器治疗室为代表进行臭氧核算。 10MV直线加速器治疗室内空气中的氧受X射线电离而产生的臭氧，其产率和浓度可用下面两个公式分别计算。 .................................................（式11-15） 式中： Q0—臭氧产率mg/h； G—射束在距离源点1m处的剂量率Gy·m2/h，10MV直线加速器取360； So—射束在距离源点1m处的照射面积m2，本项目取0.16 R—射束径迹长度m，取1； g—空气每吸收100eV辐射能量产生O3的分子数，本项目取10。 经计算，10MV直线加速器治疗室臭氧产额为3.74mg/h。 室内臭氧饱和浓度由下式计算： ..........................................................................（式11-16） 式中： C—室内臭氧浓度； Qo—臭氧产额mg/h； Tv—臭气有效清除时间，h； V—治疗室空间体积，10MV直线加速器治疗室体积240m3； .............................................................................（式11-17） tv—每次换气时间，0.1h； tα—臭氧分解时间，取值为0.83h。 1#、3#臭氧产额均为3.74mg/h，每小时换气约10次，若每次换气时间均为6min，则室内的臭氧平衡浓度为1.39×10-3mg/m3，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。本项目产生的臭氧采用换气系统排入环境大气后，经自然分解和稀释，符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中臭氧最高允许浓度0.3mg/m3的要求。 1#、3#加速器治疗室通排风管道（400×550mm）均设置在迷路门上方并采用“S”型方式穿墙连接至西北部的空调机房，后输送至楼顶朝西南方向排放。气流组织为上送风、下排风。进排风管道均采用镀锌钢管道。1#、3#加速器治疗室每小时换气约10次，排风量约4286.4m3/h（见附图15）。 2、15MV医用直线加速器X射线环境影响分析 2#加速器治疗室东南部均设有“L”型迷路，迷路内墙厚1200mm，外墙厚1700mm；2#加速器治疗室东北部及西南部主屏蔽墙均厚3000mm、宽4800mm，次屏蔽墙厚1800mm；2#加速器治疗室顶部主屏蔽墙均厚3000mm、宽4000mm，次屏蔽墙厚1700mm；2#加速器治疗室西北部屏蔽墙均厚1700mm；2#加速器治疗室防护门为15mm铅当量+80mm含硼聚乙烯。 - 加速器治疗室主屏蔽区宽度校核 - 拟购1台15MV医用直线加速器于2#加速器治疗室，其主屏蔽区包括东北部墙体、西南部墙体、顶部、底部，加速器主射线的最大出束角度为28°。根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分 一般原则》（GBZ/T201.1-2007）的相关规定，主屏蔽宽度校核公式如下： ............................（式11-18） 式中：—机房有用束主屏蔽区的宽度，m； SAD—源轴距，m； —治疗束的最大张角； a—等中心点至“墙”的距离，m（当主屏蔽区向机房内凸时，“墙”指与主屏蔽相连接的次屏蔽墙的内表面；当主屏蔽区向机房外凸时，“墙”指主屏蔽区墙的外表面）。 本项目2#加速器治疗室主屏蔽宽度校核结果见表11-9。 表11-9 本项目2#加速器治疗室主屏蔽区宽度校核表 等中心点至“墙”的距离(m); 主屏蔽区宽度计算值(m); 主屏蔽区宽度设计值(m); 结论. 距东北部主屏蔽墙体5.1; 2×[(5.1+1)tan14°+0.3]=3.14; 4.80; 满足要求. 距西南部主屏蔽墙体5.2; 2×[(5.0+1)tan14°+0.3]=3.19; 4.80; 满足要求. 距顶部主屏蔽墙体5.8; 2×[(5.80+1)tan14°+0.3]=3.49; 4.00; 满足要求. 设备厂家和建设单位在进行医用直线加速器安装时，必须严格按照既定的摆位方式进行安装。由表11-9可知，2#加速器治疗室的主屏蔽区设计宽度满足要求。 2、2#加速器治疗室关注点设立及剂量率参考水平 （1）2#加速器治疗室关注点设立 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分:电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-201l），本项目2#建在地下负三层，无地下负四层，故治疗室地下不作为关注点。 A2点：东北部主屏蔽墙外30cm处，3#； B2点：西南部主屏蔽墙外30cm处，1#； C2点：东北部副屏蔽墙外30cm处，3#； D2点：西南部主屏蔽墙外30cm处，1#； E2点：西北部副屏蔽墙外30cm处，共用辅助水冷机房； F2点：迷路外墙外30cm处，控制室； G2点：治疗室迷路入口处； H2点：顶棚主防护墙上方30cm处，地下二层停车场； K2点：迷路外墙外30cm处，注射抢救室； M2点：顶棚副防护墙上方30cm处，地下二层停车场。 （2）剂量率参考水平 根据《电子直线加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011），加速器迷路门处、控制室和加速器机房墙体外30cm处，周围剂量当量率不大于2.5μSv h，故本次15MV医用直线加速器治疗室外各关注点的剂量率参考控制水平均为2.5μSv/h。 3、医用直线加速器屏蔽设计 2#东北部主屏蔽墙厚3000mm、宽4800mm，次屏蔽墙厚1800mm；西南部主屏蔽墙厚3000mm、宽4800mm，次屏蔽墙厚1800mm；西北部墙厚1750mm；顶部主屏蔽墙厚3000mm、宽4000mm，次屏蔽墙厚1750mm；防护门为15mm铅当量。 X射线能量为6/10/15MV，最大输出剂量率为24Gy/min，电子线能量为4~22MeV，最大照射野40cm×40cm，SAD=100cm。 - 图11-4 2#平面参考布点图 图11-5 2#剖面参考布点图 - （2）屏蔽墙体计算方法 - 计算方法选用《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第3部分：γ射线源放射治疗机房》（GBZ/T201.3-2014）附录F后装治疗室屏蔽计算方法和《建设项目职业病危害放射防护评价规范 第2部分：放射治疗装置》（GBZ/T220.2-2009）附录D放射治疗机房屏蔽墙及防护门的一般核算方法。 主射线和漏射线计算方法： - ...................................................................(式11-19) ....................... (式11-20) .............................................................(式11-21) 式中： B—屏蔽透射因子； Hc—剂量率参考控制水平，μSv/h； H0—加速器有用线束中心轴上距产生治疗X射线束的靶1m处的常用最高剂量率，μSv.m2/h；本项目为1.44×109μSv.m2/h（最高剂量率为24Gy/min）； R—辐射源点（靶点）至关注点的距离，m； f—有用束； θ—斜射角，即入射线与屏蔽物质平面的垂直线之间的夹角； TVL1（cm）和TVL（cm）—辐射在屏蔽物质中的第一个什值层厚度和平衡什值层厚度； Xe—墙体有效屏蔽厚度，cm； X1—墙体屏蔽厚度，cm。 散射线计算方法： 根据GBZ/201.2-2011，对于与主屏蔽区相连的次屏蔽区应考虑泄漏辐射和患者的一次散射辐射的复合作用，分别计算其所需屏蔽厚度，取较厚者。泄漏辐射所需厚度按照式11-19、11-20、11-21进行计算，散射辐射的透射因子按式11-22进行计算，（TVLl（cm）和TVL（cm）为辐射在屏蔽物质中的第一个什值层厚度和平衡什值层厚度。 ....................................(式11-22) 式中：—患者400cm2 面积上垂直入射X射线散射至距其1m（关注点方向）处的剂量比例，又称400cm2 面积上的散射因子； F—治疗装置有用束在等中心处的最大治疗野面积，cm2 。 （3）屏蔽墙体校核参数选取 根据医院提供的资料，每台设备每天治疗工作量为60人，每周5d，每年工作50周，患者治疗照射出束时间为2~3min，年治疗出束时间为750h。对于主防护墙，屏蔽防护计算只考虑主射线照射情况下的防护；对于次防护墙，则需考虑漏射线和病人一次散射情况下的防护。对于考虑漏射和散射的复合屏蔽区，以瞬时剂量率控制水平的一半（即1.25μSv/h）作为导出剂量率参考控制水平进行估算。对于迷路入口（G2）以2.5μSv/h剂量率控制时，穿过迷路内墙在入口处的泄露辐射剂量率应小于其1/4，取0.625μSv/h作为导出剂量率参考控制水平进行估算。 表11-10 15MV X射线束在混凝土中TVL值表 射线束; 有用束; 泄露辐射; 30o人体散射; 60o人体散射; 90o人体散射. 十分之一衰减厚度; TVL1; TVL; TVL1; TVL; TVL; TVL; TVL. 砼厚度，cm; 44; 41; 36; 33; 31; 26; 23. 表11-11 2#主屏蔽区、迷路内墙和外墙厚度校核 参数; 主屏蔽区 （墙体A2、B2点）; 主屏蔽区 （屋顶H2点）; 迷路外墙 （K2点）; 迷路内墙 （G2点）. He (μSv/h); 2.5; 2.5; 2.5; 0.625. R（m）; 6.7; 5.7; 9.7; 10.4. H0(μSv.m2/h); 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109. f; 1; 1; 10-3; 10-3. B; 7.91×10-8; 5.64×10-8; 1.64×10-4; 1.88×10-4. TVL1（cm）; 44; 44; 36; 36. TVL（cm）; 41; 41; 33; 33. Xe（cm）; 294; 298; 127; 125. 斜射角θ（°）; 0; 0; 15; 25. X1（cm）; 294; 298; 123; 114. 设计厚度（cm）; 300; 300; 170; 170. 是否满足要求; 满足; 满足; 满足; 满足. 表11-12 2#与主屏蔽区相连的次屏蔽区漏射辐射屏蔽厚度核算 参数; 墙体D2点; 墙体C2点; 屋顶M2点; 侧墙E2点. He(μSv/h); 1.25; 1.25; 1.25; 1.25. R（m）; 7.3; 7.3; 4.9; 5.4. H0 (μSv.m2/h); 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109. f; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3. 透射因子B; 4.64×10-5; 4.64×10-5; 2.06×10-5; 2.53×10-5. TVL1（cm）; 36; 36; 36; 36. TVL（cm）; 33; 33; 33; 33. Xe（cm）; 146; 146; 157; 154. 斜射角θ（°）; 33; 33; 24; 0. X1（cm）; 122; 122; 144; 154. 设计屏蔽厚度（cm）; 180; 180; 170; 170. 设计是否满足要求; 满足; 满足; 满足; 满足. 表11-13 与主屏蔽区相连的次屏蔽区散射辐射屏蔽厚度核算 参数; 墙体D2点; 墙体C2点; 屋顶M2点. He(μSv/h); 1.25; 1.25; 1.25. R（m）; 7.3; 7.7; 4.9. H0(μSv.m2/h）; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109. αph; 1.35×10-3; 1.35×10-3; 1.35×10-3. F(cm2); 40×40; 40×40; 40×40. 透射因子B1; 8.58×10-6; 9.45×10-6; 3.81×10-6. TVL（cm）; 31; 31; 31. 有效屏蔽厚度Xe（cm）; 157; 155; 167. 斜射角θ（°）; 33; 33; 24. 散射所需屏蔽厚（cm）; 113; 130; 153. 设计厚度（cm）; 180; 180; 170. 设计是否满足要求; 满足; 满足; 满足. 备注：①对于与主屏蔽区相连的次屏蔽区漏射辐射、散射辐射所需屏蔽厚度核算时，剂量率参考控制水平取主屏蔽方向的一半;②当未说明TVL1时，TVL1=TVL。 （4）15MV电子直线加速器对关注点产生的剂量估算 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分:电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-201l），本项目医用电子直线加速器在运行过程中对关注点（附图11-4和11-5）处人员产生的最大剂量可根据以下公式进行计算： 主射线束和泄露辐射剂量估算（式中各符号含义同前文）： .............................................................（式11-23） ...................................................（式11-24） ...........................................................（式11-25） 患者一次散射辐射剂量估算 ......................................................（式11-26） 机房迷路入口处X射线散射辐射剂量率Hg ..................................（式11-27） ....................................................（式11-28） 由式11-14估算各关注点的年剂量： ...............................................（式11-29） 式中： H—关注点的剂量当量（(μSv/h)； E—关注点的年剂量（mSv/a）； h—工作负荷（h/a）； q—居留因子，经常有人员停留的地方取1，有部分时间有人员停留的地方取1/4，偶然有人员经过的地方取1/16； WT—组织权重因数，全身为1； U—利用因子，主射束四个方位各取1/4，其它漏射、散射取1。 由此估算的主射线束和泄露辐射对各关注点产生的剂量见表11-14，由患者一次散射对各关注点产生的剂量见表11-15，治疗室迷路入口处由散射辐射产生的剂量见表11-16。 表11-14 主射线束和泄露辐射对关注点的剂量估算表 计算 参数; 主屏蔽区 A2、B2; 主屏蔽区 H2; 迷路外墙F2; 迷路外墙K2; 迷路入口G2; 墙体C2; 墙体D2; 墙体E2; 顶部 （M2）. 设计墙体厚度 X（cm）; 300; 300; 170; 170; 170; 180; 180; 170; 170. 斜射角θ; 0°; 0°; 0°; 15°; 25°; 33°; 33°; 0; 24°. Xe（cm）; 300; 300; 170; 176; 187; 214; 214; 170; 186. TVL1（cm）; 44; 44; 36; 36; 36; 36; 36; 36; 36. TVL（cm); 41; 41; 33; 33; 33; 33; 33; 33; 33. 透射因子B; 5.70×10-8; 5.70×10-8; 8.70×10-6; 5.72×10-6; 2.55×10-6; 3.86×10-7; 3.86×10-7; 8.70×10-6; 2.83×10-6. H0（μSv.m2 /h）; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109. f; 1; 1; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3; 10-3. R（m); 6.8; 5.8; 9.4; 9.7; 10.4; 7.7; 7.3; 5.4; 4.9. 剂量当量H(μSv/h); 1.80; 2.44; 1.42×10-1; 8.71×10-2; 3.40×10-2; 9.46×10-3; 1.04×10-2; 4.30×10-1; 1.72×10-1. 工作负荷（h）; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750; 750. 居留因子（q）; 1/16; 1/16; 1; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4; 1/16; 1/4. 利用因子（U）; 1/4; 1/4; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 年剂量E(mSv/a); 2.11×10-2; 2.86×10-2; 1.06×10-1; 1.62×10-2; 6.36×10-3; 1.77×10-3; 1.95×10-3; 2.01×10-2; 3.22×10-2. 受照类型; 公众; 公众; 职业人员; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众; 公众. 表11-15 2#加速器治疗室患者一次散射对关注点的剂量估算表 计算参数; 与主屏蔽区相连的次屏蔽区. 墙体C2点; 墙体D2点; 顶部M2点. 屏蔽厚度X（cm）; 180; 180; 170. 斜射角θ; 33°; 33°; 24°. Xe（cm）; 214; 214; 186. TVL（cm）; 33; 33; 33. B; 3.13×10-7; 3.13×10-7; 2.29×10-6. H0(μSv.m2/h); 1.44×109; 1.44×109; 1.44×109. αph; 1.35×10-3; 1.35×10-3; 1.35×10-3. F(cm2); 40×40; 40×40; 40×40. R（m）; 7.7; 7.3; 4.9. 剂量当量H(μSv/h); 4.14×10-2; 4.56×10-2; 4.55×10-1. 工作负荷（h）; 750; 750; 750. 居留因子（q）; 1/4; 1/4; 1/16. 利用因子; 1; 1; 1. 年剂量E(mSv/a); 7.75×10-3; 8.54×10-3; 3.33×10-2. 受照类型; 公众; 公众; 公众. 表11-16 加速器治疗室迷路入口处由散射辐射产生的剂量估算表 计算参数; 迷路入口处（关注点G2）. 机房入口处的散射辐剂量率Hg（μSv/h）; 43.92. 屏蔽厚度X（mm）; 15. 剂量当量Hc(μSv/h); 1.42×10-1. TVL（mm）; 6. 工作负荷（h）; 750. 居留因子（m); 1/4. 关注点年剂量(mSv/a); 2.66×10-2. 受照类型; 公众. 由于墙体D2点、C2点和顶部M2点既要受X射线漏射影响，亦要受治疗室患者一次散射影响，通过剂量叠加得到上述关注点的最终年剂量如下表所示： 表11-17 C2、D2、M2关注点剂量叠加结果 计算参数; 与主屏蔽区相连的次屏蔽区. C2; D2; M2. 漏射影响(mSv/a); 1.77×10-3; 1.95×10-3; 3.22×10-2. 散射影响(mSv/a); 7.75×10-3; 8.54×10-3; 3.33×10-2. 年剂量(mSv/a); 9.52×10-3; 1.04×10-2; 6.55×10-2. 受照类型; 公众; 公众; 公众. 通过表11-14至11-17可知，通过2#加速器治疗室的实体防护后，照射类型为职业人员的年剂量最大为1.06×10-1mSv，照射类型为公众的年剂量最大为6.55×10-2mSv，分别低于5.0mSv和0.1mSv的剂量约束值。 - （5）2#加速器治疗室防护门屏蔽计算 - 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第1部分：一般原则》第4.7.4条规定：对于大于10MV的X射线治疗机房，迷路入口的防护门应同时考虑X射线和“杂散”中子的散射辐射及中子俘获γ射线。根据《电子加速器放射治疗放射防护要求》第6.1.5条规定：X射线能量超过10MV的加速器，屏蔽设计应考虑中子辐射防护。该项目拟购置的医用直线加速器产生的最大X射线能量为15MV，治疗室防护门需要考虑中子的辐射防护问题，该项目15MV医用直线加速器均为L型迷路。 - 对于高能医用电子直线加速器，迷路外入口处剂量一般由三部分组成：一是中子俘获γ射线剂量，二是X射线泄漏和散射辐射剂量，三是中子剂量，计算过程如下： - ①俘获γ射线剂量估算 - 在迷路内的俘获γ射线剂量取决于迷路长度和迷路内入口的总中子注量，总中子注量由下式计算： 式中：—等中心处1Gy治疗照射时B处的总中子注射量，（中子数/m2）/Gy； —在等中心处每1Gy治疗照射时射出加速器机头的总中子数，中子数/Gy； —等中心到迷路内入口的距离，10m； —治疗室内表面总面积，244m2； 在迷路外入口处中子俘获γ射线剂量率由下式计算： 式中：—B点至迷路入口距离； TVD—将γ辐射剂量减至其十分之一的距离； —等中心点处X射线剂量率。 ②迷路外入口处中子剂量估算 治疗室内的中子经迷路散射后在治疗室入口处无防护门时的剂量率Hn(μGy/h)由下式计算： 式中：—迷路内口的面积； —迷路横截面积； d2—B点至迷路入口距离； —迷路中能量相对高的中子剂量衰减至十分之一行径的距离，是经验值，与迷路横截面积有关，。 ③泄漏辐射和散射辐射的剂量估算 式中：—迷路外入口处泄漏和散射辐射剂量率； —迷路外入口处病人散射辐射剂量率； f—病人透射因子； —迷路外入口处墙体散射辐射剂量率； —迷路处入口处机头泄漏线的墙体散射辐射剂量率； —迷路外入口处机头泄漏散射辐射剂量率； 式中：—患者受照射面积400cm2的散射因子； —迷路内入口墙体散射系数； A1—迷路内入口散射面积； dsca—靶中心至体表散射点距离； d1—体表散射点至迷路内入口距离； d2—B点至迷路入口距离。 式中：—主防护墙散射系数； —主防护墙散射面积； —迷路内入口二次散射点散射系数； d3—靶中心到主防护墙最近距离； d4—主防护墙至迷路内入口二次散射点距离； d5—迷路内入口二次散射点至迷路外入口距离。 式中：—迷路内入口墙体漏射线散射系数； —迷路内入口散射面积； —迷路内入口二次散射点散射系数； —靶中心至迷路内入口的距离； —B点至迷路入口距离。 式中：—迷路的泄漏辐射屏蔽透射因子； —靶中心至迷路外入口距离。 2#加速器治疗室防护门的屏蔽计算结果： 注：TVL（铅）取6mm，含硼5％聚乙烯得TVLn取45mm。 由上述公式计算得出该项目2#防护门厚度为12.5mmPb+41.38mm含硼聚乙烯，设计值为15mmPb+80mm含硼聚乙烯，屏蔽防护门满足辐射防护要求。 （二）电子的环境影响分析 本项目15MV医用直线加速器在按电子模式工作时，最大电子线能量为22MeV，根据《辐射防护手册》第三分册4.1.5加速器的辐射源（P95），能量为E（MeV）的单能电子束，在低Z物质中的射程（单位为g·cm-2）约为能量（单位为MeV）的0.6倍。本项目15MV直线加速器以电子档工作时最大电子线能量为22MeV，射程为22×0.6=13.2g/cm2，可以估算出22MeV的电子在密度为2.35g·cm-3的混凝土中的深度约为5.6cm，而本项目屏蔽体厚度最小的亦为170cm混凝土，对能完全屏蔽电子线，可不再作特殊的防护要求，可不再考虑对电子模式产生的X射线的屏蔽。 ## （三）中子的环境影响分析 本项目15MV加速器有用线束直接投照的防护墙、屋顶按初级辐射屏蔽要求设计，防护门里侧贴一层80mm厚的硼聚乙烯吸收热中子。因此，本项目加速器产生的中子线对周围环境的影响很小。 （四）感生放射性气体的环境影响分析 15MV医用直线加速器在治疗中发出的电离辐射通过空气时，除产生臭氧和氮氧化物外，当辐射的能量达到或超过产生(r，n)反应的阀能时，空气中还会出现11C、13N和15O等放射性气体，其中核反应14N(r，n)13N的阀能为10.6MeV，所产生核素13N的半衰期为10min；核反应16O(r，n)15O的阀能为15.7MeV，产生核素15O的半衰期为124s；核反应12C(r，n)11C的阀能为18.7MeV，产生核素11C的半衰期为20.5min。根据医院提供的信息，本项目使用的加速器最大电子能量为22MeV，但15MV医用直线加速器在使用过程中超过18MeV的概率较小，故在对加速器运营时所产生的放射性气体中，只对13N和15O两种气体的污染与治理作预测和分析。 加速器运营中产生的13N和15O两种放射性气体，均为正电子(β+)核素。13N的β+最大能量为1.190MeV，在空气中的射程为3.52m。而15O的β+最大能量为1.723MeV，在空气中的射程为5.86m。它们均能与β-发生“湮灭”反应而产生能量为0.511MeV的γ辐射。 加速器产生的13N和15O弥散于治疗室内，可能使职业人员的皮肤受到β+的浸没外照射；而职业人员全身还可能受由湮灭反应而产生的γ辐射的浸没外照射；至于吸入13N和15O后，也会对职业人员形成内照射。上述三种照射途径中，由于13N和15O所致内照射很弱，所致的各内照射剂量因子，在我国现行放射防护标准中未列出，相关文献也未见报导，故不对吸入13N和15O所致内照射剂量作预测和分析；由于β+单独存在的时间很短，为千分之毫秒级，对环境产生的影响很小，故也不对职业人员皮肤受到β+的浸没外照射进行预测和分析，因此本报告表只对湮灭反应而产生的γ辐射浸没外照射进行预测和分析。 1、感生放射性对治疗室内职业人员的影响 13N和15O的β+湮灭反应产生的γ辐射所致辐射效应属于随机性效应，其剂量约束值取5mSv/a。弥散于治疗室内的放射性气体所形成的浸没照射，主要对治疗室内摆位的医生产生影响。 加速器电子束流为0.1mA，加速器运行时间取3min，加速器治疗室通风量为4286.4m3/h，每次开机后，5min再进行下一次治疗。因为产生的X射线是轫致辐射，其能谱是连续的，一般情况下，15MV加速器等能量份额取10%。13N的感生放射性生成率为4.1，15O的感生放射性生成率为5.16，则医用直线加速器运行3min时13N和15O的产生量为： 经过5min后，工作人员进入治疗室对病人进行摆位，2#加速器治疗室内通风量4286.4m3/h，则5min时通风量为208.3m3。经过5min的衰减后，13N为，15O为，此时治疗室内13N的浓度为，15O的浓度为。工作人员摆位时，在治疗室内停留2min受到的照射剂量为： 13N=，每年摆位15000次，15MV医用直线加速器由3名技师轮流进行摆位，则每名技师所受的年剂量为2.915×10-4mSv/a；15O=，每年摆位15000次，15MV医用直线加速器由3名技师轮流进行摆位，则每名技师所受的年剂量为5.15×10-3mSv/a。 综上所述，由于气态感生放射性对2#加速器治疗室工作人员造成的总照射剂量不超过5.441×10-3mSv/a，低于本次评价中确定5mSv/a的剂量约束值。 - 2、感生放射性对公众产生的影响 13N和15O的β+湮灭反应产生的γ辐射所致辐射效应属于随机性效应，其对公众的剂量约束值取0.1mSv/a。13N和15O的最大落地浓度采用《环境影响评价技术导则-大气环境》附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行分析。 表11-18 点源污染源计算参数一览表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 排风量（m3/h）; 烟气排放速率（m/s）; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物排放量 （Bq/h）. 1; 13N; 33; 0.5; 4286.4; 15; 20; 正常; 9.38×1010. 2; 15O; 33; 0.5; 4286.4; 15; 20; 正常; 3.32×1010. 表11-19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 环境温度; 20°C. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润地区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 根据AERSCREEN模式进行计算，13N最大落地浓度为244.60Bq/m3，15O最大落地浓度为86.56Bq/m3，最大落地浓度距离为265m。15MV医用直线加速器工作时间为750h，则13N所致公众所受的有效剂量为1.81×10-7mSv/a，15O所致公众所受的有效剂量为6.43×10-8mSv/a。因此，公众所受有效剂量为2.291×10-7mSv/a，低于本次评价确定的公众剂量约束值（0.1mSv/a）。 （五）臭氧的环境影响分析 2#室内空气中的氧受X射线电离而产生的臭氧，其产率和浓度可用下面两个公式分别计算。 .......................................（式11-30） 式中：Qo—臭氧产率mg/h； G—射束在距离源点1m处的剂量率Gy.m2/h，对于15MV直线加速器取1440； So—射束在距离源点1m处的照射面积m2； R—射束径迹长度m； g—空气每吸收100eV辐射能量产生O3的分子数，本项目取10。 经计算，臭氧产率为14.97mg/h。 室内臭氧饱和浓度由下式计算： ......................................................（式11-31） 式中： C—室内臭氧浓度，mg/m3； Qo—臭氧产额mg/h； Tv—臭气有效清除时间，0.072h； V—治疗室空间体积，240m3； ................................................................（式11-32） tv—每次换气时间，0.1h； tα—臭氧分解时间，取值为0.83h。 若照射时间足够长，浓度均匀，结合本项目加速器的基本参数和工作室的几何尺寸，估算结果为：在15MV加速器治疗室内臭氧产率为14.97mg/h。加速器治疗室每小时换气10次，若每次换气时间均为6min，则加速器治疗室内的臭氧平衡浓度为8.90×10-2mg/m3。本项目产生的臭氧采用换气系统排入环境大气后，经自然分解和稀释，符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中臭氧最高允许浓度0.3mg/m3的要求。 - 2#通排风管道（400×550mm）均设置在迷路门上方并采用“S”型方式穿墙连接至西北部的空调机房，后输送至楼顶朝西南方向排放。气流组织为上送风、下排风。进排风管道均采用镀锌钢管道。1#、2#、3#加速器治疗室每小时换气约10次，排风量约4286.4m3/h（见附图15）。 二、后装机的环境影响分析 （一）γ射线的环境影响分析 192Ir放射源虽有β、γ两种辐射，但β射线在空气中的射程较短，经放射源的内包鞘和治疗机的相关设施屏蔽后，在环境辐射方面已无影响，故本次环评中重点分析192Ir产生的γ射线的环境影响问题。 后装机为一铸钢容器，内填充金属钨和贫化铀以及铅作防护材料，使源在容器内时其泄漏辐射符合国家标准要求。根据后装γ源近距离治疗卫生防护标准（GBZ121-2017），后装治疗机贮源器内装载允许最大活度时，距离贮源器表面5cm 处的任何位置，泄漏辐射的空气比释动能率不得大于50μGy/h，距离贮源器100cm 处的球面上，任何一点的泄漏辐射的空气比释动能率不得大于5μGy/h。由此可见，当放射源处于贮存状态时，机体的漏射线经过屏蔽墙的屏蔽作用后，对机房外的人员几乎没有影响，因此本次评价不考虑后装机非工作状态下对机房外其他人员的影响，对于后装机治疗项目的评价分析如下： 1、后装治疗室屏蔽防护设计及周围剂量计算 后装治疗室由主体、迷路、防护门组成，后装治疗室主体内径为6.1m×4.7m×3.4m，治疗室迷路内径宽、入口宽均为1.5m，外入口宽为2.4m。后装治疗室四面墙体、迷路和顶部均为钢筋混凝土，其西侧“L”型迷路内墙和外墙厚均为800mm，东北部墙体、西北部墙体、西南部墙体和顶部厚均为800mm，防护门为8mm铅当量单扇电动推拉门。 后装治疗室使用的放射源为192Ir，放射源活度为3.7×1011Bq，设备摆放在治疗室北侧。 - 后装机关注点设立及剂量率参考水平 表11-20 后装治疗室外主要关注点布置 位置编号; 位置; 照射途径; 备注. A; 西北面屏蔽墙外0.3m（走道）; 初级辐射; 公众. B; 西南面屏蔽墙外0.3m（医生办公室）; 初级辐射; 公众. C; 东北面屏蔽墙外0.3m（控制室）; 初级辐射; 职业. D; 东南面屏蔽墙外0.3m（迷道内）; 初级辐射; 公众. G; 防护门外0.3m（走道）; 散射辐射; 公众. M; 屋顶上0.3m（负二层停车场）; 初级辐射; 公众. 图11-4 后装治疗室剖面参考布点图 - （2）后装机屏蔽墙体计算方法 参考《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第3部分：γ射线源放射治疗机房》GBZ/T201.3-2014），机房外各关注点的剂量率参考控制水平Hc由以下方法确定： ①使用放射治疗周工作负荷、关注点位置的使用因子和居留因子，求得关注点的导出剂量率参考控制水平Hc,d： ..........................................（式11-33） 式中： Hc,d—导出剂量率参考控制水平，μSv/周； Hc—周剂量参考控制水平；本报告提出剂量管理约束值为职业人员5mSv/a、公众0.1mSv/a，年工作50周，则职业人员Hc=100μSv/周、公众Hc=2μSv/周； U—关注位置方向照射的使用因子；本项目取1；T—人员在相应关注点驻留的居留因子；t—周治疗照射时间，h；根据医院提供的资料，后装机预估年有效出束时间最长约130.0h，年工作50周，则周治疗照射时间t=2.6h。 ②关注点的最高剂量率参考控制水平Hc,max：人员居留因子T≥1/2的场所，Hc,max≤2.5μSv/h；人员居留因子T＜1/2的场所，Hc,max≤10μSv/h； 为确保辐射安全，本次环评各关注点的最高剂量率参考控制水平Hc,max均取2.5μSv/h。 ③取①、②中较小者作为关注的剂量率参考控制水平（Hc）。由此确定的各关注点的剂量率参考控制水平和主要考虑的辐射束见下表。 表11-21 治疗室外各关注点剂量率参考控制水平和主要考虑的辐射束 关注点; 居留因子; 剂量率参考控制水平（Hc）μSv/h. Hc，d; Hc，max; Hc. A; 1/4; 3.08; 2.5; 2.5. B; 1/4; 3.08; 2.5; 2.5. C; 1; 38.46; 2.5; 2.5. D; 1/16; 12.31; 2.5; 2.5. G; 1/16; 12.31; 2.5; 2.5. M; 1/16; 12.31; 2.5; 2.5. 2、屏蔽体厚度校核 本次估算中放射源活度为初装活度，年累积工作时间为130h。其量估算公式为： - （1）后装机治疗室周围屏蔽体厚度校核 根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第3部分：γ射线源放射治疗机房》（GBZ/T201.3-2014），采用什值层计算屏蔽厚度，计算公式如下： ...........................................................（式11-34） .....................（式11-35） ...............................................................（式11-36） ................................................................（式11-37） 式中：X—屏蔽物质的屏蔽厚度，mm； Xe—射线束在斜射路径上的有效屏蔽厚度，mm； θ—斜射角，即入射线与物质平面的法线夹角； TVL1—辐射在屏蔽物质中的第一个什值层厚度，mm； TVL—辐射在屏蔽物质中的平衡什值层厚度，mm；当未指明时TVL1时，TVL1=TVL；查GBZ/T201.3-2014的附录C表C.1，对于192Ir放射源，在混凝土中的TVL=152mm； B—屏蔽物质的屏蔽透射因子； Hc—剂量率参考控制水平，μSv/h； R—辐射源至关注点的距离，m； f—对有用线束为1； H0—放射源在距其1m处的剂量率，μSv/h； A—放射源的活度，MBq；本项目192Ir取初始活度3.7×105MBq； Kγ—放射源的空气比释动能率常数，μSv/（h・MBq）；查GBZ/T201.3-2014的附录C表C.1，192Ir的空气比释动能率常数取0.111μSv/（h・MBq）。 由于本项目迷路外墙体外为土层，为人员无法到达处，故不对其屏蔽体厚度进行校核，根据上述公式，机房其他墙体屏蔽厚度核算结果如下： 表11-22 后装治疗室墙体屏蔽厚度核算 屏蔽体; 距离放射源距离（m）; 剂量率参考控制水平（μSv/h）; 透射因子（B）; 理论计算厚度（mm）; 设计厚度（mm）; 核算结果. 西北面墙体; 3.24; 2.5; 6.62×10-4; 490; 800; 满足要求. 西南面墙体; 4.08; 2.5; 1.00×10-3; 460; 800; 满足要求. 东北面墙体; 3.56; 2.5; 7.61×10-4; 470; 800; 满足要求. 东南面墙体; 3.05; 2.5; 5.59×10-4; 490; 迷路内墙800; 满足要求. 治疗室顶部; 3.30; 2.5; 6.54×10-4; 480; 800; 满足要求. 根据计算结果，本项目后装机墙体和顶部的设计厚度能满足屏蔽防护要求。 （2）后装治疗室防护门厚度校核（治疗室入口） 根据GBZ/T201.3-2014，后装治疗室入口处的散射辐射剂量H采用下式计算： ..........................................................（式11-38） 式中： SW—迷路内口墙的散射面积，其为辐射源和治疗室入口共同可视见的墙区面积，4.81m2； aw—散射体的散射因子3.39×10-2； A—放射源活度，该项目192Ir后装机装源活度为3.7×105MBq； Kr—放射源的空气比释动能率常数，在屏蔽计算中以周围剂量当量率作为空气比释动能率，单位为μSv/（hMBq），该项目192Ir的空气比释动能率常数为0.111μSv/（hMBq）； R1—散射源至散射体中心点的距离，5.05m； R2—散射体中心点至计算点的距离，7.07m。 经计算，机房入口处G点的散射辐射剂量率为5.25uSv/h。 在给定迷道内墙屏蔽物质的厚度为800mm时，可按下列公式计算屏蔽体外关注点G的漏射剂量率。 ...........................................................................(式11-39) ..................................................................(式11-40) ..........................................................................(式11-41) 式中：R3—放射源距离关注点的距离，取5.4m； 其余同上。 经计算，治疗室入口处G点的漏射辐射剂量率为2.83×10-9uSv/h； 防护门需要的屏蔽因子B3，可以根据公式11-10，结合公式11-3进行计算： ............................................................................(式11-42) 经计算，铅门需要的屏蔽因子B3=0.4761，入口处45°散射辐射平均能量按照0.2MeV，铅的TVL取值为5mm，则防护门铅厚度X=TVL·lgB3-1 =1.61mm，治疗室防护铅门实际设计值为8mm铅当量，故满足屏蔽要求。 根据计算结果，本项目后装机防护门的设计厚度能满足屏蔽防护要求。 小结：经过对治疗室屏蔽校核，后装机治疗室墙体厚度、迷道厚度、顶部厚度和防护门厚度均满足要求。 - （3）后装机未出源状态下给病患摆位时对医务人员的影响 - 在进行治疗前，医务人员将病患推入后装治疗室，并在治疗室内做治疗前的准备，在后装治机房内停留时间为2min，此时后装机处于非工作状态，放射源处于贮源位置，医务人员一般距放射源1m左右的位置。 后装机为一铸钢容器，内填充金属钨和贫化铀以及铅作防护材料，使源在其贮源容器内时泄漏辐射符合国家标准要求。根据《后装γ源近距离治疗放射防护要求》（GBZ121-2017）中“4.2.2工作贮源器内装载最大容许活度的放射源时，距离贮源器表面5cm处的任何位置，因泄漏辐射所致周围剂量当量率不大于50μSv/h；距离贮源器表面100cm处的球面上，任何一点因泄漏辐射所致周围剂量当量率不大于5μSv/h。”医院每年约1300人次接受后装治疗，则估算出医务人员在做治疗前的摆位过程中接受的年有效剂量为0.22mSv。 - （4）后装机出源状态下治疗室屏蔽体外辐射剂量估算 由此可见，当放射源处于贮存状态时，贮源器泄漏辐射经过贮源器及治疗室墙体、防护门等屏蔽体的屏蔽后，对机房外的人员几乎没有影响，故本次评价主要考虑后装机出源状态下对治疗室外的辐射影响。 根据GBZ/T201.3-2014，在给定屏蔽物质厚度时，屏蔽体外关注点的剂量率计算公式： ...................................................................（式11-43） .......................................................（式11-44） ...................................................................（式11-45） 式中各符号含义同前。 根据GBZ/T201.3-2014，在给定防护门的铅屏蔽厚度时，防护门外的辐射剂量率计算公式： ....................................................（式11-46） 式中：Hg—入口处的散射辐射剂量率，μSv/h； Hog—泄露辐射在G处的剂量率，μSv/h。 由式11-47估算各关注点的年剂量： ...............................................（式11-47） 式中： H—关注点的剂量当量（(μSv/h)； E—关注点的年剂量（mSv/a）； h—工作负荷（h/a）； q—居留因子，经常有人员停留的地方取1，有部分时间有人员停留的地方取1/4，偶然有人员经过的地方取1/16； WT—组织权重因数，全身为1； U—利用因子，主射束四个方位各取1/4，其它漏射、散射取1。 表11-24 后装治疗室外关注点处剂量估算表 关注点位; 距放射源距离(m); 屏蔽体厚（mm）; f; 透射因子B; 屏蔽体外关注点剂量率（μSv/h）; 居留因子; 年出束时间（h）; 年剂量（mSv/a）; 备注. 治疗室墙体外. A; 3.24; 800; 1; 5.45×10-6; 2.16×10-2; 1/4; 130; 7.03×10-3; 公众. B; 4.08; 800; 1; 5.45×10-6; 1.36×10-2; 1/4; 130; 3.41×10-3; 公众. C; 3.56; 800; 1; 5.45×10-6; 1.79×10-2; 1; 130; 2.33×10-2; 职业. D; 3.05; 800; 1; 5.45×10-6; 2.44×10-2; 1/16; 130; 1.53×10-3; 公众. M; 3.30; 800; 1; 5.45×10-6; 2.09×10-2; 1/16; 130; 1.30×10-3; 公众. 防护门外 位置; 关注点位; 散射 面积 （Sw）; 散射 因子（aw）; 散射剂量率 （μSv/h）; 漏射剂量率 （μSv/h）; 屏蔽体外关注点剂量率（μSv/h）; 居留 因子; 年出束时间（h）; 年剂量（mSv/a）; 备注. 防护门外; G; 4.81; 3.39×10-2; 5.25; 2.83×10-9; 1.3×10-1; 1/16; 130; 1.06×10-3; 公众. 由上表可知，本项目后装机治疗过程中产生的γ射线经治疗室的墙体、门屏蔽后，关注点所致职业人员最大年剂量为2.33×10-2mSv，低于本次确定的5mSv/a剂量约束值；公众最大年剂量为7.03×10-3mSv，低于本次确定的0.1mSv/a剂量约束值。对后装治疗室墙体屏蔽性能校核结果表明，后装治疗室的各墙体厚度的设计均大于校核厚度，按此设计建造的治疗室，足以屏蔽后装机运营中所产生的γ射线，符合相关标准要求。 2、后装机运行时臭氧的产生和治理 后装治疗室内空气中的氧受γ射线电离而产生臭氧，假设机房为密闭，则臭氧产生率按下式计算： Q0=6.2×10-3AGV1/3 .....................................................（式11-48） 式中： Q—臭氧产生率，mg/h； A—放射源活度，0.37TBq； G—空气吸收γ射线能量产生臭氧分子数，对γ源取10； V—治疗室空间体积，97m3； 室内臭氧饱和浓度由下式计算： ....................................................（式11-49） 式中： C—室内臭氧浓度，mg/m3； Qo—臭氧产额mg/h； Tv—臭气有效清除时间，h； V—治疗室空间体积，97m3； ..........................................................（式11-50） 式中： tv—每次换气时间，0.1h； tα—臭氧分解时间，取值为0.83h。 由公式11-48、11-49、11-50计算，臭氧产额为1.05×10-2mg/h，后装治疗室每小时换气约10次，最终计算出的后装治疗室内臭氧浓度为9.65×10-6 mg/m3。本项目产生的臭氧采用换气系统排入环境大气后，经自然分解和稀释，满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中臭氧最高允许浓度0.3mg/m3限值要求。 后装治疗室排风系统采用全新风直流式送风形式。通排风管道（320×250mm）设置在治疗室门上方并采用穿墙连接至西北部的空调机房，后输送至楼顶朝西南方向排放。气流组织为上送风、下排风。进排风管道均采用镀锌钢管道。后装治疗室每小时换气约10次，排风量约2000m3/h（见附图15）。 3、192Ir放射源的管理及废源处置 后装机所使用的192Ir放射源在不进行治疗时贮存于后装治疗室内的后装机圆柱形铅贮源器中，有良好的外屏蔽设施。 192Ir放射源半衰期为74.2d，使用一定时间后，其活度不能满足放射治疗需要时，需要更换放射源，退役源应及时交由生产厂家回收处理，不得储存。更换放射源时，须向生态环境主管部门提交《放射性同位素转让审批表》，申请更换放射源。换源时，须委托有相应资质能力的单位进行处理，不得自行操作。 三、保护目标辐射影响分析 由于医院放疗中心辐射场所布置相对集中，放疗中心操作人员和公众同时受2台10MV直线加速器、1台15MV直线加速器和后装机的影响，具体情况如下表所示： 表11-25 项目保护目标辐射影响分析 位置; 保护目标; 居留 因子; 与射线束最近距离（m）; 照射 类型; 项目; 估算年剂量 （mSv/a）. 1#控制室; 职业人员; 1; 9.4; 职业 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 1.26×10-2. 12.7; 15MV直线加速器2贡献值; 2.13×10-4. 21.3; 10MV直线加速器3贡献值; 2.11×10-4. 6.9; 后装机贡献值; 1.55×10-3. /; 评价值; 1.46×10-2. 2#控制室; 职业人员; 1; 13.7; 职业 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 5.04×10-4. 9.4; 15MV直线加速器2贡献值; 9.92×10-2. 12.3; 10MV直线加速器3贡献值; 6.31×10-4. 12.7; 后装机贡献值; 4.55×10-4. /; 评价值; 1.01×10-1. 3#控制室; 职业人员; 1; 21.4; 职业 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 2.81×10-4. 12.8; 15MV直线加速器2贡献值; 1.71×10-2. 9.4; 10MV直线加速器3贡献值; 1.26×10-2. 22.8; 后装机贡献值; 1.41×10-4. /; 评价值; 3.01×10-2. 后装机控制室; 职业人员; 1; 17.1; 职业 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 3.48×10-3. 19.4; 15MV直线加速器2贡献值; 9.09×10-5. 24.6; 10MV直线加速器3贡献值; 4.90×10-6. 3.5; 后装机贡献值; 2.33×10-2. /; 评价值; 2.69×10-2. CT控制室; 公众; 1/4; 27.2; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 4.02×10-6. 20.1; 15MV直线加速器2贡献值; 1.13×10-4. 17.4; 10MV直线加速器3贡献值; 2.79×10-5. 22.9; 后装机贡献值; 1.41×10-4. /; 评价值; 2.86×10-4. 1#辅助水冷机房、空调机房（1#西北部）; 公众; 1/4; 5.4; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 9.54×10-3. 6.0; 15MV直线加速器2贡献值; 3.02×10-4. 13.3; 10MV直线加速器3贡献值; 4.81×10-5. 26.0; 后装机贡献值; 1.09×10-4. /; 评价值; 9.99×10-3. 2#、3#共用辅助水冷机房; 公众; 1/4; 11.3; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 6.71×10-5. 5.4; 15MV直线加速器2贡献值; 1.88×10-2. 6.3; 10MV直线加速器3贡献值; 2.14×10-4. 27.0; 后装机贡献值; 1.01×10-4. /; 评价值; 1.92×10-2. 补风机房; 公众; 1/4; 18.2; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 2.56×10-5. 9.6; 15MV直线加速器2贡献值; 9.08×10-5. 6.1; 10MV直线加速器3贡献值; 2.31×10-4. 31.7; 后装机贡献值; 7.32×10-5. /; 评价值; 4.21×10-4. 融铅室; 公众; 1/4; 28.8; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 1.02×10-5. 18.6; 15MV直线加速器2贡献值; 2.66×10-4. 7.9; 10MV直线加速器3贡献值; 1.36×10-4. 34.1; 后装机贡献值; 6.35×10-5. /; 评价值; 4.77×10-4. 候诊区; 公众; 1/4; 33.1; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 7.79×10-6. 24.0; 15MV直线加速器2贡献值; 1.60×10-4. 14.5; 10MV直线加速器3贡献值; 4.04×10-5. 32.3; 后装机贡献值; 7.06×10-5. /; 评价值; 2.78×10-4. 3#患者准备区; 公众; 1/4; 26.1; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 1.25×10-5. 17.0; 15MV直线加速器2贡献值; 3.18×10-4. 10.8; 10MV直线加速器3贡献值; 7.23×10-5. 27.8; 后装机贡献值; 9.52×10-5. /; 评价值; 4.98×10-4. 注射抢救室; 公众; 1/4; 17.0; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 2.94×10-5. 10.0; 15MV直线加速器2贡献值; 9.20×10-4. 10.1; 10MV直线加速器3贡献值; 8.38×10-5. 18.7; 后装机贡献值; 2.10×10-4. /; 评价值; 1.24×10-3. 1#、2#患者准备区（1#东南部）; 公众; 1/4; 11.1; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 6.86×10-5. 11.4; 15MV直线加速器2贡献值; 7.06×10-4. 16.4; 10MV直线加速器3贡献值; 3.16×10-5. 8.9; 后装机贡献值; 9.30×10-4. /; 评价值; 1.74×10-3. 女更衣室 （1#东南部）; 公众; 1/4; 10.1; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 8.36×10-5. 17.8; 15MV直线加速器2贡献值; 2.70×10-5. 27.1; 10MV直线加速器3贡献值; 1.16×10-5. 6.5; 后装机贡献值; 1.73×10-3. /; 评价值; 8.52×10-4. 后装患者准备区、妇科患者冲洗室、资料室、CT模拟定位室（后装治疗室东北部）; 公众; 1/4; 17.5; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 2.77×10-5. 18.0; 15MV直线加速器2贡献值; 2.84×10-4. 23.2; 10MV直线加速器3贡献值; 1.58×10-5. 5.9; 后装机贡献值; 2.08×10-3. /; 评价值; 2.41×10-3. 医生办公室、戊类库房、值班室、物理工作室、治疗计划室; 公众; 1/4; 19.1; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 2.33×10-5. 24.8; 15MV直线加速器2贡献值; 1.50×10-4. 32.9; 10MV直线加速器3贡献值; 7.83×10-6. 4.4; 后装机贡献值; 3.74×10-3. /; 评价值; 3.92×10-3. 服务器机房; 公众; 1/4; 10.1; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 8.28×10-5. 20.1; 15MV直线加速器2贡献值; 2.28×10-4. 30.4; 10MV直线加速器3贡献值; 9.20×10-6. 15.7; 后装机贡献值; 2.98×10-4. /; 评价值; 6.18×10-4. 3号楼、10号楼等医院内其他区域; 公众; 1/4; 30.0; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 2.83×10-12. 36.0; 15MV直线加速器2贡献值; 1.24×10-5. 44.0; 10MV直线加速器3贡献值; 1.32×10-12. 27.0; 后装机贡献值; 7.79×10-5. /; 评价值; 9.03×10-5. 8号楼等 医院内其他区域; 公众; 1/4; 31.0; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 2.65×10-12. 32.0; 15MV直线加速器2贡献值; 1.57×10-5. 32.0; 10MV直线加速器3贡献值; 2.65×10-12. 14.0; 后装机贡献值; 2.90×10-4. /; 评价值; 3.05×10-4. 9号楼等 医院内其他区域; 公众; 1/4; 40.0; 公众 照射; 10MV直线加速器1贡献值; 1.59×10-12. 35.0; 15MV直线加速器2贡献值; 1.31×10-5. 33.0; 10MV直线加速器3贡献值; 2.34×10-12. /; 后装机贡献值; /. /; 评价值; 1.31×10-5. 由上表可知，放疗中心保护目标为职业人员的所受最大剂量为1.01×10-1mSv/a，保护目标为公众的所受最大剂量为1.92×10-2mSv/a，分别低于5.0mSv/a和0.1mSv/a的剂量约束值，远低于20mSv和1mSv的剂量限值。 备注：上述环境保护目标所受年剂量均为附加剂量值。 - 四、其他环境影响 - 1、声环境影响分析 本项目所用风机、水冷机房水泵和空调产生的噪声，所有设备选用低噪声设备，噪声源强均低于65dB（A），均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后经距离衰减，运行期间厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 2、水环境影响分析 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水。生活废水依托医院污水处理设施处理达标后排入市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。 - 3、固体废物影响分析 - 本项目辐射工作人员会产生少量的生活垃圾及办公垃圾由环卫部门统一定期清运。

环境影响风险分析 一、环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危害和有害因素，以及项目在建设、运营期间可能发生的事故（一般不包括自然灾害与人为破坏），引起有毒、有害（本项目为电离辐射）物质泄漏，所造成的环境影响程度和人身安全损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故发生率、损失和环境影响达到可以接受的水平。 二、风险识别 1、直线加速器可能发生的事故 10MV直线加速器不运行时不存在放射性事故，也不存在影响辐射环境质量的事故，只有当加速器运行期间才会产生X射线、电子线等危害因素；15MV直线加速器不运行时不存在辐射事故，也不存在影响辐射环境质量的事故，只有当加速器运行期间才会产生X射线、电子束、中子线、感生放射性等危害因素，且电子束、中子线、感生放射性的影响较X射线小。 最大可能的事故主要有三种： ①医用直线加速器运行时其它无关人员误入或滞留于加速器治疗室； ②检修时，检修人员触动直线加速器开关，造成检修人员受误照射，引发辐射事故。 ③在医用直线加速器运行过程中通风系统出现故障，加速器仍然运行，导致臭氧累积使机房内浓度增高。 2、后装机可能发生的事故 后装机中含有放射源192Ir，按其出厂活度划分，均属于III类放射源管理，192Ir会释放β和γ射线等危害因素，如无正当防护也会造成放射性事故，最大可能发生的事故如下： ①放射源丢失、被盗； ②人员在后装治疗室误照射事故； ③卡源。治疗过程中出现卡源情况，源体无法复位至屏蔽状态，造成病人受到过量照射，引发辐射事故。 三、源项分析及事故等级分析 10MV直线加速器不运行时不存在放射性事故，也不存在影响辐射环境质量的事故，只有当加速器运行期间才会产生X射线、电子线等危害因素；15MV直线加速器不运行时不存在辐射事故，也不存在影响辐射环境质量的事故，只有当加速器运行期间才会产生X射线、电子束、中子线、感生放射性等危害因素，其风险因子主要为X射线。 后装机中含有放射源192Ir，其属于Ⅲ类放射源，会产生β和γ射线以及臭氧。臭氧经通风设施换气、稀释，对大气环境基本无影响；β射线在空气中的射程较短，经放射源的内包鞘和后装机的相关设施屏蔽后，在环境辐射方面已无影响；故在后装机可能发生的风险事故中，其风险因子主要为γ射线。 按照国务院449号令第四十条关于事故的分级原则现将项目的环境风险因子、潜在危害及可能发生的事故等级列于表11-26中。 表11-26 项目的环境风险因子、潜在危害及事故等级 事故等级; 潜在危害. 一般辐射事故; 是指IV、V类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。. 较大辐射事故; 是指III类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 重大辐射事故; 是指I类、II类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 特别重大辐射事故; 是指I类、II类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。. 根据《实用辐射安全手册》（第二版）（丛慧玲，北京：原子能出版社）急性放射病的发生率以及急性放射病的死亡率与辐射剂量的关系（表 11-27）： 表11-27 急性放射病的发生率、死亡率与辐射剂量的关系 辐射剂量/ Gy; 急性放射病发生率/%; 辐射剂量/ Gy; 死亡率/%. 0.70; 1; 2.00; 1. 0.90; 10; 2.50; 10. 1.00; 20; 2.80; 20. 1.05; 30; 3.00; 30. 1.10; 40; 3.20; 40. 1.20; 50; 3.50; 50. 1.25; 60; 3.60; 60. 1.35; 70; 3.75; 70. 1.40; 80; 4.00; 80. 1.60; 90; 4.50; 90. 2.00; 99; 5.50; 99. - 后果计算 1、10MV直线加速器事故的后果计算 本次评价以X射线能量较高的10MV直线加速器进行事故分析，在其治疗过程中，其它无关人员误入或滞留治疗室内为例进行事故后果计算。 （1）事故情景假设 ①在对病人进行治疗时，10MV直线加速器主射束1m处剂量率为最大值6Gy/min，假设考虑安全联锁失效，有人员误入机房，人员在无其它屏蔽的情况下处于加速器照射头射束1m处的非主射方向，受到散射和漏射的影响，加速器散射束和漏射束的空气比释动能率均取主射束方向的0.1%，每次误入照射时间为2min（单次照射最长时间）。 ②在维修人员进行检修时，检修人员必须佩戴个人剂量计和剂量报警仪，假设触动直线加速器开关，造成维修人员在无其它屏蔽的情况下处于加速器照射头射束0.5m处的主射方向，10MV直线加速器主射束1m处剂量率为最大值6Gy/min，检修人员被误照射开始至听报警仪报警关闭加速器停止出束的时间为2min。 - 后果计算与分析 表11-28 10MV直线加速器事故状态下非主射方向不同时间、距离处有效剂量情况表（mSv） 距离（m） 时间（s）; 10; 60; 120. 0.5; 4; 24; 48. 1; 1; 6; 12. 2; 0.25; 1.5; 3. 5; 0.04; 0.24; 0.48. 表11-29 10MV直线加速器事故状态下主射方向不同时间、距离处有效剂量情况表（mSv） 距离（m） 时间（s）; 1; 10; 40; 120. 0.5; 400; 4000; 16000; 48000. 1; 100; 1000; 4000; 12000. 2; 25; 250; 1000; 3000. 4; 6.3; 62.5; 250; 750. ①通过计算，在以上假设事故情景下，人员误入2分钟，受到直线加速器非主射方向0.5m处的辐射影响，其有效剂量为48mSv，超过人员年剂量限值（20mSv），结合表11-26、表11-27，为一般辐射事故。 ②通过计算，在以上假设事故情景下，维修人员受到直线加速器主射方向0.5m处10秒钟的辐射影响，其有效剂量为4Sv/次；在1m处受到直线加速器主射方向40秒钟的照射，其有效剂量为4Sv/次。根据《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）表1所述：“骨髓型急性重度放射病的受照剂量范围参考值范围为4.0~6.0Gy”，结合表11-26、表11-27，上述事故后果为重大辐射事故。 2、15MV直线加速器事故的后果计算 本次评价以X射线能量较高的15MV直线加速器进行事故分析，在其治疗过程中，其它无关人员误入或滞留治疗室内为例进行事故后果计算。 （1）事故情景假设 ①在对病人进行治疗时，15MV直线加速器主射束1m处剂量率为最大值24Gy/min，假设考虑安全联锁失效，人员在无其它屏蔽的情况下处于加速器照射头射束1m处的非主射方向，受到散射和漏射的影响，加速器散射束和漏射束的空气比释动能率均取主射束方向的0.1%，每次误入照射时间为2min（单次照射最长时间）。 ②在维修人员进行检修时，检修人员必须佩戴个人剂量计和剂量报警仪，假设触动直线加速器开关，造成维修人员在无其它屏蔽的情况下处于加速器照射头射束0.5m处的主射方向，15MV直线加速器主射束1m处剂量率为最大值24Gy/min，每次误入照射时间为40s。 - （2）后果计算与分析 表11-30 15MV直线加速器事故状态下非主射方向不同时间、距离处有效剂量情况表（mSv） 距离（m） 时间（s）; 10; 60; 120. 0.5; 16; 96; 192. 1; 4; 24; 48. 2; 0.5; 6; 12. 5; 0.16; 0.96; 1.92. 表11-31 15MV直线加速器事故状态下主射方向不同时间、距离处有效剂量情况表（mSv） 距离（m） 时间（s）; 1; 3; 10; 40. 0.5; 1600; 4800; 16000; 64000. 1; 400; 1200; 4000; 16000. 2; 100; 300; 1000; 4000. 4; 25.2; 75.6; 250; 1000. ①通过计算，在以上假设事故情景下，误入2min人员受到直线加速器非主射方向1m处的辐射影响，其有效剂量为48 mSv，超过人员年剂量限值（20mSv），为一般辐射事故。 ②通过计算，在以上假设事故情景下，维修人员在0.5m处受到直线加速器主射方向3s的照射，其有效剂量为4.8Sv/次；在1m处受到直线加速器主射方向10s的照射，其有效剂量为4Sv/次。根据《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）表1所述：“骨髓型急性重度放射病的受照剂量范围参考值范围为4.0~6.0Gy”，结合表11-26、表11-27，上述事故后果为较大辐射事故。 3、后装机事故的后果计算 （1）放射源丢失、被盗 根据表11-27，Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，为较大辐射事故。 （2）人员在后装治疗室误照射事故 表11-32 后装机事故状态下不同时间、距离处有效剂量情况表（mSv） 距离（m） 时间（min）; 1; 4; 10; 30. 0.5; 2.74; 11.0; 27.4; 822. 1; 0.69; 2.74; 6.9; 206. 2; 0.17; 0.69; 1.7; 51.4. 5; 0.03; 0.11; 0.3; 8.22. 在假设事故情况下，人员误入被较长时间照射，其有效剂量将超过人员年剂量限值（20mSv），为一般辐射事故。 （3）卡源 自动回源功能装置失效，维修人员进入后装治疗室内采取手动回源措施，结合表11-26、表11-27，其有效剂量将超过人员年剂量限值（20mSv），为一般辐射事故。 五、事故情况下的环境影响分析与防范应对措施 1、10MV直线加速器事故的防范应对措施 ①直线加速器运行时其它无关人员误入或滞留于加速器治疗室。 应对措施：加速器自身有多种安全防护措施，如辐射启动装置与控制台上显示的辐射参数预选值联锁，选择参数前辐照不能启动；安装有两套独立的剂量监测系统，每套皆可单独终止照射；有门机安全联锁，机房门关闭后辐射才能启动。 ②医务人员误操作，导致病人受超剂量照射或受其它的额外照射； 应对措施：加速器的控制台上有辐射类型、标称能量、照射时间、吸收剂量、治疗方式等参数的显示装置，操作人员可随时了解设备运行情况。 按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，发生辐射事故时，医院应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并立即向当地生态环境主管部门，生态环境主管部门接到辐射事故报告后，应当立即派人赶赴现场，进行现场调查，采取有效措施，控制并消除事故影响，同时将辐射事故信息报告本级人民政府和上级人民政府生态环境主管部门。县级以上地方人民政府及其有关部门接到辐射事故报告后，应当按照事故分级报告的规定及时将辐射事故信息报告上级人民政府及其有关部门。 2、15MV直线加速器事故的防范应对措施 ①直线加速器运行时其它无关人员误入或滞留于加速器机房。 应对措施：加速器自身有多种安全防护措施，如辐射启动装置与控制台上显示的辐射参数预选值联锁，选择参数前辐照不能启动；安装有两套独立的剂量监测系统，每套皆可单独终止照射；有门机安全联锁，机房门关闭后辐射才能启动。 ②医务人员误操作，导致病人受超剂量照射或受其它的额外照射； 应对措施：加速器的控制台上有辐射类型、标称能量、照射时间、吸收剂量、治疗方式等参数的显示装置，操作人员可随时了解设备运行情况。 3、后装机的事故与应对措施 ①放射源丢失、被盗，且放射源屏蔽体可能被人为破坏，放射源对人员造成近距离照射。一定时间内，可能导致人员急性重度放射病、局部器官残疾甚至死亡。 应对措施：医院应该采取各种行之有效的措施，防止被盗或者丢失。特别是定期对放射源要进行核实，确保其处于指定位置，对放射源实行24小时监控。一旦发现放射源被盗或者丢失，及时向公安部门、生态环境主管部门和卫健委报告。 ②人员受误照射。治疗过程中人员误入或滞留于治疗室，造成有关人员被误照射，引发辐射事故。 应对措施：工作人员遵守相关操作规程，治疗过程中任何人员不得进入治疗室。每次开机治疗前必须确认所有人员全部撤出治疗室。一旦发生辐射事故，必须马上停机收源，对受照人员进行身体检查，确定是否有伤害，以便采取相应救护措施。 ③卡源。治疗过程中出现卡源情况，源体无法复位至屏蔽状态，造成病人受到过量照射，引发辐射事故。 应对措施： 若出现卡堵源情况，首先迅速将病人撤出治疗室，医院关闭后装治疗室，专业技术人员到来前不得开启，同时派专人职守，防止无关人员进入事故现场，及时联系生产厂家或指定维修单位进行处理。专业技术人员排除事故时，应配备铅衣、铅手套、铅眼镜等防护措施和必要的剂量监测设备，并严格控制与放射源近距离操作的时间。 后装机使用的192Ir放射源为III类放射源，按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，该类放射源可能导致较大辐射事故，发生该类事故应即时上报当地生态环境局和四川省生态环境厅。 4、事故综合防范应对措施 医院在管理中必须认真执行安全操作规程和各项规章制度，强化安全管理，避免各辐射工作场所出现人员滞留事故发生；定期检查各辐射工作场所的门机联锁等辐射安全环保设施是否有效，同时应当加强控制区和监督区的管理，避免人员误入事故的发生。 当事故发生时应当立即启动事故应急程序，对于可能发生的各种事故，医院方面除在硬件上配齐、完善各种防范措施外，在软件设施上也注意了建设、补充和完善，使之在安全工作中发挥约束和规范作用，其主要内容有： ①建立安全管理领导小组，组织管理医院的安全工作。 ②加强人员的培训，考试（核）合格、持证上岗。 ③建立岗位的安全操作规程和安全规章制度，注意检查考核，认真贯彻实施。 ④制定医院事故处理预案、完善组织、落实经费、准备物资、加强演练、时刻准备应对可能发生的各种事故和突发事件。 以上各种事故的防范与对策措施，可减少或避免放射性事故的发生率，从而保证项目正常运营，也保障工作人员、公众的健康与安全。

表12  辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构 一、辐射防护安全和应急救援工作领导小组 成都市第五人民医院成立了管理委员会的通知（成五院发[2020]37号）见附件4，明确了管理人员职责。其职责包括： ①负责对放射诊疗工作中的安全隐患提出指导性的改进意见；讨论、决定放射诊疗工作的院内处理意见，收集放射治疗工作中的有关信息资料并加以记录归类。 ②负责放射诊疗质量管理工作，制定放射诊疗质量管理的年度计划、总结，审定各放射诊疗科室制定的有关放射诊疗质量控制指标，评价改进意见。 ③负责全院放射防护各项管理的协调、监督、资料收集、整理、归档、报送，年度总结和计划等工作。 ④负责放射诊疗质量管理委员会会议人员的召集，提供会议讨论资料，起草会议决议。 ⑤讨论并决定放射诊疗新技术、新项目准入相关事项。 ⑥提出放射诊疗质量相关教育、培训的要求，并督促落实。 ⑦负责全院放射设备档案及设备使用安全管理。 ⑧放射诊疗质量管理委员会秘书负责委员会会议记录及各诊疗科室数据收集、问题反馈等。 二、辐射工作岗位人员配置和能力分析 （1）辐射工作岗位人员配置和能力现状分析 ①本项目拟配备辐射工作人员26名，均为新增辐射工作人员，根据设备数量、承担诊疗和教学科研任务量等实际情况逐步增加。本项目辐射工作人员专岗专责，从事本项目诊疗项目后不承担其他辐射工作，不存在辐射工作人员在多辐射场所工作问题。 ②核素和射线操作人员均需取得射线装置操作证书，熟悉专业技术。 ③医院应定期委托有资质的单位对辐射工作人员个人剂量进行检测，且应建立辐射工作人员个人剂量档案管理。 （2）辐射工作人员能力培养方面还需从以下几个方面加强 ①对放射性同位素、放射源、医用射线装置，应加强操作人员对其安全操作的培训。 ②建设单位应严格执行辐射工作人员培训制度，组织辐射工作人员及相关管理人员在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（http:/fushe.mee.gov.cn）上参加辐射安全与防护专业知识的学习、考核，考核通过后方可上岗，需确保在有效期内。 ③个人剂量档案管理人员应将每季度的检测结果告知辐射工作人员，如发现结果异常，将在第一时间通知相关人员，查明原因并解决发现的问题。

辐射安全管理规章制度 一、档案管理分类 医院应将相关资料进行分类归档妥善放置，包括以下九大类：“制度文件”、“环评资料”、“许可证资料”、“射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档案”、“辐射应急资料”、“废物处置记录”。 二、辐射安全管理规章制度 根据医院实际情况，医院辐射安全管理规章制度落实情况见下表。 表12-1 本项目辐射管理制度汇总对照分析表 序号; 制度名称; 备注. 1; 辐射防护安全责任制度; 需根据新增项目完善，应包含但不限于“三废”管理制度、直线加速器和后装治疗中受检者、陪护人员的防护规定. 2; 辐射工作人员岗位职责; 需根据新增项目完善，需悬挂于辐射工作场所墙上. 3; 辐射工作场所安全管理要求; 需根据新增项目完善，需悬挂于辐射工作场所墙上. 4; 辐射安全和防护设施维护维修制度; 需根据新增项目完善. 5; 放射源与射线装置台账管理制度; 需根据新增项目完善. 6; 场所分区管理规定; 需根据新增项目完善，应包含但不限于人流、物流图，患者管理规定. 7; 放射源管理规定; 需根据新增项目完善，应包含但不限于换源程序及要求. 8; 定期剂量检测和剂量仪的校准制度; 需根据新增项目完善. 9; 辐射工作人员培训计划; 需需根据新增项目完善，内容应至少包括参加辐射安全与防护专业知识的学习、考核的要求及频次. 10; 辐射工作设备操作规程; 需根据新增项目完善，挂于辐射工作场所墙上，应包含每种射线装置的操作规程和去污操作规程. 11; 辐射工作人员个人剂量管理制度; 需根据新增项目完善. 12; 辐射事故处理、应急处置规章制度; 需根据新增项目完善，预案中“辐射事故应急响应程序”应悬挂于辐射工作场所墙上. 13; 辐射工作场所和环境辐射水平监测方案; 需根据新增项目完善，监测方案参考本章辐射监测内容. 14; 质量保证大纲和质量控制检测计划; 需根据新增项目完善，内容应至少包括受检者非照射部位所采取的辐射防护措施. 根据原四川省生态环境厅关于印发《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》要求，《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》应悬挂于辐射工作场所。医院对于各项制度在日常工作中要加强检查督促，认真组织实施。上墙制度的内容应体现现场操作性和实用性，字体醒目，尺寸大小应不小于400mm×600mm。 医院应根据规章制度内容认真组织实施，并且应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际及时对各项规章制度补充修改，使之更能符合实际需要。

辐射监测 辐射监测是安全防护的一项必要措施，通过辐射剂量监测得到的数据，可以分析判断和估计电离辐射水平，防止人员受到过量的照射。根据实际情况，需建立辐射剂量监测制度，包括工作场所监测和个人剂量监测。 1、工作场所监测 年度监测：委托有资质的单位对辐射工作场所的剂量进行监测，监测周期为1次/年；年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。 2、个人监测 个人监测主要是利用个人剂量计进行外照射个人累积剂量监测，每名辐射工作人员需佩戴个人剂量计，监测周期为1次/季。 （1）当单个季度个人剂量超过1.25mSv时，建设单位要对该辐射工作人员进行干预，要进一步调查明确原因，并由当事人在情况调查报告上签字确认；当全年个人剂量超过5mSv时，建设单位需进行原因调查，并最终形成正式调查报告，经本人签字确认后，上报发证机关。检测报告及有关调查报告应存档备查。 （2）个人剂量检测报告（连续四个季度）应当连同年度监测报告一起作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。 （3）根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019），就本项目而言，辐射主要来自前方，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般左胸前；对于工作中穿戴铅衣（如放射科操作）的情况，通常应根据佩带在铅衣里面躯干上的剂量计估算工作人员的实际有效剂量，当受照剂量可能超过调查水平时（如介入操作），则还需要在铅衣外面衣领上另外佩带一个剂量计，以估算人体未被屏蔽部分的剂量。 （4）辐射工作人员个人剂量档案内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。医院应当将个人剂量档案保存终身。 3、医院自我监测 医院定期自行开展辐射监测（也可委托有资质的单位进行自行监测），制定各工作场所的定期监测制度，监测数据应存档备案。 4、监测内容和要求 （1）监测内容：X、γ射线、中子。 （2）监测布点及数据管理：本项目监测布点应参考环评提出的监测计划（表12-2）或验收监测布点方案。监测数据应记录完善，并将数据实时汇总，建立监测数据台账。 表12-2 本项目监测布点方案表 场所或设备; 监测内容; 监测布点位置. 2台10MV直线加速器; X射线; 墙体四周外侧、操作人员操作位、防护门外、迷道内墙外、治疗室正上方和正下方. 1台15MV直线加速器; X射线; 墙体四周外侧、操作人员操作位、防护门外、迷道内墙外、治疗室正上方和正下方. 中子; 治疗室防护门. 后装机; γ射线; 墙体四周外侧、操作人员操作位、防护门外、迷道内墙外、治疗室正上方和正下方. （3）监测范围：控制区和监督区域及周围环境 （4）监测质量保证 ①制定监测仪表使用、校验管理制度，并利用监测部门的监测数据与医院监测仪器的监测数据进行比对，建立监测仪器比对档案；也可到有资质的单位对监测仪器进行校核； ②采用国家颁布的标准方法或推荐方法，其中自我监测可参照有资质的监测机构出具的监测报告中的方法； ③制定辐射环境监测管理制度。 此外，医院需定期和不定期对辐射工作场所进行监测，随时掌握辐射工作场所剂量变化情况，发现问题及时维护、整改。做好监测数据的审核，制定相应的报送程序，监测数据及报送情况存档备查。 5、年度监测报告情况 医院应于每年1月31日前向发证机关提交上年度的《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，近一年（四个季度）个人剂量检测报告和辐射工作场所年度监测报告应作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。医院应按照《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400号）规定的格式编写《安全和防护状况年度评估报告》。医院必须在“全国核技术利用辐射安全申报系统”(网址http://rr.mee.gov.cn)中实施申报登记。延续、变更许可证，新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。 - 开展辐射监测的情况 （1）个人剂量检测 医院所有辐射工作人员均佩戴了个人剂量计，每季度对个人剂量计进行检测，并按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令18号）要求建立个人剂量档案，医院有专人负责个人剂量检测管理工作。 医院有专人负责个人剂量检测管理工作。发现个人剂量检测结果异常时，及时调查原因，并将有关情况及时报告医院辐射防护领导小组。医院委托成都市疾病预防控制中心完成医院所有辐射工作人员个人剂量检测。由2020年个人剂量检查报告（附件5）可知，医院辐射工作人员2020年年度个人剂量计监测结果均未超过5mSv的约束限值，且无单季度个人剂量超过1.25mSv的情况。 医院应进一步加强个人剂量管理，加强人员的培训指导，并随时对个人剂量进行监控，对遗失个人剂量计的职业人员采取相应的处理措施。若医院未查找到个人剂量超过1.25mSv的原因，应将个人剂量计委托第三方进行校正检测。 （2）工作场所辐射水平监测 根据原环保部18号令和《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》的要求，医院每年委托了有资质的单位对辐射工作场所进行监测。医用射线装置工作场所监测，主要针对射线装置机房周围（四周墙体、楼上和楼下、防护门和观察窗）、控制室等。医院委托了四川省永坤环境监测有限公司、四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）、四川省世阳卫生技术服务有限公司开展了射线装置2020年度辐射环境现状监测，监测报告文号为永环监字（2020）第 RM0041号、辐测院监字（2020F）第12号、辐测院监字（2020F）第297号、四川世阳（HJ）监（2020）1695号、四川世阳（HJ）监（2020）1531号，根据监测报告可知，现有射线装置辐射工作场所的周围 X~γ 辐射剂量率小于2.5μSv/h的控制目标值，屏蔽防护设施和措施均能满足辐射防护要求；医院委托了四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心）开展了核医学科2020年度辐射环境现状监测，监测报告文号为辐测院监字（2020F）第297号。根据监测报告可知，核医学科相关工作场所 β 放射性表面污染均满足《电离辐射防护和辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的工作场所控制区和监督区 β 放射性表面污染的限值要求。辐射工作中所致职业人员所受剂量满足5mSv/a 的年剂量约束值，所致公众所受剂量均满足0.1mSv/a 的年剂量约束值。

辐射事故应急 1、事故应急预案内容 为了应对放射诊疗中的事故和突发事件，医院制订了辐射事故应急预案，包含了以下内容： ①应急机构和职责分工，应急和救助的装备、资金、物资准备，辐射事故应急处理程序，辐射事故分级与应急响应措施，辐射事故调查、报告和处理程序，辐射事故的调查、预案管理。 ②应急组织体系和职责、应急处理程序、上报电话。 ③应急人员的培训； ④环境风险因子、潜在危害、事故等级等内容； ⑤辐射事故调查、报告和处理程序中相关负责人员及联系电话； ⑥发生辐射事故时，应当立即启动应急预案，采取应急措施，并按规定向所在地区/县级地方人民政府及其生态环境、公安、卫健等部门报告。 2、应急措施 若本项目发生了辐射事故，医院应迅速、有效采取以下应急措施： （1）一旦发现放射性药物、放射源被盗或者丢失，及时向公安部门、生态环境主管部门和卫健部门报告。 （2）若出现卡堵源事故，医院会迅速关闭后装治疗室，专业技术人员到来前不得开启，同时派专人职守，防止无关人员进入事故现场，及时联系生产厂家或指定维修单位进行处理。专业技术人员排除事故时，应配备铅衣、铅手套、铅眼镜等防护措施和必要的剂量监测设备，并严格控制与放射源近距离操作的时间。 （3）放射源工作或者贮存过程中发生火灾、爆炸等可能影响放射源的安全，在现场允许情况下，应优先对放射源进行灭火并抢离火灾现场，防止放射源屏蔽体破坏。 （4）发现误照射事故时，工作人员应立即切断电源，将病人撤出机房，关闭机房门，同时向医院主管领导报告。 （5）医院根据估算的超剂量值，尽快安排误照人员进行检查或在指定的医疗机构救治；对可能受放射损伤的人员，应立即采取暂时隔离和应急救援措施。 （6）事故发生后的2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境和公安部门报告。造成或可能造成超剂量照射的，还应同时向当地卫健委部门报告。 （7）最后查清事故原因，分清责任，消除事故隐患。 3、其他要求 （1）辐射事故风险评估和辐射事故应急预案，应报送所在地区/县级地方人民政府生态环境主管部门备案。 （2）在应急预案的实施中，应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际及时对应急预案作补充修改，使之更能符合实际需要。

表13  结论与建议

结论 一、项目概况 项目名称：新增放射性同位素及医用射线装置项目 建设性质：新建 建设地点：四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心内 本次具体建设内容及规模为：医院拟在门急诊住院综合楼配套工程（三期）（在建，-3F/8F，高约33m）负三层放疗中心使用2台10MV医用直线加速器及1台15MV医用直线加速器，属II类射线装置；拟在门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层后装治疗室使用1台后装机，使用192Ir放射源1枚，活度为3.7×1011Bq，属III类放射源。 二、本项目产业政策符合性分析 本项目系核和辐射技术用于医学领域，属高新技术。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行）的相关规定，本项目属鼓励类第六项“核能”第6条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”，符合国家产业发展政策。 三、本项目选址合理性分析 本项目选址于四川省成都市温江区柳城镇麻市街33号成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程（三期）负三层放疗中心内，医院用地性质为医疗卫生用地，本项目仅为其中配套建设内容，不新增用地，且拟建的各辐射工作场所有良好的实体屏蔽设施和防护措施，产生的辐射经屏蔽和防护后对辐射工作人员和公众的照射剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的剂量限值要求并满足报告表确定的剂量管理约束值的要求，从辐射安全防护的角度分析，本项目选址是合理的。 四、工程所在地区环境质量现状 根据四川省永坤环境监测有限公司的监测报告，项目所在地的γ辐射空气吸收剂量率背景值属于正常天然本底辐射水平；由附件7监测结果可知，项目拟建辐射工作场所及周围环境中子剂量当量率监测结果低于检测限值。 - 五、环境影响评价分析结论 1、施工期环境影响分析 本项目所在的放疗中心土建工程属于“成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程”建设内容之一，其施工期环境影响包含在“成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程环境影响登记表”中。医院强化施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施，采取有效措施，尽可能减缓施工期对环境产生的影响。 2、营运期环境影响分析 （1）直线加速器环境影响分析 ①1#、2#、3#加速器治疗室室内医生所受年有效剂量分别为1.26×10-2、1.06×10-1、1.26×10-2mSv，致公众的年剂量最高分别为2.07×10-2、6.55×10-2、2.07×10-2mSv，均低于5.0mSv和0.1mSv的剂量约束值。1#、2#、3#加速器治疗室墙体厚度、迷路厚度、顶部厚度和防护门厚度均满足要求。 1#、3#臭氧产额为3.74mg/h，室内的臭氧平衡浓度为1.39×10-3mg/m3；2#臭氧产额为14.97mg/h，室内的臭氧平衡浓度为8.90×10-2mg/m3，均满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求。 （2）后装机环境影响分析 后装机工作职业人员最大年剂量为2.33×10-2mSv，公众最大年剂量为7.03×10-3mSv，分别低于5.0mSv和0.1mSv的剂量约束值。后装治疗室墙体厚度、迷路厚度、顶部厚度和防护门厚度均满足要求。 本项目后装治疗室的臭氧产额为1.05×10-2mg/h，后装治疗室内臭氧平衡浓度为9.65×10-6 mg/m3，满足《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求。 192Ir放射源使用一定时间后，其活度不能满足放射治疗需要时，退役源应及时交由生产厂家回收处理，不得储存。 （3）保护目标辐射影响分析 由于医院放疗中心辐射场所布置相对集中，放疗中心操作人员和公众同时受2台10MV直线加速器、1台15MV直线加速器和后装机的影响。经叠加后，本项目职业人员的所受最大剂量为1.01×10-1mSv/a，公众的所受最大剂量为1.92×10-2mSv/a，分别低于5.0mSv/a和0.1mSv/a，远低于20mSv和1mSv的剂量限值的评价约束值。 - （4）其他环境影响 - ①声环境影响分析 本项目所用风机、水冷机房水泵和空调产生的噪声，所有设备选用低噪声设备，通过建筑墙体隔声及距离衰减后经距离衰减，运行期间厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - ②水环境影响分析 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水。生活废水依托医院污水处理设施处理达标后排入市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排放。 - ③固体废物影响分析 - 本项目辐射工作人员会产生少量的生活垃圾及办公垃圾由环卫部门统一定期清运。 六、事故风险与防范 医院制订的辐射事故应急预案和安全规章制度内容较全面、措施可行，应认真贯彻实施，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。 七、环保设施与保护目标 本项目设计和拟配备环保设施配置较全，总体效能良好，可使本次环评中确定的所有保护目标，所受的辐射剂量，保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。 八、医院辐射安全管理的综合能力 医院严格落实本报告提出的相关管理要求和环保设施及措施后，具备辐射安全管理的综合能力。 九、环境影响评价报告信息公开 在本项目环境影响报告表送审前，建设单位成都市第五人民医院网站上进行了公示，截至报告送审前，未收到单位和个人有关项目情况的反馈意见。 十、项目环保可行性结论 在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施，从环境保护和辐射防护角度分析，本项目建设是可行的。 十一、项目竣工验收检查内容 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防 治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律和标准，对照本项目环境影响报告表开展验收。建设项目正式投产运行前，建设单位应组织专家完成自主环保验收。本工程环保验收一览表见表13-1。 表13-1 项目环保验收检查一览表 项目; 应具备条件; 数量. 直线加速器. 场所实体设施; 四周墙体+迷路+屋顶屏蔽; 3套. 铅防护门; 3扇. 通风系统; 3套. 控制台及安全联锁; 防止非工作人员操作的锁定开关; 设备自带. 加速器治疗床、加速器主机上以及控制台上应具备紧急停机按钮; 设备自带. 条件显示联锁、控制超剂量的联锁装置、时间控制联锁; 设备自带. 门机联锁; 各3套. 警示 装置; 入口电离辐射警示标志; 3套. 入口加速器工作状态显示; 3套. 治疗室内准备出束音响提示; 设备自带. 控制台上蜂鸣器; 设备自带. 紧急设施; 治疗室内有紧急停机按钮; 各3个. 电视监控对讲装置; 3套. 有中文标识的紧急开门按钮; 3套. 监测设备; 加速器治疗室内固定式剂量报警仪; 3套. 便携式辐射监测仪（1#、2#、3#加速器治疗室、后装治疗室共用）; 1台. 个人剂量报警仪; 18个. 个人剂量计; 18套. 后装机. 装置安全设施; 防止非工作人员操作的锁定开关; 设备自带. 施源器与源联锁; 设备自带. 管道遇堵自动回源; 设备自带. 仿真源模拟运行系统; 设备自带. 主机外表电离辐射警示标志; 设备自带. 控制台显示放射源位置; 设备自带. 控制台紧急停止照射按钮; 设备自带. 停电或意外中断照射时自动回源装置; 设备自带. 手动回源装置; 设备自带. 防护墙体、后装治疗室迷路、铅防护门、防盗门窗; 1套. 192Ir源专用贮存柜; 设备自带. 通风系统; 1套. 应急、联锁; 放射源返回储源器的应急开关; 1套. 门与源联锁; 1套. 有中文标识的紧急开门按钮; 1套. 警示装置; 停电或意外中断照射时声光报警; 1套. 后装治疗室电视监控对讲装置; 1套. 电离辐射警示标志和工作状态指示灯; 1套. 监测 设备; 便携式辐射监测仪（1#、2#、3#加速器治疗室、后装治疗室共用）; 共用. 后装治疗室内固定式剂量监测仪; 1套. 后装机放射源在线监控系统; 1套. 个人剂量报警仪; 8个. 个人剂量计; 8套.

建议和承诺 1、落实本报告中的各项辐射防护措施和安全管理制度，严格落实。 2、每年要对射线装置使用情况进行年度评估，每年1月31日前将评估结果报送省生态环境厅和当地生态环境部门，安全和防护状况年度评估报告要按照《四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》固定的格式进行编制；并且年度评估报告的电子档还应上传至全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http://rr.mee.gov.cn）。 3、医院在申请辐射安全许可证变更前，需登录全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http://rr.mee.gov.cn），对相关信息进行修改。 4、本次环评仅对本项目工作场所进行评价，日后如有变化，应另作环境影响评价。 5、射线装置在报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。 6、根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）文件第十七条规定： （1）编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （2）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 （3）除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 7、根据原环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）规定： （1）建设单位可登陆生态环境部网站查询建设项目竣工环境保护验收相关技术规范（http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other）。 （2）项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 （3）本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （4）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： ①本项目配套建设的环境保护设施竣工后，及时办理《辐射安全许可证》，并在取得《辐射安全许可证》3个月内完成本项目自主验收；②对项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开和项目竣工时间和调试的起止日期；③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当在建设项目环境影响评价信息平台（http://114.251.10.205 /#/pub-message）中备案，且向项目所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。