| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科 | 神经外科手术导航系统 | 国产 | 1.适用于神经外科手术的术前计划和术中定位引导，包括但不限于颅内血肿/囊肿/肿瘤活检的穿刺定位引导、神经内镜辅助、颅内深部病变等手术的定位引导； 2.适用于手术精度要求小于1毫米的颅内病变和功能神经外科手术； 3、包含主机系统、定位追踪系统、临床应用软件系统、导航工具等； 4.配置要求（包含但不限于）： 1)导航主机台车 1台； 2)高清显示器 1台； 3)显示器支臂 1套； 4)键盘鼠标托 1套； 5)光学定位系统 1套； 6)光学定位系统台车 1套； 7)导航探针 3个； 8)导航参考架 3套； 9)连接器 1套； 10)手术工具适配器 2套； 11)反光球 至少 40个； 12）影像工作站 1套； 13）导航系统基础软件模块 2套； 14）手术切除规划模块 1套； 15）病灶勾画三维重建模块 1套； 16）脑白质纤维束分析模块 1套； 17）神经外科颅内血管重建可视化模块 1套； 18）无标记点患者注册模块 1套 |
| 2 | 骨科 | 超声骨刀 | 国产 | 1、 用于利用超声完成骨组织的切割和破碎功能，同时具备冲洗的功能； 2、 最大功率≤130W，功率可调节； 3、 超声最大振幅：≤170μm； 4、 工作频率：≥35KHz； 5、 具备超声输出状态、液流输出状态、自检状态、脚踏连接状态、超声刀具连接状态等； 6、 具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面，冲洗流量可调节； 7、 具有连续工作和脉冲工作两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式； 8、 手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装，可在术中迅速更换刀头； 9、 所有手柄、刀头必须支持压力蒸汽方式灭菌。 10、切骨和磨骨可使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄。 |
| 3 | 骨科 | 碳纤维牵引床 | 进口 | 1.床底座厚度一致≤10cm； 2.具备USB接口； 3.配备悬空式单杆碳纤维骨科牵引架； 4.可配套我院新引进的C臂X光机使用，发挥术中三维重建功能，利于开展高难度手术； 5.可满足多种特殊手术体位透视，利于开展高难度的手术； 6.手术床无金属遮挡，不影响X光透视； 7.手术床部分配件可实现自由拆装,方便术中患者各部位X线无障碍透视； 8.可根据客户要求配备纯机械控制模式； 9.配置要求（包含但不限于） (1)手术床主机1台； (2)手臂板1对； (3)躯体绑带1套； (4)麻醉幕帘架1套； (5)圆承合器1个； (6)遥控器1套； (7)全碳纤维悬空式骨科牵引架(单杆)1套。 |
| 4 | 骨科 | 下肢骨折术中牵开器 | 国产 | 1、用于进行固定、牵引、复位，能保证骨折复位的准确、可靠； 2、能够对股骨、胫骨等长骨的近端、远端、骨干骨折等多部位进行微创复位； 3、各配件固定、连接、操作快速简单；骨折手术中用其复位，复位快、创伤小。 4、牵引骨折复位器的牵引力大，能够满足四肢长骨牵引力的要求；且能维持骨折端牵引、复位效果，满足内固定手术的需要。 5、医用外固定支具能够透X光线，满足术中透视使用要求。 |
| 5 | 康复医学科 | 认知康复诊疗系统 | 国产 | 1、治疗范围：针对认知损害进行全面诊疗，包括各种筛查测验（含定向力测验）以及注意、记忆、计算、思维、知觉专项5大模块。 2、网络管理：B/S架构，方便在线扩展若干台认知能力评估与训练终端，同时多人进行评价或训练，并提供远程认知康复训练接口，具备远程升级能力。 3、眼动训练模块：具备专门的评估、注意力训练方案。 4、认知障碍评定系统：系统提供≥30个神经心理、认知康复相关量表，以及常规认知功能测验内容，包括：MMSE、MOCA、EC301、星型划销、划消测验、临床记忆测查、反应时检查、威斯康星测验等多种评定筛查工具。评定结果能够自动出具评估报告，医生可对报告进行必要编辑功能。 5、认知障碍训练系统： （1）训练系统与评定系统的检查分类相对应，训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍5大康复训练模块，具体分项内容如下： A、注意障碍训练模块：应包括注意的广度、保持、转移、选择、分配训练以及与注意相关的ADL训练。 B、记忆障碍训练模块：应包括言语记忆、人物记忆、空间记忆、图形记忆、听觉记忆以及记忆相关的ADL训练。 C、失算症训练模块：应包括数字理解、运算规则、心算、估算、列式计算、各种与日常生活相关的实用计算训练。 D、思维障碍训练模块：应包括概念形成、分类、概括、逻辑推理、序列思维以及相关ADL能力训练。 E、知觉障碍训练模块：应包括视追踪训练、图形背景分辨训练、失认症训练、空间关系训练、失用症训练以及辨时训练等； F、AR增强现实模块：将增强现实三维实时渲染技术应用到认知领域，将平面卡片图像瞬间变化为3D立体事物，动画和实景空间实现无缝融合。 6、配置要求（包含但不限于）： 认知康复训练与评估软件（含眼动） 眼动跟踪传感器 |
| 6 | 康复医学科 | 气囊式体外反搏装置 | 国产 | 1.反搏装置在心率为80bpm时，工作压力不小于39.2kPa；实际工作压力可保持在设定值±2kPa范围内； 2.空压机功率不低于1.6kW； 3.电磁阀响应时间＜40ms； 4.心电波形增益可调范围：1～32级； 5.具有自动停止反搏功能，心率正常时自动恢复反搏；当心率过高时，序贯模式自动启动二级序贯功能；自动跟踪不齐心率，实现反搏同步； 6.早搏信号能触发排气； 7.具有氧饱和度监测功能，在治疗可中实时显示脉搏波形、面积比等，反映治疗效果； 8.氧饱和度监测模块检测，指脉波增益可调范围：1～32级； 9.排气信号前沿调节不落后于下一个生理信号的触发波； 10.配备信息管理软件，可存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能； 11.治疗时间可调； 12.床体靠背调节范围＞40°，反搏床的床面能承受至少150kg； |
| 7 | 康复医学科 | 智能康复路径管理系统 | 国产 | 1.主要用于建立患者病例数据库，指导患者进行合理的运动训练并可以实时监测运动中的风险，有效的做到患者的各种风险防控。后期开展分级诊疗，远程医疗和家庭的康复指导，都可以通过该软件来实现；本系统主要包括了运动评估及有氧训练两部分。 2、具备评估—处方制订-训练-监测-再评估-处方修订再训练-监测的康复循环路径，患者康复过程中各阶段数据集中，便于医护人员查找回顾； 3、具备对患者进行运动评估功能，采用六分钟步行试验设备对患者进行科学化运动耐力、心肺等级评估，评估记录及结果直接保存并提供运动处方； 4、可自下载运动处方至运动器械，患者登录执行处方训练，医护工作站可实现患者1对多的运动管理，实时显示运动中7导心电图、血压、血氧、呼吸频率等参数，康复器械参数设定,运动处方参数和运动处方执行进度显示； 5、可拓展实现分级诊疗模式上下级医院间可拓展实现分级诊疗，患者数据实现互通； 6、系统需具备综合处方指导。以五大处方为模型,综合康复处方指导,包括:运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒；具备数据统计功能，支持数据Excel格式导出； 7、本系统组成： （1）运动评估设备 主要为六分钟步行监测分析系统：主要用于实现六分钟步行实验的心肺功能等级评估；监测病人运动；过程中的心率变异，自动识别并记录病人的心电异常情况；评估患者手术前的心肺功能风险；用于冠心病、慢性心衰、高血压和心肌病等患者的体适能评估；进行心脏康复患者的运动训练处方指导，所有的运动训练设备需有屏幕显示； （2）有氧康复训练设备（包括智能恒率立式功率车、智能划船机、智能恒率卧式功率车、智能跑步机、智能椭圆机）。主要用于患者在院内的康复训练，通过科学的处方指导，可以让患者快速的通过运动达到康复效果；所有的运动训练设备需有屏幕显示； |
| 8 | 老年病科 | 经颅磁刺激仪 | 国产 | 1.能实现双面双向刺激； 2.最大刺激强度≥6T或双向波单边最大磁感应强度≥4T； 3.刺激强度1-6T连续可调； 4.磁感应强度最大变化率：30KT-70KT； 5.脉冲上升时间：60μs±10μs 6.单个脉冲持续时间（脉冲宽度）：340μs±20μs或双向波单边脉冲宽度不低于260μs； 7.支持硬盘、U盘等相关信息储存； 8.数字显示与输出：通道数不低于两组； 9.整机可推移，方便做床旁； 10.可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容； 11.可预留增配一个刺激线圈的升级接口，主机可以实现集成两个刺激线圈。 12.配置要求（包含但不限于）： 主机系统1台； 线圈 1副； 液态循环冷却系统1套； 两通道运动诱发电位模块1个； 人机交互系统 1套； 一体式线圈支架 1副； 刺激定位帽 5套。 |
| 9 | 老年病科 | 尿动力监测仪 | 国产 | 一、膀胱压力 1、测量范围：0-200cmH2O 2、允许误差：±2%或±1cmH2O 3、分辨率：≤1cmH2O 二、尿量 1、测量范围：0-2000mL 2、允许误差：±2%或±1mL（取最大值） 3、分辨率：≤1mL 三、留置导尿尿流率 1、测量范围：0-30mL/s 2、允许误差：±2mL/s 3、分辨率：≤0.1mL/s 四、配置（包含但不限于） 可升降支架 1套 电源适配器 1套 |
| 10 | 老年病科 | 无创血液动力学检测仪 | 国产 | （1）可提供血液动力学参数，帮助诊断，指导治疗。 （2）内置电池，供电时间≥2小时。 （3）具备智能信号检测系统，监测出现问题时，可实时提示； （4）具有≥4种监测模式；必须包含有监测模式、趋势模式、血流动力分析模式、治疗分析模式;每种模式都是独立屏幕显示； （5）可持续显示两种参数的变化轨迹，反映患者病情进展及治疗效果； （6）不同区域反映不同的血液动力学状态，能帮助临床快速鉴别休克类型； （7）治疗分析模式； （8）可进行数据存储和回放； （9）具备打印≥4种血液动力学报告功能；须具有;血液动力学状态报告、趋势报告、分析报告、汇总报告打印功能；科室可以根据患者病情打印相应的测量报告。 （10）有事件标记功能，至少可存入12种用户自定义的事件标签； （11）具有声音、灯光等多种报警方式。 （12）可接激光打印机、键盘及各种储存工具。 （13）具备网络端口方便接入第三方平台。 （14）需至少具备以下监测参数: 1）、胸液水平（TFC） 。2）、加速指数（ACI）。3）、速度指数（VI）。 4）、心排量 （CO）/心指数（CI）。 5）、搏出量 （SV）/ 搏出指数 （SI）。 6）、外周血管阻力（SVR）/外周血管阻力指数 （SVRI）。 7）、左心作功（LCW）/左心作功指数 （LCWI）。 8）、收缩时间比率 （STR）。 9）、每搏变异率（SVV）。 （15）配置（包含但不限于）： 台车 一台 打印机 一台 |
| 11 | 老年病科 | 人体成分分析仪 | 国产 | 1、可对老年人肌少症进行诊断 2、可通过多维度测评对老年人跌倒风险进行评估，并给出跌倒风险等级评估和跌倒风险重点因素预警； 3、可对老年人进行综合营养评估； 4、各检测硬件需支持扫描枪刷卡刷身份证等多种身份识别模式； 5、检测硬件需采用电子智能化测试，保证测试过程高效简便； 6、设备需支持无线连接，满足多场景应用； 7、检测硬件需具有语音提示功能； 8、检测硬件需具备内置电源； 9、能实现多人多项目同时检测； 10、检测结果可自动上传自动分析自动出具检测报告； 11、检测软件具备用户管理功能，包括登记、测试、查询历史纪录、导出检测结果等多个功能； 12、针对检测结果可初步给出营养处方建议和运动处方建议； 13、软件数据库可免费对使用方开放，并能配合用户进行云平台、数据上报平台开发和对接。 14、配置清单（包含但不限于）： 1）人体成分分析仪 2）身高体重测试仪 3）握力测试仪 4）选择反应时测试仪 5）五次起坐测试仪 6）三米折返走测试仪 7）四米步速测试仪 8）三步势平衡测试仪 9）老年人肌少症与跌倒风险综合评估系统（含工作站） |
| 12 | 老年病科 | 失眠治疗仪 | 国产 | 1、适用于非器质性失眠的治疗，由于脑神经功能紊乱，如情绪心理社会因素所致失眠、老年性失眠、更年期失眠等。包括心理生理性失眠、特发性失眠和主观性失眠； 2、治疗模式至少≥3种； 3、治疗强度可调，强度调节范围≥30档，可根据患者耐受程度调节大小； 4、治疗时间可调范围不超出15-60分钟，步长为≤1分钟，治疗结束自动报警； 5、治疗输出通道不少于2通道，可同时独立开启治疗≥2名患者。 6、刺激信号：恒流源，电脉冲刺激； 7、电刺激方式至少包括连续、不重复、左右不一等刺激方式； 8、配置，方便进行床旁治疗。 1）失眠治疗主机 2)台车 3）转运把手 4）转运推车 5）专用电极线 6）治疗电极片 |
| 13 | 老年病科 | 红蓝光谱治疗仪 | 国产 | 1、半导体固态光源； 2、光谱峰值波长：红光635nm±10nm；蓝光456nm±10nm； 3、最大输出功率：≥12W； 4、有效红光辐照度：160mw/cm²；有效蓝光辐照度：265mw/cm²；误差应不大于±25%； 5、治疗仪最大治疗深度≥8cm； 6、有效辐照面：圆形直接输出：距离出光口外表面≥3cm，光斑直径≥9cm； 7、光治疗面积：距离窗口5cm处的面积（280mm*450mm）≥126000 mm²，治疗光源板可全方位360°旋转照射； 8、治疗仪定时时间范围：1-60min；连续可调，步距1min，误差±10%； 9、具备双治疗头，可同时治疗两人，并且每个治疗头都可以发红光、蓝光、复合光； 10、具备连续和脉冲加载照射治疗两种模式。 11、配置清单（包含但不限于）：主机1台、备用保险管2个、电源线1根、治疗头1套、治疗头支架1套、遮光眼罩2副、 |
| 14 | 老年病科 | 肺功能检测仪 | 国产 | 1、适用范围：小儿至成人的呼吸功能检查，用于满足临床诊断和科研需求； 2、测试项目： 慢通气功能、流量容积环和用力时间肺活量、每分最大通气量、气道反应性检查; 3、慢通气功能：VCmax, VT, BF, MV, ERV等； 4、流量容积环和用力时间肺活量：FVC, FEV0.75, FEV1, PEF, MEF25, MEF50等; 5、每分最大通气量：MVV, FEV1*35等; 6、超声流量传感器与病人不直接接触，共同呼吸回路每个病人可更换，可杜绝交叉感染; 7、传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，无呼吸阻力; 8、传感器内置温度、湿度及大气压传感器，可实时测量口腔处的环境参数。 9、通气功能测试需同一个界面上支持不少于6条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数; 10、肺功能规范化要求的质控参数EV及EV%、FVC，报告格式为全国规范化培训的要求（可同时显示3组以上病人数据及3组以上图形）。严格按照ATS和ERS的质控要求，对测试结果自动分析每条测试数据是否满足其质控要求，并标记出哪一点没达到质控要求，方便受试者后续改进。 11、可支持中文肺功能参数报告打印，报告需能自动上传信息服务中心 12、自动分析肺通气功能报告单，能自动出中文版的诊断意见。 13、配置要求（包含但不限于）： 主机 一套 移动操作工作台 一台 超声流量传感器 一个 标准鼻夹（塑料鼻夹2个） 咬嘴（至少50个） |
| 15 | 老年病科 | 空气压力泵治疗仪 | 国产 | 1、适用于通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。 2、为不可拆分的柜机推车式结构。 3、工作腔数：≥8腔，叠加气囊设计；主机可同时支持≥2个套筒工作。 4、工作压力：0～200mmHg，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 5、保压时间：0～15s可调，歩距增量≥1s。 6、间停时间：0～99s可调,歩距增量≥1s。 7、工作模式：共有≥7种预先设定的工作模式。 8、治疗方案：共有≥12种内置组合治疗方案，也可以根据病况自定义治疗方案。 9、具有断电保护功能； 10、套筒可承受压力：≥300mmHg,且承受时间不少于1分钟。 11、配置要求（包含但不限于） 主机 1台 8腔上肢套筒组成 1件 8腔下肢套筒组成-左 1件 8腔下肢套筒组成-右 1件 4腔单排连接管组成-左 1根 4腔单排连接管组成-右 1根 4腔双排连接管组成-左 1根 4腔双排连接管组成-右 1根 上肢套筒衬布 1件 下肢套筒衬布 2件 下肢套筒加宽带 2件 配件收纳袋 1只 手控触发器 1个 不干胶标签 1张 防尘布罩 1只 |
| 16 | 神经内科 | 眼震视图 | 国产 | 1、主机眼罩： 图像通道数：6（左侧水平+垂直+旋转眼震描记、右侧水平+垂直+旋转眼震描记） 图像分辨率:至少1080P（要求提供检测报告） 可翻转眼罩，可以完成左、右双眼的检查 具备3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线 可自动追踪瞳孔位置 可实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面 2、其他要求： 基本要求：具备诊断软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能。 可描记和分析眼球水平、垂直、旋转3D运动曲线，并且出具眼震报告。 眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值可同步显示；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。 基本试验模块：具备校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验、扫视试验、平稳跟踪试验、OPK视动试验、HIMP & SHIMP甩头试验； 凝视：水平方向±30度可调，垂直方向±20度可调；靶点停留时间0-20秒可调 扫视：水平、垂直方向；视靶随机显示，记录时间0-300秒可调 平稳跟踪：水平、垂直方向；视靶0.1-3Hz可调，记录时间0-300秒可调 视动OPK：水平、垂直方向；视靶速度0-100度/秒可调，记录时间0-300秒可调，三种诱发视靶，合计18种刺激方式 冷热实验：含自发性眼罩；灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调；自动计算CP、DP、FI值 分析功能：每个实验可以单独获取眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图； 3、软件： 内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。 可单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。 可同步体位视频采集，方便回顾实验时判断眼震方向 可建立中心医院与基层医院之间的连接，能够把病例上传到中心医院，专家可以看到眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值同步显示，由中心医院专家诊断之后生成诊断报告，并将诊断报告通过同一平台发送回基层医院。 4、具备甩头试验模块，甩头试验≥250帧/秒，具备USB接口 |
| 17 | 神经内科 | 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 | 国产 | 1、眼罩：采集图像分辨率≥1080P；重量≤150g；摄像头焦距可调节；可拆卸，作为诊断仪单独使用；无线传输距离≥5m； 2、眩晕治疗仪基本信息：辅转动轴处于与主转动轴垂直方向；转动角度不限，误差≤±3°；转速5°/S -180°/S，误差≤±5%；负载≤135Kg ； 3、医生工作站：内存：≥4G； 4、治疗仪安全座椅有安全带、安全杠；安全带可以固定人体颈、肩、腹、大腿、小腿等部位；安全杠可以固定肩、背、胸等部位； 5、具备急停按钮； 5、软件：具备诊疗软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能，并有眼动图辅助诊断；可自主调节速度、角度和加速度；眼震曲线实时显示，或病例查询时显示，与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置可同步显示；可显示打印对比图及各项数据、结论；软件未来可进行升级，或根据客户要求增加预设动作，升级眼震算法，提高检测精准度； |
| 18 | 神经内科 | 近红外脑功能成像系统 | 国产 | 1、用于通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑代谢及循环状态的图谱图像，显示脑活化状态数据。 2、测量项目主要包括氧合血红蛋白，脱氧，总的浓度变化量。 3、时间分辨率：单通道扫描时间不大于0.05s，全通道扫描时间不大于0. 4、空间分辨率：≤3cm 5、超短波范围：≤690nm 6、波段间隔：≥140nm 7、光源数量：≥16 8、检测器数量：≥16 9、探头防水性：IPX7 10、探头行程：≥5mm 11、光纤帽采用无头托式设计，无需固定下巴，执行语言任务时无位移伪影干扰。 12、支持数据实时导出，便于神经反馈科研。 13、全中文界面，可视化人机交互、软件组件：包括信号采集性能、数据分析、报告管理、功能设置等功能。 14、采集及显示信号种类：至少包括氧合血红蛋白浓度变化值;脱氧血红蛋白浓度变化值;总血红蛋白浓度变化值。 15、采集及显示信号图谱图像：全数字化单通道显示且多通道实时监测：全数字化多通道实时测量，最大53通道。 16、数据分析至少包括综合曲线图分析（血红蛋白时间进程显示）；综合区域地形图分析（二维脑功能定量图像）；分时区域地形图分析（动态图像）；多项数据结果分析，包括K激活、正值（积分值）、峰值、均值、T重心等；开放原始的数据分析、存储及导出；原始的数据兼容SPM、Homer等第三方软件进行数据分析。 17、报告自动生成，生成的图至少包括：综合区域地形图、分时区域地形图、综合曲线图、多项数据结果等供医生参考。 18、报告支持编辑、预览及打印，医生可在报告页面直接编辑评语 19、功能设置至少包括显示方式可选；显示控制功能；重置功能； 波形线条大小可调等各功能。 20、产品自带整体软件近红外脑功能成像软件：可用于离线分析近红外数据，次数无限；通用USB协议，可将原始数据直接导入，无需更换电脑，操作便捷，实现一体化 21、软件支持疗效评估功能 22、光纤帽支持与经颅磁刺激仪联合使用（必须提供有效的图片或者实物来证明） |
| 19 | 普外科 | 电子胃肠镜系统（含胃、肠镜各一根） | 进口 | 一、图像处理装置 1、图像处理装置为主机光源一体化设计，光源为长寿命LED，节约更换灯泡费用。 2、具备特殊光检查技术，提高早癌筛查率。 二、电子胃镜 1、电子胃镜具有高清成像CCD； 2、无需防水帽，降低清洗消毒意外进水的风险； 3、景深距离2～100mm，可实现近距离观察； 三、电子肠镜 1、电子肠镜具有高清成像CCD； 2、镜身具有渐软性设计，方便插入；具有可调硬度； 3、景深距离2～100mm，可实现近距离观察； 4、副送水功能，方便冲洗肠道中的残渣。 图像处理装置（主机光源一体机） 1 电子胃镜 1 电子肠镜 1 内镜用送水泵 1 测漏器 1 医用液晶监视器 1 医用台车 1 |
| 20 | 老年病科 | 无创呼吸机 | 进口 | 1、通气型及通气模式：至少包含 CPAP、S、S/T、T、IVAPS、PAC模式； 2、各种疾病类型可选：阻塞型、限制型、正常型、肥胖低通气等； 3、IPAP吸气压： 2-40 cm H2O； 4、EPAP 呼气压：2-25 cm H20； 5、PS： 0-38 cmH2O； 6、吸气灵敏度可调节； 7、呼气敏感度调节：5档可调 8、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、自主触发和切换指示及百分比、实时氧浓度监测。多种波形监测：压力-时间波形、流速-时间波形、最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势、最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势、平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示； 9、报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警； 10、信息菜单参数： 睡眠质量（睡眠时间段、使用情况、面罩试戴情况、呼吸暂停指数）和睡眠报告（时间段、使用天数、使用>4小时的天数、每天平均使用小时数、使用小时数、吸气压力、呼气压力、漏气量、潮气量、呼吸频率、肺泡分钟通气量、自主呼吸百分比、呼吸暂停指数、总AI）。 11、可储存至少1个月的使用和综合数据，7天内详细数据，8小时内高分辨率流量数据。可使用USB或电缆与电脑传输数据。 12、面罩可匹配全脸面罩、鼻罩、鼻枕、超级鼻罩、儿童面罩 |
| 21 | 呼吸与危重症医学科 | 超声支气管镜系统 | 进口 | 一、超声主机 1.能兼容多种超声内镜和小探头 2.可以将机械扫描和电子扫描集于一体 3.机械扫描可用频率至少包含C5, C7.5, C12, C20, 7.5, 12, 20MHz 4.机械扫描显示范围至少包含2，3，4，6，9，12cm 5.机械扫描图像存储最大160帧，具备图像回放功能 6.具备环形扫描，凸阵扫描电子扫描模式 7.电子扫描可用频率至少包含5MHz，6 MHz，7.5 MHz，10 MHz，12 MHz 8.电子扫描显示范围至少包含2，3，4，5，6，7，8，9，12cm 9.电子扫描图像存储最大可存储600帧 10.血流模式可至少分为：彩色血流模式，能量血流模式，H-血流模式 11.能与消化内镜图像处理装置共享患者数据 二、超声电子支气管镜 1.支持EBUS-TBNA技术。 2.视野角度≥80度，视野方向：35°向前斜视。 3.景深范围：2-50mm。 4.先端部外径≤6.9mm。 5.插入部外径≤6.3mm。 6.有效长度≥600mm，全长≥890mm。 7.管道内径≥2.2mm。 8.弯曲角度：向上≥120度，向下≥90度。 9.具有多种显示模式：彩色血流模式、能量血流模式、高分辨率血流模式等 10.扫描方向：平行于插入方向 11.扫描频率至少包含5/6/7.5/10/12MHz 12.配备超声电缆，保证超声电子支气管镜的连接，方便科室使用。 三、超声探头驱动器 1.超声探头驱动器兼容超声探头，并可配合DPR超声探头实现同步双切面扫描 2.配备超声小探头，频率≥20MHz，该探头插入部外径≤1.4mm，能适用于2.0mm钳子管道。 3.能提供原厂活检套装，保证用户使用。 超声主机 1 超声电子支气管镜 1 超声探头驱动器 1 内镜用超声探头 2 超声内镜工作站 1 |
| 22 | 中医科 | 中药熏蒸仪 | 国产 | 1.操控简单、方便 2.具备常规模式、强弱模式 3.具有安全防护措施，对超温、超压、漏电、缺液、干烧及堵塞进行防护 4.熏蒸容器内设置具有多节可拆卸的过滤蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸； 5.具有预热煎药、预热保温控制缺液报警及缺液自动停止加热等多项实用功能；喷头及支架系统，结实稳定、活动方便，三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头能满足临床不同治疗体位需要，即便是喷头放置在水平位置工作，亦不喷水、滴水。喷头配有安全隔离罩； 6.电子控制部份与蒸汽及水分隔； 7.配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。 8.带万向轮，移动轻便。 9.配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。 10.具有浓度检测功能，可直观了解设备运行时的药物浓度 |
| 23 | 急诊科 | 电动担架 | 国产 | 1、与现有转运轨道匹配，转运系统品牌为:万事兴，轨道长2米，宽20厘米 2、具备车载充电功能。 3、可单人操作 |
| 24 | 药剂科 | 水平层流工作台 | 国产 | 1、专门为静脉配药设计的双人单面水平单向流洁净工作台。 2、外形尺寸(宽×深×高)：(1750-1850mm)×（750-800）mm×（1800-1900）mm。 3、内形尺寸(宽×深×高)：(1650-1750)mm×（550-600）mm×（700-750）mm。 4、洁净度：不低于ISO 5 级。 5、噪音≤62dB（A）。 6、照度≥300LX。 7、平均风速≥0.32m/s(可调)；菌落数：≤0.5个/皿•时（直径90mm培养平皿）。 8、顶进风设计，预过滤器快速更换与清洗设计。高效过滤器出风面内置可拆洗匀流保护膜，有效保护、防止配药过程中液体溅在高效上面。 9、层流洁净台内壁或立柱两侧各配置一套一体式仓内扫描系统(有线)。 10、 过滤效率99.995％（≥0.3μm颗粒）。 11、工作区、台面采用304不锈钢耐用易清洁，大空间带挂钩方便配药操作。外箱体采用冷轧钢板静电涂装，抗腐蚀能力强。 12、特殊要求：紫外线外控改装；需要远程启停控制，增加远程信号触点。 13、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带防溅盖备用插座设计，可断电保护功能。 14、仓内配备有高清摄像头，像素不低于200万。 15、配备信号接口，可上传工作台系统数据。 配置要求（包含但不限于） 1、冷轧钢板静电喷粉外箱体1套 2、304不锈钢内箱体1套 3、可变风量送风机组2组 4、预过滤器2套 5、送风高效过滤器2套 6、送风风机组2组 7、操作显示面板1套 8、备用插座1套 9、荧光灯1套 10、紫外灯1套 11、万向脚轮和定位脚轮各1组 12、一体式仓内扫描系统2套 13、高清摄像头1套 |
| 25 | 药剂科 | A2型生物安全柜 | 国产 | 1、型别：Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计;70%气体循环、30%排气的层流方式；排风方向为顶出。 2、外部尺寸(宽×深×高)：(1750-1850)mm×(750-850)mm×(2000-2100)mm。工作区尺寸(宽×深×高)：(1600-1650)mm×(600-650)mm×(600-650)mm。 3、过滤技术：送风、排风均采用高效过滤器滤芯, 过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒） 4、洁净度：不低于ISO 4 级。 5、前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.5 m/s 下降风速≥0.3m/s 。 6、隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：≥900（1x）。 7、仓内配备有高清摄像头，用于无死角监控，像素不低于200万。 8、内壁或立柱两侧各配置一套一体式仓内扫描系统（有线）。 9、配备设备排风管 10、外箱体全部采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用304优不锈钢，圆弧角内胆一次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统。304不锈钢工作台面，台板可移动。 11、操作挡板为安全玻璃移门，手动升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 12、内置的微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速，保证负压气幕的稳定。同时兼顾传感器的有效防护，防止清洁时损坏。 13、移窗清洗即可进行移窗玻璃的全幅擦洗消毒 14、特殊要求： 14.1操作区域不安装气体阀门； 14.2紫外线外控改装； 14.3下部支架横拉筋加不锈钢U型置； 14.4需要远程启停控制，增加远程信号触点。 14.5生物安全柜需提供1个无源开关量信号，生物安全柜启动后能给设备所连接的洁净室排风系统的自控系统提供信号，信号触点安装于设备顶部。 15、可移动式不锈钢工作台面，下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。 配置要求：（包含但不限于） 1、钢板静电喷粉外箱体1套 2、304不锈钢内箱体1套 3、静电喷粉支架1套 4、可变风量送风机组2组 5、送风高效过滤器1套 6、排风高效过滤器1套 7、微电脑控制系统1组 8、声光报警系统1组 9、液晶显示面板1套 10、风速传感器2套 11、安全玻璃移门系统1套 12、荧光灯1套 13、紫外灯1套 14、万向脚轮和定位脚轮各4只 15、备用插座2套 16、PVC管道6米1套 17、一体式仓内扫描系统2套 18、高清摄像头1套 |