| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 骨科 | 超声骨刀 | 国产 | 1、 用于利用超声完成骨组织的切割和破碎功能，同时具备冲洗的功能； 2、 最大功率≤130W，功率可调节； 3、 超声最大振幅：≤170μm； 4、 工作频率：≥35KHz； 5、 具备超声输出状态、液流输出状态、自检状态、脚踏连接状态、超声刀具连接状态等； 6、 具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面，冲洗流量可调节； 7、 具有连续工作和脉冲工作两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式； 8、 手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装，可在术中迅速更换刀头； 9、 所有手柄、刀头必须支持压力蒸汽方式灭菌。 10、切骨和磨骨可使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄。 |
| 6 | 康复医学科 | 气囊式体外反搏装置 | 国产 | 1.反搏装置在心率为80bpm时，工作压力不小于39.2kPa；实际工作压力可保持在设定值±2kPa范围内； 2.空压机功率不低于1.6kW； 3.电磁阀响应时间＜40ms； 4.心电波形增益可调范围：1～32级； 5.具有自动停止反搏功能，心率正常时自动恢复反搏；当心率过高时，序贯模式自动启动二级序贯功能；自动跟踪不齐心率，实现反搏同步； 6.早搏信号能触发排气； 7.具有氧饱和度监测功能，在治疗可中实时显示脉搏波形、面积比等，反映治疗效果； 8.氧饱和度监测模块检测，指脉波增益可调范围：1～32级； 9.排气信号前沿调节不落后于下一个生理信号的触发波； 10.配备信息管理软件，可存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能； 11.治疗时间可调； 12.床体靠背调节范围＞40°，反搏床的床面能承受至少150kg； |
| 7 | 康复医学科 | 智能康复路径管理系统 | 国产 | 1.主要用于建立患者病例数据库，指导患者进行合理的运动训练并可以实时监测运动中的风险，有效的做到患者的各种风险防控。后期开展分级诊疗，远程医疗和家庭的康复指导，都可以通过该软件来实现；本系统主要包括了运动评估及有氧训练两部分。 2、具备评估—处方制订-训练-监测-再评估-处方修订再训练-监测的康复循环路径，患者康复过程中各阶段数据集中，便于医护人员查找回顾； 3、具备对患者进行运动评估功能，采用六分钟步行试验设备对患者进行科学化运动耐力、心肺等级评估，评估记录及结果直接保存并提供运动处方； 4、可自下载运动处方至运动器械，患者登录执行处方训练，医护工作站可实现患者1对多的运动管理，实时显示运动中7导心电图、血压、血氧、呼吸频率等参数，康复器械参数设定,运动处方参数和运动处方执行进度显示； 5、可拓展实现分级诊疗模式上下级医院间可拓展实现分级诊疗，患者数据实现互通； 6、系统需具备综合处方指导。以五大处方为模型,综合康复处方指导,包括:运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒；具备数据统计功能，支持数据Excel格式导出； 7、本系统组成： （1）运动评估设备 主要为六分钟步行监测分析系统：主要用于实现六分钟步行实验的心肺功能等级评估；监测病人运动；过程中的心率变异，自动识别并记录病人的心电异常情况；评估患者手术前的心肺功能风险；用于冠心病、慢性心衰、高血压和心肌病等患者的体适能评估；进行心脏康复患者的运动训练处方指导，所有的运动训练设备需有屏幕显示； （2）有氧康复训练设备（包括智能恒率立式功率车、智能划船机、智能恒率卧式功率车、智能跑步机、智能椭圆机）。主要用于患者在院内的康复训练，通过科学的处方指导，可以让患者快速的通过运动达到康复效果；所有的运动训练设备需有屏幕显示； |
| 9 | 老年病科 | 尿动力监测仪 | 国产 | 一、膀胱压力 1、测量范围：0-200cmH2O 2、允许误差：±2%或±1cmH2O 3、分辨率：≤1cmH2O 二、尿量 1、测量范围：0-2000mL 2、允许误差：±2%或±1mL（取最大值） 3、分辨率：≤1mL 三、留置导尿尿流率 1、测量范围：0-30mL/s 2、允许误差：±2mL/s 3、分辨率：≤0.1mL/s 四、配置（包含但不限于） 可升降支架 1套 电源适配器 1套 |
| 16 | 神经内科 | 眼震视图 | 国产 | 1、主机眼罩： 图像通道数：6（左侧水平+垂直+旋转眼震描记、右侧水平+垂直+旋转眼震描记） 图像分辨率:至少1080P（要求提供检测报告） 可翻转眼罩，可以完成左、右双眼的检查 具备3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线 可自动追踪瞳孔位置 可实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面 2、其他要求： 基本要求：具备诊断软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能。 可描记和分析眼球水平、垂直、旋转3D运动曲线，并且出具眼震报告。 眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值可同步显示；可自动分析慢相角速度，且播放速度可调。 基本试验模块：具备校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验、扫视试验、平稳跟踪试验、OPK视动试验、HIMP & SHIMP甩头试验； 凝视：水平方向±30度可调，垂直方向±20度可调；靶点停留时间0-20秒可调 扫视：水平、垂直方向；视靶随机显示，记录时间0-300秒可调 平稳跟踪：水平、垂直方向；视靶0.1-3Hz可调，记录时间0-300秒可调 视动OPK：水平、垂直方向；视靶速度0-100度/秒可调，记录时间0-300秒可调，三种诱发视靶，合计18种刺激方式 冷热实验：含自发性眼罩；灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调；自动计算CP、DP、FI值 分析功能：每个实验可以单独获取眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图； 3、软件： 内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。 可单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。 可同步体位视频采集，方便回顾实验时判断眼震方向 可建立中心医院与基层医院之间的连接，能够把病例上传到中心医院，专家可以看到眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值同步显示，由中心医院专家诊断之后生成诊断报告，并将诊断报告通过同一平台发送回基层医院。 4、具备甩头试验模块，甩头试验≥250帧/秒，具备USB接口 |
| 18 | 神经内科 | 近红外脑功能成像系统 | 国产 | 1、用于通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑代谢及循环状态的图谱图像，显示脑活化状态数据。 2、测量项目主要包括氧合血红蛋白，脱氧，总的浓度变化量。 3、时间分辨率：单通道扫描时间不大于0.05s，全通道扫描时间不大于0. 4、空间分辨率：≤3cm 5、超短波范围：≤690nm 6、波段间隔：≥140nm 7、光源数量：≥16 8、检测器数量：≥16 9、探头防水性：IPX7 10、探头行程：≥5mm 11、光纤帽采用无头托式设计，无需固定下巴，执行语言任务时无位移伪影干扰。 12、支持数据实时导出，便于神经反馈科研。 13、全中文界面，可视化人机交互、软件组件：包括信号采集性能、数据分析、报告管理、功能设置等功能。 14、采集及显示信号种类：至少包括氧合血红蛋白浓度变化值;脱氧血红蛋白浓度变化值;总血红蛋白浓度变化值。 15、采集及显示信号图谱图像：全数字化单通道显示且多通道实时监测：全数字化多通道实时测量，最大53通道。 16、数据分析至少包括综合曲线图分析（血红蛋白时间进程显示）；综合区域地形图分析（二维脑功能定量图像）；分时区域地形图分析（动态图像）；多项数据结果分析，包括K激活、正值（积分值）、峰值、均值、T重心等；开放原始的数据分析、存储及导出；原始的数据兼容SPM、Homer等第三方软件进行数据分析。 17、报告自动生成，生成的图至少包括：综合区域地形图、分时区域地形图、综合曲线图、多项数据结果等供医生参考。 18、报告支持编辑、预览及打印，医生可在报告页面直接编辑评语 19、功能设置至少包括显示方式可选；显示控制功能；重置功能； 波形线条大小可调等各功能。 20、产品自带整体软件近红外脑功能成像软件：可用于离线分析近红外数据，次数无限；通用USB协议，可将原始数据直接导入，无需更换电脑，操作便捷，实现一体化 21、软件支持疗效评估功能 22、光纤帽支持与经颅磁刺激仪联合使用（必须提供有效的图片或者实物来证明） |
| 21 | 呼吸与危重症医学科 | 超声支气管镜系统 | 进口 | 一、超声主机 1.能兼容多种超声内镜和小探头 2.可以将机械扫描和电子扫描集于一体 3.机械扫描可用频率至少包含C5, C7.5, C12, C20, 7.5, 12, 20MHz 4.机械扫描显示范围至少包含2，3，4，6，9，12cm 5.机械扫描图像存储最大160帧，具备图像回放功能 6.具备环形扫描，凸阵扫描电子扫描模式 7.电子扫描可用频率至少包含5MHz，6 MHz，7.5 MHz，10 MHz，12 MHz 8.电子扫描显示范围至少包含2，3，4，5，6，7，8，9，12cm 9.电子扫描图像存储最大可存储600帧 10.血流模式可至少分为：彩色血流模式，能量血流模式，H-血流模式 11.能与消化内镜图像处理装置共享患者数据 二、超声电子支气管镜 1.支持EBUS-TBNA技术。 2.视野角度≥80度，视野方向：35°向前斜视。 3.景深范围：2-50mm。 4.先端部外径≤6.9mm。 5.插入部外径≤6.3mm。 6.有效长度≥600mm，全长≥890mm。 7.管道内径≥2.2mm。 8.弯曲角度：向上≥120度，向下≥90度。 9.具有多种显示模式：彩色血流模式、能量血流模式、高分辨率血流模式等 10.扫描方向：平行于插入方向 11.扫描频率至少包含5/6/7.5/10/12MHz 12.配备超声电缆，保证超声电子支气管镜的连接，方便科室使用。 三、超声探头驱动器 1.超声探头驱动器兼容超声探头，并可配合DPR超声探头实现同步双切面扫描 2.配备超声小探头，频率≥20MHz，该探头插入部外径≤1.4mm，能适用于2.0mm钳子管道。 3.能提供原厂活检套装，保证用户使用。 超声主机 1 超声电子支气管镜 1 超声探头驱动器 1 内镜用超声探头 2 超声内镜工作站 1 |
| 22 | 中医科 | 中药熏蒸仪 | 国产 | 1.操控简单、方便 2.具备常规模式、强弱模式 3.具有安全防护措施，对超温、超压、漏电、缺液、干烧及堵塞进行防护 4.熏蒸容器内设置具有多节可拆卸的过滤蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸； 5.具有预热煎药、预热保温控制缺液报警及缺液自动停止加热等多项实用功能；喷头及支架系统，结实稳定、活动方便，三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头能满足临床不同治疗体位需要，即便是喷头放置在水平位置工作，亦不喷水、滴水。喷头配有安全隔离罩； 6.电子控制部份与蒸汽及水分隔； 7.配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。 8.带万向轮，移动轻便。 9.配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。 10.具有浓度检测功能，可直观了解设备运行时的药物浓度 |
| 23 | 急诊科 | 电动担架 | 国产 | 1、与现有转运轨道匹配，转运系统品牌为:万事兴，轨道长2米，宽20厘米 2、具备车载充电功能。 3、可单人操作 |
| 24 | 药剂科 | 水平层流工作台 | 国产 | 1、专门为静脉配药设计的双人单面水平单向流洁净工作台。 2、外形尺寸(宽×深×高)：(1750-1850mm)×（750-800）mm×（1800-1900）mm。 3、内形尺寸(宽×深×高)：(1650-1750)mm×（550-600）mm×（700-750）mm。 4、洁净度：不低于ISO 5 级。 5、噪音≤62dB（A）。 6、照度≥300LX。 7、平均风速≥0.32m/s(可调)；菌落数：≤0.5个/皿•时（直径90mm培养平皿）。 8、顶进风设计，预过滤器快速更换与清洗设计。高效过滤器出风面内置可拆洗匀流保护膜，有效保护、防止配药过程中液体溅在高效上面。 9、层流洁净台内壁或立柱两侧各配置一套一体式仓内扫描系统(有线)。 10、 过滤效率99.995％（≥0.3μm颗粒）。 11、工作区、台面采用304不锈钢耐用易清洁，大空间带挂钩方便配药操作。外箱体采用冷轧钢板静电涂装，抗腐蚀能力强。 12、特殊要求：紫外线外控改装；需要远程启停控制，增加远程信号触点。 13、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带防溅盖备用插座设计，可断电保护功能。 14、仓内配备有高清摄像头，像素不低于200万。 15、配备信号接口，可上传工作台系统数据。 配置要求（包含但不限于） 1、冷轧钢板静电喷粉外箱体1套 2、304不锈钢内箱体1套 3、可变风量送风机组2组 4、预过滤器2套 5、送风高效过滤器2套 6、送风风机组2组 7、操作显示面板1套 8、备用插座1套 9、荧光灯1套 10、紫外灯1套 11、万向脚轮和定位脚轮各1组 12、一体式仓内扫描系统2套 13、高清摄像头1套 |
| 25 | 药剂科 | A2型生物安全柜 | 国产 | 1、型别：Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计;70%气体循环、30%排气的层流方式；排风方向为顶出。 2、外部尺寸(宽×深×高)：(1750-1850)mm×(750-850)mm×(2000-2100)mm。工作区尺寸(宽×深×高)：(1600-1650)mm×(600-650)mm×(600-650)mm。 3、过滤技术：送风、排风均采用高效过滤器滤芯, 过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒） 4、洁净度：不低于ISO 4 级。 5、前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.5 m/s 下降风速≥0.3m/s 。 6、隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：≥900（1x）。 7、仓内配备有高清摄像头，用于无死角监控，像素不低于200万。 8、内壁或立柱两侧各配置一套一体式仓内扫描系统（有线）。 9、配备设备排风管 10、外箱体全部采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用304优不锈钢，圆弧角内胆一次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统。304不锈钢工作台面，台板可移动。 11、操作挡板为安全玻璃移门，手动升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 12、内置的微风速传感器，实时精准在线监测安全柜的下降风速及吸入口风速，保证负压气幕的稳定。同时兼顾传感器的有效防护，防止清洁时损坏。 13、移窗清洗即可进行移窗玻璃的全幅擦洗消毒 14、特殊要求： 14.1操作区域不安装气体阀门； 14.2紫外线外控改装； 14.3下部支架横拉筋加不锈钢U型置； 14.4需要远程启停控制，增加远程信号触点。 14.5生物安全柜需提供1个无源开关量信号，生物安全柜启动后能给设备所连接的洁净室排风系统的自控系统提供信号，信号触点安装于设备顶部。 15、可移动式不锈钢工作台面，下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。 配置要求：（包含但不限于） 1、钢板静电喷粉外箱体1套 2、304不锈钢内箱体1套 3、静电喷粉支架1套 4、可变风量送风机组2组 5、送风高效过滤器1套 6、排风高效过滤器1套 7、微电脑控制系统1组 8、声光报警系统1组 9、液晶显示面板1套 10、风速传感器2套 11、安全玻璃移门系统1套 12、荧光灯1套 13、紫外灯1套 14、万向脚轮和定位脚轮各4只 15、备用插座2套 16、PVC管道6米1套 17、一体式仓内扫描系统2套 18、高清摄像头1套 |