| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤科 | 射频消融仪 | 国产 | 用于实体肿瘤的热消融治疗 1.射频频率：400KHz±25KHz 2.输出功率：功率模式120W/负载30Ω；定时模式80W/负载50Ω；针道模式 200W/80Ω 3.阻抗范围：30Ω-100Ω 具有数字显示 4.可自动识别电极类型：单针、多针、凝血并有显示 5. 功率模式: 0―120W可调 6.针道模式: 0―200W可调 7. 定时模式: 0―15’50”可调 8.直径模式：8-35mm可调 9.具备能量自动控制功能 10.具备能量自动补偿功能 11.可全程监测病灶的阻抗变化 12.具备双极疗法 13.具备以下软件，并提供相关证明文件 1.肿瘤射频监控软件 2.单针电极监控软件 3.多针电极监控软件 4.凝血电极监控软件 |
| 2 | 呼吸与危重症医学科 | 电子支气管内窥镜 | 进口 | 1.具备记忆功能，可将此内镜的主要参数显示于监视器上； 2.内镜操作手柄上具备4个或者更多遥控按钮，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结、强调、放大等； 3.防水一触式接头，不需要防水帽，防止意外进水，便于清洗消毒和维护保养； 4.插入管可以向左或向右旋转，角度≥120度； 5.视野角度≥120度； 6.景深距离:2-100mm； 7.最小可视距离：距离先端3mm； 8.先端部外径：≤5.9mm； 9.软性插入部外径:≤6.0mm； 10.钳子管道内径≥2.9mm； 11.弯曲部角度：向上≥180度，向下≥130度； 12.有效长度：≥600mm。 |
| 4 | 神经外科 | 手术头架 | 国产 | 1、用于固定头部等相关部位，以提供一个稳定的手术区域； 2、手术头架能根据手术需要作前后、左右摆动、高低升降等任意调节，以便于取得最佳的头位和体位； |
| 7 | 口腔科 | 根管显微镜 | 进口 | 1:放大根管系统，变焦方便。 2、多种滤镜模式。 3、拥有良好的照明系统，保证视野的稳定性。 4、可录制抓拍影像便于科研及教学。 5、目镜可多角度调节。 |
| 11 | 心内科 | 便携式睡眠记录仪 | 进口 | 1、导联数：7导：包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导。 2、体积小巧，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用。 3、可同时存储至少500小时以上的多段数据。 4、具有基于气流，血氧饱和度呼吸努力度信号的数据指示功能，无需软件，即可显示有效记录时长和问题导联。 5、软件系统可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有自动分析功能，能够高效的进行临床数据统计。 6、可蓝牙无线联机同一品牌的呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。 7、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带。 8、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录。 9、可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流。 |
|  | 呼吸与危重症医学科 | 便携式睡眠监测仪 | 进口 |  |
| 12 | 骨科 | 脊柱融合手术系统（镜下微创） | 国产 | 主要用于骨科为内镜辅助融合手术设备，要求全程可视，可从侧方进行单纯脊柱椎管减压； 可用于腰椎骨性椎管狭窄、中央椎管狭窄，可开展脊柱侧方和后方的内镜辅助融合手术，具备ENDO-TLIF、ENDO-PTLIF等技术。 整体配置要求： 1、内镜1支 2、锥形扩张管4支； 3、工作套管2支； 4、粗齿和细齿扩孔钻各1支； 5、螺纹斜面工作套管2支 6.去骨椎1支； 7、神经拉钩1把； 8、剥离子1把； 9、骨凿1把； 10、榔头1把； 11、勺型抓钳（可要钙化组织）1把； 12、方型抓钳φ4.0mm1把； 13、勺型抓钳1把； 14、弧形抓钳1把； 15、弧形抓钳（φ3.0mm ）1把； 16、弹簧抓钳1把篮钳1把； 17、咬骨钳 (1.5mm / 40°)1把； 18、咬骨钳 (4.0mm / 40°)1把； 19、咬骨钳 (2.0mm /40° )1把； 20、咬骨钳手柄1个。 |
| 13 | 核医学科 | 单光子发射性计算机断层影像装置（SPECT） | 进口 | 1、双探头、双探头夹角心脏成像系统、红外线全身轮廓自动跟踪系统、探头全自动归位功能、探头具备头尾角倾斜功能、同PET和CT图像异机融合技术、融合图像衰减矫正技术、机架上配有液晶控制触摸屏。 2、配套胶片打印机（胶片可通用）及报告图文打印机。 |
| 16 | 药剂科 | 自动剥盖机 | 国产 | 1、设备用于西林瓶的自动剥盖，并实现药品数量的实时计数。 2、不少于两通道同时剥盖，并需要能独立运行，互不影响。 3、剥盖速度：不低于 3000个/小时。 4、设备具备独立回收药品装置，保障药品不掉落不破损。 |