设 备 参 数 要 求

| 包件号 | 科室名称 | 申请项目名称 | 国产或进口 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学科 | 甲状腺功能测定仪 | 国产 | 1 | 40000 | 40000 | 设备功能需求： 1.检测甲状腺摄碘率、抑制率 2.窗口本底： ≤900min-1 4.时间稳定性： 连续工作8小时，探测效率的附加误差不大于3% 5.点源灵敏度：≥0.18(min×Bq)-1 6.窗口计数率：≥0.14(min×Bq)-1 7.具备电动调节探头升降功能，方便不同身高人群的测量 8.具备测试标准源使用的蜡模 9.具备通过同位素调节旋钮，选择131I和99mTc功能 10.软件具有汇总统计功能 11. 生产商需通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证 设备配置： 主机、配套工作站1套、数据输出装置1套 |