## 2021年物资材料第二十一批招标清单
附件三:
2021年物资材料第二十一批招标清单（第二次）
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价 | 备注
麻醉手术中心 | 2 | 1 | 无菌保护套 | 1.由聚乙烯薄膜、棉绳带或松紧带制成 2.经环氧乙烷灭菌，产品无菌 3.大小60*80cm | 国产 | 张 | 1.8元
核医学科 | 3 | 1 | 血清促肾上腺皮质测定试剂盒 | 采用化学发光免疫检测，应用于肾上腺疾病或垂体疾病的诊断，定量检测 配套全自动化学发光测定仪 MAGLUMI 4000使用 | 国产 | 人份 | 17元
检验科 | 4 | 1 | 儿茶酚胺检测试剂盒 | 1、试剂可用于高效液相色谱-串联质谱法。 2、检测试剂应至少具备一类医疗器械备案凭证，可提供96人份/盒，480人份/盒两种规格。 3、试剂稳定性：在规定条件下保存一年以上，试剂线性相关系数：（r）≥0.9900。检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±20%。试剂批内精密度：CV%≤15%，试剂批间精密度：CV%≤15%。 4、试剂线性范围和最低定量下限覆盖生物参考区间和医学决定水平。 5、试剂盒含样品检测96孔板，包含有与检测项目相对应的内标品，应具备医疗器械注册证，各内标品应有含量说明。包含有与试剂配套的定值质控品，应具备医疗器械注册证，包含至少两个浓度水平；质控品到实验室后有效期要求半年以上。 6、试剂盒用于儿茶酚胺及其代谢产物谱检测，包括血儿茶酚胺检测试剂盒（血浆六项）：多巴胺(DA)、肾上腺素(E)、去甲肾上腺素(NE)、甲氧基肾上腺素(MN)、甲氧基去甲肾上腺素(NMN)、3-甲氧酪胺(3-MT) 。尿儿茶酚胺检测试剂盒（尿液八项）：多巴胺(DA)、肾上腺素(E)、去甲肾上腺素(NE)、甲氧基肾上腺素(MN)、甲氧基去甲肾上腺素(NMN)、3-甲氧酪胺(3-MT) 、高香草酸(HVA)、香草扁桃酸(VMA)。 7、配套串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500使用 | 国产 | 人份 | 100元
|  | 2 | 甾体激素谱检测试剂盒 | 1、试剂可用于高效液相色谱-串联质谱法。 2、检测试剂应至少具备一类医疗器械备案凭证，可提供96人份/盒，480人份/盒两种规格。 3、试剂稳定性：在规定条件下保存一年以上，试剂线性相关系数：（r）≥0.9900。检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±20%。试剂批内精密度：CV%≤15%，试剂批间精密度：CV%≤15%。 4、试剂线性范围和最低定量下限覆盖生物参考区间和医学决定水平。 5、试剂盒含样品检测96孔板，包含有与检测项目相对应的内标品，应具备医疗器械注册证，各内标品应有含量说明。试剂盒包含有与试剂配套的定值质控品，应具备医疗器械注册证，包含至少两个浓度水平；质控品到实验室后有效期要求半年以上。 6、试剂盒用于甾体激素谱检测，包括11-脱氧皮质醇、 21-脱氧皮质醇、皮质醇（氢化可的松）、皮质酮、可的松、醛固酮、脱氧皮质酮、雌酮、雌二醇、雌三醇、孕烯醇酮 、PRE17-羟基孕烯醇酮、孕酮、17-羟基孕酮、总睾酮、脱氢表雄酮硫酸酯、脱氢表雄酮、雄烯二酮、双氢睾酮、雄酮、11β-hydroandrostenedion、11-ketoandrostenedione、11-ketotestosterone、11-keto-DHT24项，可根据需求进行组合。 7、配套串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500使用 | 国产 | 人份 | 100元
|  | 3 | 胆汁酸谱检测试剂盒 | 1、试剂可用于高效液相色谱-串联质谱法。 2、检测试剂应至少具备一类医疗器械备案凭证，可提供96人份/盒，480人份/盒两种规格。 3、试剂稳定性：在规定条件下保存一年以上，试剂线性相关系数：（r）≥0.9900。检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±20%。试剂批内精密度：CV%≤15%，试剂批间精密度：CV%≤15%。 4、试剂线性范围和最低定量下限覆盖生物参考区间和医学决定水平。 5、试剂盒含样品检测96孔板，包含有与检测项目相对应的内标品，应具备医疗器械注册证，各内标品应有含量说明。试剂盒包含有与试剂配套的定值质控品，应具备医疗器械注册证，包含至少两个浓度水平；质控品到实验室后有效期要求半年以上。 6、试剂盒用于胆汁酸谱检测，包括胆酸CA、熊脱氧胆酸UDCA、鹅脱氧胆酸CDCA、脱氧胆酸DCA、石胆酸LCA、甘氨胆酸GCA、甘氨熊脱氧胆酸GUDCA、甘氨鹅脱氧胆酸GCDCA、甘氨脱氧胆酸GDCA、甘氨石胆酸GLCA、牛磺胆酸TCA、牛磺熊脱氧胆酸TUDCA、牛磺鹅脱氧胆酸TCDCA、牛磺脱氧胆酸TDCA、牛磺石胆酸TLCA等15项 7、配套串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500使用 | 国产 | 人份 | 50元
|  | 4 | 氨基酸谱检测试剂盒 | 1、试剂可用于高效液相色谱-串联质谱法。 2、检测试剂应至少具备一类医疗器械备案凭证，可提供96人份/盒，480人份/盒两种规格。 3、试剂稳定性：在规定条件下保存一年以上，试剂线性相关系数：（r）≥0.9900。检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±20%。试剂批内精密度：CV%≤15%，试剂批间精密度：CV%≤15%。 4、试剂线性范围和最低定量下限覆盖生物参考区间和医学决定水平。 5、试剂盒含样品检测96孔板，包含有与检测项目相对应的内标品，应具备医疗器械注册证，各内标品应有含量说明。试剂盒包含有与试剂配套的定值质控品，应具备医疗器械注册证，包含至少两个浓度水平；质控品到实验室后有效期要求半年以上。 6、试剂盒用于氨基酸谱检测，包括苯丙氨酸、赖氨酸、亮氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、色氨酸、酪氨酸、组氨酸、精氨酸、胱氨酸、牛磺酸、脯氨酸、甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺、肌氨酸、组胺、瓜氨酸、丙氨酸、鸟氨酸、4-氨基丁酸、犬尿氨酸、谷氨酸、丝氨酸等20项 7、配套串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500使用 | 国产 | 人份 | 50元
|  | 5 | 25-羟基维生素D测定试剂盒 | 1、试剂可用于高效液相色谱-串联质谱法。 2、检测试剂应具备医疗器械备案凭证，可提供96人份/盒和480人份/盒。 3、试剂稳定性：在规定条件下保存一年以上，试剂线性相关系数：（r）≥0.9900。检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±20%。试剂批内精密度：CV%≤15%，试剂批间精密度：CV%≤15%。 4、试剂线性范围和最低定量下限覆盖生物参考区间和医学决定水平。 5、试剂盒含样品检测96孔板，包含有与检测项目相对应的内标品，应具备医疗器械注册证，各内标品应有含量说明。试剂盒包含有与试剂配套的定值质控品，应具备医疗器械注册证，包含至少两个浓度水平；质控品到实验室后有效期要求半年以上。 6、试剂盒用于25羟基维生素D检测，包括25-OH VD2、25-OH VD3和总2525-OH VD。 7、配套串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500使用 | 国产 | 人份 | 100元
| 5 | 1 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 用于血细胞的染色和鉴别 | 国产 | 人份 | 0.262元 | 配套生物显微镜 OLYMPUS CX33使用
|  | 2 | 铁染色液 | 用于骨髓涂片内、外铁染色检查 | 国产 | 人份 | 33.6元
|  | 3 | 过氧化物酶染色液（POX）（联苯胺法） | 用于血片或骨髓标本中过氧化物酶的染色检查 | 国产 | 人份 | 24元
|  | 4 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液（NAP） | 用于骨髓涂片和末梢血涂片的碱性磷酸酶染色检查 | 国产 | 人份 | 43元
|  | 5 | 糖原染色液（PAS） | 用于血细胞内乙二醇的糖类物质（PAS）的染色检查 | 国产 | 人份 | 27.4元
|  | 6 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液（AS-DCE） | 用于血细胞内氯醋酸AS-D萘酚酯酶的染色检查 | 国产 | 人份 | 36元
|  | 7 | a-丁酸萘酚酯酶染色液（a-NBE） | 用于血细胞内a-丁酸萘酚酯酶的染色检查 | 国产 | 人份 | 36元
| 6 | 1 | 单克隆抗体CD59测定试剂盒 | 联合CD55，用于PNH疾病的诊断 配套 BD FACSCANTO II使用 | 国产/进口 | 人份 | 120元
| 8 | 1 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（葡萄糖-6-磷酸底物法） | 测定血清葡萄糖6磷酸脱氢酶活性。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用。 规格试剂1：1×60 mL、 试剂2：1×20 mL、 溶血剂：4×70 mL。 | 国产 | 测试 | 3.25元
|  | 2 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶质控品1 | 用于血清葡萄糖6磷酸脱氢酶活性测定室内质控。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用，用于室内质控。 规格：质控品（水平1）： 1×2mL； | 国产 | 盒 | 300元
|  | 3 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶质控品2 | 用于血清葡萄糖6磷酸脱氢酶活性测定室内质控。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用，用于室内质控。 规格：质控品（水平1）： 1×2mL； | 国产 | 盒 | 300元
|  | 4 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（酶法） | 测定血清谷胱甘肽还原酶活性。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用。液体试剂，无需用水配置。 双试剂，R1和R2，每盒规格不低于R1:2X60ml，R2:2X12ml | 国产 | 测试 | 12.5元
|  | 5 | 谷胱甘肽还原酶质控品（水平1） | 用于血清谷胱甘肽还原酶测定室内质控。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用，规格1*1ml/盒 | 国产 | 盒 | 100元
|  | 6 | 谷胱甘肽还原酶质控品（水平2） | 用于血清谷胱甘肽还原酶测定室内质控。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用，规格1*1ml/盒 | 国产 | 盒 | 100元
|  | 7 | 尿-17羟皮质类固醇测定试剂盒 | 测定尿-17羟皮质类固醇。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用。试剂盒包含定标品。 | 国产 | 测试 | 62.5元
|  | 8 | 尿-17羟皮质类固醇质控品 | 用于尿-17羟皮质类固醇测定室内质控。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用，高低值双水平 | 国产 | 盒 | 400元
|  | 9 | 多项生化校准品 | 用于血清总铁结合力测定校准。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用，规格1*5ml/盒 | 国产 | 盒 | 107元
|  | 10 | 多项生化类质控品 | 用于血清总铁结合力、转铁蛋白室内质控。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用，规格1*5ml/盒 | 国产 | 盒 | 89元
|  | 11 | 多项免疫校准品 | 用于血清转铁蛋白测定校准。与全自动生化分析仪日立LABOSPECT008AS配套使用，规格1*1ml/盒 | 国产 | 盒 | 500元
| 9 | 1 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 | 联合HSCRP检测，用于病毒感染和细菌感染的鉴别；抗感染、肿瘤、类风湿、核病的疗效及预后观察；还可用于肾移植的排斥反应检测 200人份/盒 配套Ottoman特定蛋白分析仪使用 | 国产 | 人份 | 12元
| 10 | 1 | 肠道病毒71型（EV71）IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 能快速对肠道病毒71型（EV71）引起的手足口病进行辅助诊断 | 国产/进口 | 人份 | 16元