## Sheet1
成都市第五人民医院 2022年医疗设备维保市场调研公示3信息表
序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 服务范围 | 频次 | 每次完成需要时间 | 报价（万元/年）
1 | 中心氧站巡查 | 套 | 2 | 每日4次定时巡查调试记录及特殊情况处理。二个点位。 | 每日4次 | 15分钟 | 备注：此项医气供应保障技术服务部分不单独分项报价，只需总价。
| 医用中心吸引系统 | 套 | 3 | 每日4次定时巡查调试记录及特殊情况处理，二个点位。 | 每日4次 | 10分钟
| 二氧化碳气站 | 套 | 1 | 每日4次定时巡查记录及特殊情况处理，视情况更换汇流排气瓶。 | 每日4次 | 10分钟
| 医用中心空压系统 | 套 | 3 | 每日2次定时巡查调试记录及特殊情况处理，二个点位。 | 每日2次 | 20分钟
| 医用气体钢瓶配送 | 个 | 1100 | 40L、10L氧气钢瓶、，40LCO2、氩气、乙炔等的通知、接收、配送临床科室。接到科室 | 日常工作 | 20分钟
| 医气室外管路巡查 | 米 | 45 | 管路是否有泄漏，管路是否存在不安全因素。 | 每月2次 | 30分钟
| 医气管道井巡查 | 个 | 71 | 管路是否有泄漏，二级调压箱管路是否工作正常，有故障立即处理。 | 每月2次 | 5小时
| 重点科室医气终端清理 | 个 | 110 | 重点科室负压终端异物清理。单次处理一个需要用时20分钟。 | 每月1次 | 二人4个下午
| 医气机组站维护 | 套 | 4 | 负压机组维护、水垢清理，二人配合，撤开负压机组管路使用柠檬酸浸泡四小时，反复进行，直到水垢清除干净，浸泡过程中需要反复转动叶轮，防止抱死烧毁电机，一套一次需要1天半时间完成。CO2站压力检查调试、减压阀与汇流排阀门等泄漏检查。二个点位。 | 每月1次 | 二人3天
| 医气终端突发漏气处理 | 次 | 2 | 医气终端在使用中因密封件错位等情况漏气需立即处理。接到报修后需要10分钟到达现场，20分钟内处理完成故障。 | 每日平均2次 | 30分钟
| 医气终端巡查处理 | 次 | 1 | 全院医气终端使用情况巡查，如有漏气等情况立即临时处理。通知专业人员到现场处置回复正常。 | 每年1次 | /
| 协助计量工作 | 次 | 120 | 计量检定时协助部分科室撤装压力表、减压阀、流量表等。 | 每年2次 | 二人二天
| 医气值班工作 | 天 | 365 | 24小时值班、处理临床科室和医气系统突发情况。接到报修后需要10分钟到达现场，20分钟内处理完成故障。 | 每日 | 365天
| 巡检值班记录整理 | 批 | 12 | 按月对巡检、值班、维修等记录进行分类归档总结。 | 每月 | /
2 | 手术无影灯 | 台 | 41 | 每月1次巡检维护，日常故障维修处理等，接到故障报修申请10分钟到达现场，30分钟内做出故障检修结果和处理方案。如涉及配件更换按医院维修管理制度和采购流程办理。 | 每月1次 | /
| 手术床 | 台 | 41 | 每月1次巡检维护，日常故障维修处理等，接到故障报修申请10分钟到达现场，30分钟内做出故障检修结果和处理方案。如涉及配件更换按医院维修管理制度和采购流程办理。 | 每月1次 | /
| 医用吊桥吊塔 | 台 | 166 | 每月1次巡检维护，日常故障维修处理等，接到故障报修申请10分钟到达现场，30分钟内做出故障检修结果和处理方案。如涉及配件更换按医院维修管理制度和采购流程办理。 | 每月1次 | /
| 手术腔镜系统 | 套 | 17 | 含光源、摄像系统、显示系统、气腹机、充气泵、手术器械等，接到故障报修申请10分钟到达现场，30分钟内做出故障检修结果和处理方案。如涉及配件更换按医院维修管理制度和采购流程办理。 | 每月1次 | /
| 单孔无影灯 | 台 | 112 | 日常故障处理，灯泡更换等。接到报修10分钟到场，30分钟内处理完成。 | 日常工作 | /
| 空气消毒机 | 台 | 307 | 含壁挂和移动式，日常消毒时间调整，故障维修处理、移机、一年清理空气滤网二次等。设备一年巡查维护2次。 | 日常工作 | /
| 床 | 台 | 3064 | 含普通病床、转运床、检查床、康复床、电动床、起立床、牵引床、儿童床、特殊检查治疗床等处理护栏、床关节，摇杆、摇手柄、刹车、脚轮日常故障，接到报修10分钟到场，30分钟内处理完成，需要焊接故障除外。 | 日常工作 | /
| 临床医用车 | 个 | 609 | 轮椅、治疗车、抢救车、病历车、污物车、无菌转运车、器械台车、转运车等，处理日常轮子坏、关节断裂轮胎无气等故障。接到报修10分钟到场，30分钟内处理完成，需要焊接故障除外。 | 日常工作 | /
| 传呼系统 | 套 | 26 | 处理传呼分机、手柄、主机、话机、串号等日常故障，接到报修10分钟到场，30分钟内处理完成。 | 日常工作 | /
序号 | 类别 | 设备名称 | 设备品牌 | 数量 | 服务要求 | 服务方案和计划 | 报价 （万元/年）
3 | 眼科专科设备 | 裂隙灯 | 苏州六六、SM-70N | 5 | 1、要求提供驻场服务，节假日有人值班留守。 2、要求拟投入人员具备2年以上医疗设备维修经验，具备电子技术、医学工程、机电等工程专业毕业，大专以上文凭。具备良好的团队协作精神、创新思维能力，较好的判断决策力、融洽的沟通表达能力，很强计划执行力 。 熟练掌握医疗设备维修工具及质控设备，电脑、打印机等自动化办公设备，具备一定的文件表格处理能力。 3、此表设备每季度1次巡检维护，日常故障维修处理等，接到故障报修申请10分钟到达现场，30分钟内做出故障检修结果和处理方案。如涉及配件更换按医院维修管理制度和采购流程办理。 4、对清单外设备提供专业的技术支持服务，解决切实问题。
|  | 眼压计 | 托普康、六六 | 3
|  | 检眼镜 | 苏州六六 | 14
|  | 眼底相机 | 蔡司 | 1
|  | 光相干相机 | 蔡司 | 1
|  | 眼科A超 | 康华 | 1
|  | 超乳机 | 傲帝 | 1
|  | 玻切机 | 爱尔康 | 1
|  | 电生理检测仪 | 美科 | 1
|  | 干眼检测仪 | 康华瑞明 | 1
|  | 眼科超声生物显微镜 | 天津索维SW-3200L | 1
|  | 眼科YAG激光治疗仪 | Lumenis、SelectaDuet | 1
|  | 眼底激光治疗仪 | 蔡司 | 1
|  | 眼科光学生物测量仪 | ZEISS/IOLMaster700 | 1
| 皮肤科专科设备 | LED光谱治疗仪 | KN-7000C1、三顿 | 3
|  | 翠绿宝石激光治疗仪 | 美国赛诺秀 | 1
|  | 半导体激光治疗仪 | 北京三顿 | 2
|  | 光子治疗仪 | 武汉 | 1
|  | 真菌免疫荧光仪 | 奥林巴斯 | 2
|  | 高频电离子手术治疗仪 | 成都维信 | 1
|  | LED红蓝光治疗仪 | 为人光大 | 1
| 耳鼻喉专科设备 | 耳鼻喉诊治综合工作台 | 蓝天、盛田 | 5
|  | 中耳分析仪 | 丹麦 | 2
|  | 鼻窦镜 | 博朗、天松 | 11
|  | 声频共振耳聋治疗机 | 沈阳新圳 | 1
|  | 二氧化碳激光治疗仪 | DJL-30C | 1
|  | 手术动力装置 | 美敦力 | 2
|  | 等离子射频手术系统 | 邦士 | 1
|  | 耳鼻喉专科手术器械 | 天松、博朗、 | 20
|  | 电子鼻咽喉内窥镜 | 奥林巴斯 | 1
|  | 激光照射治疗仪 | 理诺 | 1
| 康复科专科设备 | 超短波治疗机 | DL-C-M | 6
|  | 多功能艾灸仪 | 祥和中医 | 6
|  | 红外线烤灯 | 黑马 | 15
|  | TDP烤灯 | 恒明、 | 78
|  | 振动式物理治疗仪 | 珠海黑马 | 47
|  | 气囊式体外反驳装置 | 普施康 | 9
|  | 空气波压力循环治疗仪 | 普门、龙之杰 | 46
|  | 智能关节康复器 | 仁达 | 1
|  | 智能电刺激仪 | 龙之杰 | 2
|  | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 龙之杰 | 4
|  | 磁振热治疗仪 | 龙之杰 | 4
|  | 肌电图系统 | 上海诺诚、美敦力 | 4
|  | 脑电图系统 | Cadwel/Easy III | 1
|  | 睡眠监测仪 | 飞利浦 | 5
|  | 熏蒸仪 | 翔宇 | 12
|  | 脑电生物反馈治疗仪 | Infiniti | 1
|  | 体外膈肌起搏器 | 雪利 | 3
| 检验病理科设备 | 医用离心机 | 中佳、蜀科 | 15
|  | 超低温保存箱 | 中科 | 5
|  | 红外灭菌器 | HWQ-001 | 8
|  | 生物安全柜 | 海尔 | 32
|  | 生物显微镜 | 奥林巴斯、蔡司 | 25
|  | 恒温箱 | 三发、大龙、富意 | 28
|  | 包埋机 | 华蜀、派斯杰 | 4
|  | 冷冻切片机 | 莱卡 | 3
|  | 电热鼓风干燥箱 | 科创、辰科
| 其他专科设备 | 体外高频热疗机 | 和佳 | 2
|  | 高压注射器 | 安特、拜耳 | 5
|  | 心脏电生理刺激仪 | 美敦力、拜耳 | 3
|  | 心脏射频消融仪 | 锦江 | 1
|  | 多功能心电分析系统 | MECG-300 | 2
|  | 体外循环机 | C5 | 1
|  | 动脉硬化检测仪 | 欧姆龙 | 2
|  | 神经肌肉病功能综合检测系统 | Medoc/PATHWAY | 1
|  | 多普勒外周血管检测仪 | 北京悦琦 | 1
|  | 骨质疏松治疗仪 | 好博 | 2
|  | 动脉硬化检测装置 | 欧姆龙 | 2
|  | 神经电生理参数检测仪 | 上海诺诚 | 1
|  | 高清宫腔镜检查系统 | 狼牌 | 2
|  | 盆底康复治疗仪 | vrostym | 1
| 内镜、腔镜清洗系统 | 内镜中心全自动内窥镜清洗消毒机 | 美涤威、肯格王、老肯 | 6
|  | 半自动内镜清洗消毒机 | 肯格王 | 5
|  | 腔镜清洗工作站 | 肯格王、新华 | 3
|  | 医用超声波清洗机 | 新华 | 1
|  | 减压沸腾清洗机 | 新华 | 2
合计：
供应商： 联系人员： 联系电话：
供应商盖公章 日期： 年 月 日