| 项目序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 老年病科病区 | 无创呼吸机 | 国产 | 1、适用于对成人患者进行通气辅助及生命支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。 2、屏幕显示≥15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1920*1080,支持手势操作。≥5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示 3、通气模式要求：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C、备用通气模式，支持升级容量支持通气模式VAPS、支持升级成比例压力通气模式PPV。 4、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≧80L/min,并具有氧疗计时功能。具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。 5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿120L/min，支持升级C02模块监测。支持升级Sp02模块监测。具备截屏U盘导出功能 6、持续气道正压CPAP： 4-30 cmH20，吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O， 支持压力：4-50 cmH2O，呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20，潮气量：50ml—2500ml，呼吸频率：1-60次/min，吸气时间：0.2—5s，压力上升时间：6档可调，延时升压时间：OFF； l-60min。 7、监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测、氧浓度监测；实时提供监测参数≧120小时的趋势图、表分析，≧5000条报警和操作日志记录。 8、具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可釆用图形化和文字指引进行故障提示 9、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。 10、至少具备VGA扩展显示功能、RS232接口功能、网络接口功能、USB接口功能、护士呼叫功能、WiFi功能。 |