## Sheet1
三期技能培训中心医疗设备参数要求
包内序号 | 产品名称 | 功能参数
1 | 吊塔 | 1.国产 2.用于模拟ICU培训使用。 3.材质为高强度、耐腐蚀铝合金合金材料，模具化生产，运用圆弧形设计。具有移动以及旋转限位装置，旋转角度≤340°，臂长1米。吊塔横臂及功能箱体采用高强度铝合金，表面静电喷塑处理，易清洁。各个转动机构为免维护轴承，机械摩擦刹车防漂移，可锁定旋转臂及功能箱体位置； 4.负载能力≤200Kg； 5.配置不同颜色及形状，以避免互混插入；接插次数≥20,000次；气体终端能带气维修； 6.配置要求(单套)： 1)设备托盘为铝合金托盘，每台吊塔≥2个托盘，单块托盘的承重量≥50公斤； 2）电源插口：≥8个118型10孔电源插座；弱电插口≥8个； 3）组合式输液架和泵架：≥1套
| 读片灯 | 1.国产 2.模拟手术室培训使用； 3.单联（壁挂式）
2 | 诊查床 | 1.国产 2.模拟诊室培训使用； 3.1900mm*680mm*700mm(±20mm) ； 4.304不锈钢，脚架，四肢带有防滑胶角； 5.床面内芯为高密度海绵，床面为PU面料包裹，方便消毒。
3 | 模拟除颤监护仪 | 1、国产 2、携带方便，使用简单； 3、结构组成：由除颤模块、心电监护模块、电除颤手柄、心电监护连接线、主机等组成，可模拟真实心电监护除颤仪结构，保证操作过程模拟真实除颤仪功能。 4、除颤功能 4.1可识别除颤位置，当放置在患者右侧胸骨第2肋间和左侧第五肋间与腋中线交界处时，则显示当前患者心电图，进而判定是否符合室颤除颤标准；若放置位置偏离，则不显示心电图。 4.2可调节能量大小,最大能量可达360J； 4.3可选择单向波除颤或者双向波除颤； 4.4选好能量档位后,按下充电按钮,即对除颤手柄充电,达到预定值后,提示可放电，按下左右两个除颤手柄上的放点按钮，完成放电。 5、心电监护 5.1显示模拟人的心率、心律； 5.2实时显现模拟人心电图，室颤还是窦性心律。 6、除颤仪训练器可与市场上任何品牌的模拟人的交互控制，进行模拟除颤、同步电复律、以配合完成抢救训练。