| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产科 | 等离子双极宫腔电切镜 | 进口 | 用于子宫粘膜下肌瘤、子宫内膜息肉、子宫纵隔、子宫内膜去除、子宫腔粘连等宫腔电切手术。 1、宫腔镜一支，镜子视角 12°，直径4毫米，可高温高压消毒，镜子工作长度≥210毫米。 2、等离子双极宫腔电切镜组合鞘一支（26Fr持续灌流可旋转外管鞘，24Fr内管鞘。含标准闭孔器） 3、双极被动工作手件一支；配置双极电切环、双极电凝电极、双极球状电凝电极、双极滚筒状电凝电极、针状电凝电极各一支 4、电极用灭菌管 一根；高频电缆导线 一根；3mm插头式导光束，高温高压灭菌。灭菌用置镜盒三套。 5、可与妇产科在用奥林巴斯等离子双极宫腔电切镜的工作平台兼容。 |
| 2 | 妇产科 | 冷刀宫腔镜 | 进口 | 主要用于如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或坯胎残留取出等。 1.镜子：广角柱状晶体镜 6°，镜身带专利标志，带平行目镜，长≥20cm；可高温高压消毒，含光导纤维，带工作通道，含进水通道。 2.器械：中空鞘芯。操作鞘，24Fr.，可旋转，可用于连续灌流或单向灌流。 3.剪刀,可旋转, 可拆卸, 绝缘, 带单极电凝连接头, 带清洁灌流连接口, 双动钳头, 带锯齿, 弯曲, 圆锥形, 尺寸≤3 mm, 长度≥36 cm；剪刀，单侧钳口活动。分离抓钳, 带单极电凝连接头, 带清洁灌流连接口, 双动钳头及“虎齿”,可旋转, 可拆卸, 不带单极电凝连接头, 带清洁灌流接口, 双动钳口, 2x 4 teeth, 尺寸≤ 3 mm, 长度≥36 cm； 4.宫颈活检抓钳，单动钳夹；“鳄鱼嘴状”钳，规格≤3 mm，双动钳夹。导光束，带安全锁定装置，高耐热型，直径≤3.5mm，长≥230cm 5.可与我院目前奥林巴斯电切镜系统兼容。 |
| 3 | 妇产科 | 宫腔检查镜 | 国产 | 主要用于妇科疾病的检查和微创治疗，如宫内异物取出、息肉等 1、宫腔镜镜子外径3mm，视野角30°； 2、有软性异物钳，软性活检钳、软性异物钳、硬质分离钳、硬质剪刀、软性剪刀等配置，需根据术中情况进行使用。满足临床需求。 3、导光束≥3m够长，方便使用，满足临床需求。 4、镜鞘需达到4.5-6.5mm，方便更顺利的进入宫腔。 5、可与我院现有狼牌宫腔镜主机兼容。 6、配置要求： 光学内窥镜 1根 外管鞘 2根 剪刀1把 活检钳1把 异物钳1把 |
| 4 | 乳腺甲状腺外科 | 医用放大镜 | 进口 | 主要用于甲状腺喉返神经、喉上神经保护、乳腺癌胸长神经、胸背神经保护；用于术中重要的血管保护。 视野（达250mm） 最大的景深（达290mm） 防尘、防水 容易清洗和消毒 调节灵活 可独立调左右眼的光学系统 眼镜式和头戴式均可 |
| 5 | 手术室 | 胸腹腔内窥镜 | 进口 | 该设备能够提供高清画质的腹腔镜下图像，可对肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、妇科、胸外科等科室的疾病进行微创诊断和治疗。 1、可兼容多品牌的摄像系统和摄像头 2、全高清成像光学内窥镜 3、直径≥10mm，视角≥30度， 4、工作长度≥310mm 5、可以高温高压灭菌 6、配置要求： 1、胸腹腔内窥镜 2、灭菌盒 3、导光束 |