| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科 | 垂直电泳转印工作台 | 进口 | 1.最多可同时电泳≥4块凝胶，分离≥112个样本 2.内置热交换模块，外接循环水浴后可将凝胶温度均一的维持在1-45℃ 3.可兼容18×16 cm和18×8 cm两种跑胶板 4.具备一次性灌多块胶的灌胶仪 5.UPS电源（后备时间≥4小时）1套 |
| 2 | 病理科 | 生物组织摊烤片机 | 国产 | 1、双水缸自我洁净功能——无需手工清结水面碎蜡屑； 2、可自动收集碎蜡屑，方便清结洗； 3、水缸内具有温和照明装置； 4、控温精度：±1℃； 5、设置温度、工作温度以及工作状态所有参数实时显示。 |
| 3 | 病理科 | 组织蜡块冷冻台 | 国产 | 1、适用于病理石蜡切片流程研制 2、冷台台面四周具备漏水槽，确保工作台面整洁 3、微电脑精确控温；开机达到设定温度后，系统暂停运行 |
| 4 | 病理科 | 大通量全自动免疫组化染色机 | 国产 | 1、系统平台：自动化染色平台 (全自动地完成从脱蜡、水化、阻断、热修复、一抗、二抗、DAB、苏木素、分化、返蓝等全过程所有步骤) 2、仪器切片容量：≥60片/轮，上机时间均为≤3小时 3、蒸汽加热或烤片式加热进行热修复, 整机内全自动完成。热蒸气加热或烤片式加热（从室温至100℃），热修复高温充分、均匀、不干片、高度可重复 4、有毒和无毒废液分开收集，试剂位：≥50个试剂位 5、高效多通道≥2根加样针同时加样精确微量控制速度快，三维定位，确保加样精度及清洁度 6、配置要求：孵育箱、工作站、打印机、盖板、支架等 |
| 5 | 病理科 | 全自动液基细胞制片染色机（非妇科及妇科） | 进口 | 1.同一样本可制备≥8张质量相同的薄片（同质化玻片重复制备能力强），在进行液基细胞学制片时，未经染色的薄片还可以用于免疫组化，分子生物学等特殊检测。 2.离心沉降方法，保证细胞的形态完整无破坏。 3.样本全部入瓶，常温下保存样本≥4周，冰箱里保存（4度左右）≥半年。没有样本时的保存期自生产日起≥36个月。 4.可用于痰、气管镜刷检、灌洗液、胸腹水、心包积液、尿、穿刺物等非妇多种标本进行细胞学制片及诊断。 5.保存液24%乙醇为基础，安全无毒，对医护人员和实验室人员无任何损害。 6、配置要求： 液基细胞自动制片染色系统 1 样本自动转移机 1 单头振荡器 1 离心机 1 真空泵2 4ml 分液器 1 气压式，每次输出4ml液体 15ml 试管支架 1 1套 4个支架，每个支架可放12 支15ml试管 |
| 6 | 病理科 | 病理图像辅助诊断系统 | 国产 | 1.玻片扫描仪系统成像速度：20倍物镜下扫描时间≦70秒；（送片、扫描、对焦和拼接总时间）；40倍物镜下扫描时间≦190秒；（送片、扫描、对焦和拼接总时间）。 2.切片同时装载数量≧40片，扫描仪具备医疗器械注册证。 3.提供标准化报告模板管理功能，所见即所得的报告编辑模块能够在系统中基于TBS标准格式报告，且支持报告常用语、报告样式、医院LOGO进行可视化管理。 4. 系统软件具备医疗器械注册证，明确对病理图像进行浏览、标记、分析功能 5.系统支持妇科、非妇科细胞学及其他病理图像辅助诊断模块。 |
| 7 | 病理科 | 化学发光数字成像分析仪 | 国产 | 1、图像分辨率：分析仪图像分辨率≥600线 2、单次批处理能力：≥96人份/次 3、软件系统：可与医院的Lis系统等信息系统连接 4、成像灰度等级：≥12bit(2的12次方) 5、降噪能力强 6、配置要求：电脑一体机、恒温箱和摇床，另配备其他实验用具等 |
| 8 | 病理科 | 凝胶成像分析系统 | 国产 | 1、机箱 箱体两侧切胶口双开门设计，避免交叉污染，尺寸125mm×100mm，配有安全使用装置，拉开抽屉即可自动关闭光源。波长：紫外透射滤色片200×250mm光源300nm，白光板面积210×260mm两侧反射滤色片200×50mm，反射光源254nm、365nm，两侧白光反射装置 2、CCD及镜头 ≥500万像素，镜头：光学变焦8～48mm 光圈1.2自动，灵敏度：低于20pgEB染色双链的DNA，专业滤光片590 nm超多层镀膜滤光片 3、图像采集分析软件 3.1条带水平度和垂直度可调：可手动调节条带的水平度和垂直度，以求获得更加精准的数据，具有多幅图像合并显示及分析功能。 3.2、至少拥有2个以上针对该成像系统的计算机软件著作权。 |
| 9 | 老年病重症医学科病区 | 床旁血气生化分析仪 | 国产 | 1.测量项目：PH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL、Ca2+、GLU、lac、HCT、HGB等血气生化分析仪等10个参数。 2.计算项目：PH、PCO2、PO2、HCO3-、SBC、BE、BEect、TCO2、SO2%、P50、A-aDO2、RI、tHb、TCa、nCa等，共计大于等于24项估算参数。 3.试剂使用周期：多种规格试剂包可供选择，上机有效时间满足大于等于30天。 4.仪器可自动存储大于等于50000个病人结果，可选择结果报告带有酸碱平衡图，方便医护进行结果判读。同时支持连接POCT数据管理系统和医院Lis/His系统进行病人结果管理，亦可直接连外部打印机、规范病例数据的管理。 |
| 10 | 肝胆外科 | ICG清除率检查仪 | 进口 | 专业肝储备检查仪，非兼容机，监测指标；15分钟滞留率（R15）及ICG血浆清除率（K），柔软式包裹探头，不压迫检测部位；15分钟内数据采样次数超过800次；全中文操作菜单，可床边检测。 1，ICG清除率检查仪主机 2，ICG传感器 3，ICG传感器安装胶带 4.，一体化移动台车 5，专用数据管理系统软件 |
| 11 | 介入中心 | 碳13呼气检测仪 | 国产 | 1.样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连接检测10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告 2.测量范围：测量样品的浓度范围：1%~10% 3.测量精度：精密度：标准偏差δsd不超过0.25‰ 4.稳定性：在5小时内，C.V.的绝对值不大于3% 5.检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%，误差应不超正负0.1% 6、配置要求：微信计算机、激光打印机、智能高清显示器、一维红光扫描器 |
| 12 | 介入中心 | 幽门螺旋杆菌测试仪 | 国产 | 1.自动给出HP感染阳性或者阴性的诊断结果: 2.仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差应<30% 3.对14C标准源的探测效率应>15%;对14C本底的计数率(<40CPM,) 4.自动进行测量数据打印， 自带热敏式微型打印机 5.自动故障诊断，自动扣除本年计数 6.配置要求：主机，打印机 |
| 13 | 输血科 | 全自动智能血浆解冻仪 | 国产 | 1.恒温循环式融浆，上下水箱恒温循环方式，其中下水箱容量不低于60L，上水箱不低于30L，每分钟热水循环不少于2次，以保证上水箱水温恒定，温度控制在30~41℃，精度±1℃以内。 2.加热水箱及解冻工作水箱均需有独立的水温监控探头，当加热水箱与解冻水箱温差超过±1℃，仪器自动停止工作并且声光报警，以保障血浆解冻时的绝对安全。最大化浆量≥28袋，全负荷解冻时间＜30min，具备摆动，自动注水、预热、加温、排水，循环清洗、自动净化功能。 3. 需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模拟血浆质控袋在解冻过程中的核心温度变化，并将所探测采集温度变化信息适时上传保存；确保血浆解冻过程及结果的准确性和真实性，达到血浆解冻质控朔源之目的，解冻数据记录存储，存储容量≥4G，能记录处理并存储数据≥2000组。 4.多种解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式可选。 5.操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及血浆袋核心温度的变化曲线，解冻仪工作水箱须配备解冻框，且解冻框内有格栅式的独立解冻卡位，以保障每袋血浆能在独立卡位内安全快速解冻，有效避免血浆袋之间的碰撞摩擦导致的血袋破损，并能充分保证血浆解冻时的热交换，实现血浆解冻的安全、快速、均衡。 |
|  | 输血科 | 毛细管离心机 | 国产 | 1.具备免维护直流无刷电机，最大转速≥12000rpm，最大离心力≥14200*g,可同时离心≥24个离心管。 2. 可设定离心时间为1-99分钟，离心时噪音不高于65dB，可用电源为220V。 3. 配备毛细管转子，离心管直径为Φ200mm。 |
| 14 | 小儿科 | 肺功能测试系统 | 进口 | 1、具有灵活的未来扩展性（能升级扩展体积描记仪、阻断法气道阻力、支气管激发试验、呼吸肌力等项目）和长久稳定性。 2、配备3升和100ml定标器，能进行符合我国肺功能操作指南要求的传感器流量定标及三流速验证 3、流速传感器：具备两套不同规格的压差式流速传感器及手柄，适合不同年龄段的患者。流速传感器具备恒温加热功能，使用寿命长，拆卸、安装简便、方便消毒。婴幼儿流速传感器：流速范围：0-±1500毫升/秒，分辨率：≤1.0毫升/秒；精度：±3%或±4毫升/秒。容量范围：±3000毫升；死腔：≤2毫升。儿童/成人流速传感器：流速范围：0-±20升/秒；分辩率：≤10毫升/秒；精度：±2%在0.2-12升/秒。容量范围：0-±20升。 4、脉冲多频震荡IOS及肺顺应性测试：可测试R5, R10, R15, R20, R25, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc, Rt。即中心气道阻力,周边气道阻力,无创肺的顺应性测定，呼吸阻抗，总阻抗测定等参数；固定在支撑臂上，用于产生大量脉冲信号，完整的数字电路包括信号的产生和收集，数据转换通过串口完成，无需特殊接口。 5、配置要求：肺功能测试系统工作站、移动台车（带支撑臂）、脉冲震荡头、备用的传感器头 |
| 15 | 医学检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 国产 | 1单套检测设备检测速度≥900T/H，设备采用钢针加样。 2提供原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，能提供溯源性文件；能提供原厂校准品和质控品的注册证 3设备可检测肿瘤标志物检测项目数量不低于16种（须包含：HE4，CA50,CA242,ProGrp，SCC） 4仪器测试原理：酶促化学发光。 5具有急诊功能，独立的急诊通道。在已有急诊样本正在检测情况下，仍具有优先加急功能：可在已有急诊样本前加入更加紧急的标本，以满足胸痛中心、卒中中心和门急诊特殊检测要求。 1独立的工作电脑 2适合设备功率的UPS电源 |
| 16 | 急诊医学科 | 输液输血加压器 | 国产 | 1.温度要求：全自动恒温控制，温度设定范围：34℃-40℃5.实时温度检测，分辨率为0.1℃6.三重超温断电保护：37℃/41℃/45℃ 2.屏幕要求：触摸屏操作，五吋高清彩色液晶显示屏。20mm彩色大字体温度显示。 3.报警功能：高低温警示功能。 4.加热要求： 干式加热，安装快捷，预热时间快，即装即用，无需外加输液输血管路.加热条全程包裹输血输液管路，无裸露管路，加温后液体直达患者. |