## Sheet1
成都市第五人民医院医疗设备一批参数要求（第二次）
包内序号 | 产品名称 | 功能参数
6 | 1mg精度电子天平 | 1.国产 2.LED 触摸屏，操作容易，读数方便； 3.采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，充分确保获得准确的称量结果； 4.特殊涂层的玻璃防风罩，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸； 5.称量室高度不得低于240mm，以便放置容量瓶等较高的样品容器； 6.具有下部吊钩称量。 7.量程：220g， 8.精度：1mg， 9.重复性（满量程典型值）：1mg 10.线性（典型值）：0.6mg 11.稳定时间：≤1.0s 12.额定电压：220V
7 | 空气消毒机（壁挂式） | 1.国产 2.主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，表面平整无凹凸状，易清洁，不易藏污纳垢减少交叉感染； 3.微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏； 4.具备主管失效后备管自动支援及加强功能 5.可设置自动启动和停止的定时功能，工作稳定可靠 6.程控、遥控、手控多控消毒运行； 7.风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹 8.适用范围：100m³； 9.外形：平板壁挂式 10.外观尺寸：100cm*40cm*24cm 11.循环消毒风量：≥1000m³/h，紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.75*103μW/cm² 12.安全防护分类：Ⅰ类
| 空气消毒机（挂壁式） | 1.国产 2.符合医院空气消毒相关标准，壁挂式，整机工作时噪音低，小于55dB,不影响周围环境。 3.有遥控装置，可设置定时开启及关闭，消毒时间可在1-120分钟自定义选择。可设定24小时内在3个不同时间段的空气消毒。 4.可人机共用，消毒时不会对人体产生危害。 5.循环消毒风量：≥1000m3/h 6.紫外线辐照强度(垂直距离灯管15cm处）：≥7.75x103uW/cm² 、消毒功率：≥430W 、紫外线管寿命：≥5000h 、紫外线泄漏量：＜5uW/cm2 7.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 、负离子发生量：≥6x106个/cm3 8.额定电压：AC 220V±22V 9.额定频率：50Hz±1Hz 10.噪音：≤55dB(A)