| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入诊疗中心 | 高清电子胃肠镜系统 | 进口 | 该设备主要用于消化道病变的诊疗和消化道早期恶性病变筛查和治疗。 该设备需满足以下要求： 1、图像处理装置具备HDTV全高清成像技术,画质≥1080P。具备窄带成像技术、自体荧光成像技术等多种特殊光检查技术，识别早期肿瘤病变。 2、图像处理装置具有特殊光成像技术，可以开展早癌筛查项目，提高早期癌的检出率。 3、图像处理装置可兼容高清电子胃镜、高清光学放大电子胃镜、治疗电子胃镜、高清电子肠镜、高清光学放大电子肠镜、治疗电子肠镜和电子十二指肠镜等内窥镜。 4、电子胃肠镜具备全防水设计，一触式插拔设计。 5、电子胃镜具备高清、双焦距、放大和治疗等多种功能镜种，满足上消化道不同疾病的诊疗。 6、电子肠镜具备受力弯曲、硬度可调、力的传导等功能，提高肠镜插入性。 7、高清光学放大胃镜：放大视野角度：放大模式≥90度，常规模式≥140度。 8、高清光学放大胃镜软性插入部外径:≤9.6mm。 9、高清光学放大肠镜具备≥3种肠镜插入技术，至少包含强力传导、智能弯曲、和可变硬度。 10、高清光学放大肠镜视野角度：广角≥170度；长焦≥85度 11、高清光学放大肠软性插入部外径:≤11.8mm； 设备配置要求（包含但不限于)： 1、图像处理装置 1台 2、内窥镜冷光源 1台 3、高清光学放大胃镜3条 4、高清光学放大肠镜3条 5、测漏器1台 6、内镜维护保养装置1台 7、二氧化碳送气装置1台 8、内镜送水装置1台 9、医用液晶监视器1台 10、医用台车1台 11、氙灯灯泡1个 |