| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科 | 电子可视软镜 | 国产 | 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容视频输出、吸痰、给药、吹氧等功能； 2、显示器可上下，左右转动； 3、前端蛇骨弯曲角度、具备内置全密封防水高功率LED光源； 4、具备高分辨率摄像头，显示器与机身手柄可分离拆卸； 5、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求； 6、具备拍照录像、数据存储功能； 7、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔； 8、支持环氧乙烷消毒法进行消毒，且能耐受环氧乙烷消毒时的温度58±3℃，且该产品说明书上有关于消毒温度的明确说明（提供证明材料） |
| 2 | 介入诊疗中心 | 电外科手术系统 | 进口 | - 主要用于开展内镜下治疗：息肉切除、ESD、EMR、ERCP和内镜下止血等。 2、具有内镜电切功能，可实现内镜下自动电切，根据需要输出电切和电凝；采用低电压设计，峰值电压≤4300V。 3、具有内镜电切I和内镜电切Q模式，可用于狭窄切开以及肿瘤切除等手术。 4、主机上有切割效果、切割宽度和切割间隔等参数调节菜单。 5、主机可调功率范围：0—300W；主机频率320KHZ±10%。 6、具有中性电极安全检测系统，至少具有：单片式、双片式、任意片式和动态检测四种模式，同时要求具有新生儿专用模式。 7、后期可升级氩气刀和水刀模块。 8、配置要求（包含但不限于） 1.电外科手术系统主机 1台 2.脚踏开关 1副 3.负极板连线 1根 4.单极连线 1根 5.中性电极 1盒 6.台车 1套 |
| 3 | 骨科 | 关节镜手术系统设备 | 进口 | 主要用于开展足踝、手腕关节镜手术，具备关节镜镜子，具备匹配镜子的套管、肩关节牵引架 (一)关节镜： 1、视向角 0°、 30°、 70°可选， 最大插入部直径 2.0mm、2.9mm、4.2mm 可选， 工作长度 65mm、67mm、160mm、280mm可选，最大视场角： 80°~115°； 2、蓝宝石镜头； 3、可高温高压消毒灭菌； 4、镜鞘：≥6mm 可旋转冲水套管， 双阀； 5、钝头：≥4mm 钝性带柄穿戳器； （二） 肩关节牵引架： 1、具备组配式功能，横向牵引架； 2、具有内部和外部旋转功能，只需旋转、释放即可保持在固定位置。 3、通用钳夹器，无需使用适配器，即可连接到各种标准手术台。 4、使用单独的挂钩承重，无需再用可重复使用的线缆和钩子打结。 5、具备外展杆，可以在无菌区域内外展手臂。 |