| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年病科病区 | 盆底生物刺激反馈仪 | 国产 | 主要用于盆底肌肉生物反馈训练及底肌肉功能评估 1.肌电采集范围：至少在2～2500μV（r.m.s）可调 2.分辨率：≤0.5μV（r.m.s） 3.通频带：20Hz～550Hz (-3dB) 4.刺激电流强度：0～100mA范围内可调，步进0.5mA可调节 |
| 2 | 心身医学科 | 心率变异分析仪（精神压力分析仪） | 国产 | 1、可评估患者的植物神经稳定性。 2、具备VR虚拟场景，系统通过患者部分指标数值变化，可将患者的心率变异性（HRV）等关键指标绘制成图表，得出专业评估报告。虚拟现实VR头盔：屏幕：2个，≥3.5英寸显示屏；分辨率：单眼分辨率≥1440 x 1600，双眼分辨率≥3K（2880 x 1600）；视场角： 110度；具备蓝牙连接方式等； 3、应用心率变异性（HRV)进行评价，可将人体植物神经测试对于压力的应激反应可视化，能够实时确认整体健康状况及精神上、生理上的稳定状态。 4、具备交感神经张力指数和副交感神经张力指数报告、皮电趋势图以及各项指标报告解读说明。 5、主控终端：CPU≥I5，8400显卡≥GTX1050 8G；内存≥16GB DDR4；硬盘≥128G SSD固态硬盘。 6、设备所需面积≤5㎡， 7、配置要求（包含但不限于）：电脑主机，移动推车，打印机，讯号放大器心电导联线（ECG）,光学容积探头心率变异分析仪软件 |
| 3 | 病理科 | 全自动封片机 | 国产 | 用于组织切片染色后自动封片。 1、碎盖破片、无盖玻片智能检测，盖玻片粘连自动检测与收集； 2、直线式封片结构，有空气净化以及排风系统； 3、拥有碎片收集装置，方便机器的清理与维护； 4、封片速度可调，滴胶量0-200微升可调，可调整滴胶行程长度； 5、圆弧运动封片轨迹、封片均匀、无气泡、无溢胶。 |