| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科 | 二代基因测序仪 | 国产 | 要求能够开展无创胎儿21、18、13三体综合征产前筛查;能够开展染色体拷贝数异常检测;具备配套软件，配备无创产前DNA报告信息系统，实现测序结果经一键审核后即可自动生成报告； 设备要求： 1、通量灵活，单次运行可检测≥96个样本； 2、NIPT、NIPT plus及CNV-seq可在一张芯片上同时上机检测； 3、支持产前基因芯片用于产前诊断全基因组CNV检测 4、试剂及仪器均具备医疗器械注册证； 5、除产前检测外，还可开展胚胎植入前遗传学检测、肿瘤精准用药、病原宏基因组、CNV芯片等其他临床项目，支持科室拓展检测项目； 6、支持基因芯片扫描功能，能用于全基因组拷贝数变异检测，用于产前诊断。测序仪Reads数≥400M。 7、测序过程自动化：测序流程的模版扩增和测序环节均在测序仪上自动完成，无需其他额外的设备。 8、配套分析系统可显示测序读长、胎儿浓度、重复序列数、Reads覆盖随机性等质控参数，质控项都明确有参考范围，且胎儿浓度低于5%、unique read小于3M时都会以警告色标识。 配置要求：主机、配套软件（具备无创产前DNA报告信息系统，实现测序结果经一键审核后即可自动生成报告）、配套服务器、电脑等 |
| 2 | 肿瘤内科 | 电动制膜床 | 国产 | 1、辅助肿瘤患者放射治疗模体设计； 2、设备床面能实现电动上下、前后、左右移动，便于行动不便的肿瘤患者转运，下降高度最低<70cm;设备床面长度≥210cm，宽度≥52cm； 3、床面为碳纤维材质； 4、设备左侧、右侧、顶部固定激光灯各1个，且提供墙面安装支架； 5、激光灯：激光等级Ⅱ,激光颜色：绿色，激光线宽：<=1mm,投射范围：>=4m； |
| 3 | 肿瘤内科 | 单人无菌室（层流床） | 国产 | 用于肿瘤化疗、放疗、骨髓抑制等患者。 满足IS05级的空气洁净度等级； 可24小时实时监测尘埃数量并预判断洁净度； 室内噪音：＜50dB； 具有微电脑或液晶屏触控功能，可遥控可定时； 具有寿命报警功能； 具有双轨道双围帘，USB充电接口。 配置风机、高效过滤器、电源线、紫外线灯管、防撞灯、支撑脚架、静音脚轮、不同材质软帘、USB接口等 |
| 4 | 老年重症医学科病区 | 多通道输注工作站 | 国产 | 1、任意组合成一体的多通道输液工作站，一根电源线管理，一个通道坏了，不影响其他通道正常使用。 2、触摸屏操作，即触即所得，简单易用，屏幕背景至少7种颜色可调，用以使用不同危重等级的药物使用。 3、可自动识别规格2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50ml等不同品牌注射器，满足不同年龄患者的药物输注需求。 4、注射泵至少3种推头装载模式：手动模式，自动模式，手自一体模式。 5、未来在这个配置基础上，需要通过WIFI模式升级，链接到中央监护站数据统计，适配远程智能输注系统，可用于隔离病房；配合磁共振输注系统应用于MRI工作环境，为急危重症患者用于核磁环境下。 6、配置要求：1.主机、2.托盘（输液架固定盘）、3.电源线、4.提手等 |