| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科 | 移动式C形臂 X射线机 | 国产 | 1.主要用于骨科的整骨、复位、内外固定、疼痛治疗、体内取异物等术中透视定位、检查治疗和临床科研，增加手术开展的种类（脊柱微创手术等）。要求图像质量好、性能稳定、X线剂量低，操作灵活轻便，尤其适合对空间要求极高的手术场合，可满足术中各种体位的摆位及近距离长时间连续透视操作需求； 2.输出功率≥2.4kw，最大透视管电压≥120kv； 3.C臂开口≥85cm；C臂轴向旋转角度≥450°(±225°）； 4.平板探测器像素≥400万，像素尺寸≤135微米； 5.球管具有铜、铝双层滤片，厚度≥4.0mm Al+0.1mm Cu； 6.球管管套热容量≥1.1 MHu； 7.配置要求： 1）C臂一体式或分体式主机系统 一套 2）高清医用液晶监视器 一套 3）内置图像后处理系统 一套 4）自动物体探测定位与剂量控制系统 一套 5）定位导航系统 一套 6）DICOM 接口及应用包 一套 7）无线遥控曝光系统 一套 |
| 2 | 妇产科 | 医用液体恒温箱 | 国产 | - 主要用于孕产妇抢救时输入恒温液体，有利于抢救成功和保暖； 2.控温范围：2-38℃； 3.大小：≥150L，尺寸约600*570*870mm； 3.智能控温系统，控温均匀，数字温度显示； 4.三层中空玻璃，保温效果好，方便观察，可调节式搁物架。 |
|  | 输血科 | 血液（红细胞）运输箱 | 国产 | 1.用于从成都市血液中心取回血液，设备具备被动制冷方式，具备双温模式，保障箱内血液的质量安全； 2.可实现温度随意温度控制和设定：可设置为5℃及其他任何温度，温度波动度小于±1℃。； 3.采用双温模式设计，当外部温度低于箱内设定温度时，加热装置被启动，即使在较低的外部温度情况下也能维持箱内恒定5±1℃的温度；当外部温度高于箱内设定温度时，制冷装置被启动，即使在较高的外部温度情况下也能维持箱内恒定5±1℃的温度； 4.容量：≥30L； 5.具备医疗器械产品注册证。 |
|  | 输血科 | 血液（血浆）运输箱 | 国产 | 1.用于从成都血液中心转运血液，设备具备被动制冷方式，具备双温模式，保障箱内血液的质量安全。 2.设备具备环保发泡LBA，保温层厚度：≥100mm，压缩机制冷原理，制冷方式：风冷，温度范围：-20-+25℃，适应环境温度：0-43℃， 3.具备运动异常检测功能：倾斜、冲击检测功能，内置倾角保护机制，有效保护制冷系统，通过GJB150和GJB899A等相关测试，整机减震设计有效保护血液质量。 4.适应于电源为AC100-240V，DC 12V-DC24V，USB接口及数据导出功能。 5.内容积：≥33升。 |
|  | 输血科 | 血液（血小板）运输箱 | 国产 | 1.用于从成都市血液中心转运血小板回医院。 2.内置振荡模块(60次/分钟)，保证血小板的运输安全。 3.温度传感器可实时反馈温度，确保20-24℃高效控温。 4.支持DC12V与AC220V转换，便于车载运输。 5.外壳为环保无氟发泡，保温性能好，隔绝箱外温度，保持箱内温度恒定。 |