| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤内科 | 体腔热灌注治疗机 | 国产 | 1.工作电源：AC220±10%V 额定输出功率≤1500VA。 2.具备超温报警装置和超温自动保护装置。温度测量精度≤±0.2℃，温度测量范围：30～50℃。 3.具备非接触加热装置，加热快，无热惯性。 4.具备多路温度传感器，可实现多点精确控温。 5.流速可调节：0-600ml/min，精度调节≤±10%。 6.适用范围包括：腹腔、盆腔等部位热物理治疗。 7.配备独立控制的循环泵和灌注泵。 8.可用U盘导出数据进行质量分析。 9.设备所需的一次性耗材在市场上非专机专用，后期可以单独采购并能匹配设备正常使用。 |
| 2 | 耳鼻喉头颈外科 | 鼻颅底手术器械一批 | 国产 | 详见附件 |
| 3 | 心胸外科 | 心脏大血管瓣膜器械包 | - 国产 | - 1主要用于对主动脉夹层、主动脉瘤、心脏瓣膜病的患者进行手术 - 2.器械能耐高温，反复多次消毒使用 - 3.镊子、拉钩、剪刀、针持均为不锈钢材质 - 4.器械清单详见附件 |
| 4 | 心胸外科 | 微创多支冠脉搭桥手术器械包 | 国产 | 主要用于对冠心病患者开展微创多支冠脉搭桥手术 1、器械能耐高温、可反复消毒使用 2、牵开器、撑开器均为不锈钢材质 3、针持、微创镊子均为不锈钢材质，陶瓷涂层，头端碳化钨镶片，无损伤镊 4.器械清单详见附件 |

附件1：鼻颅底手术器械一批

| 序号 | 种类 | 名称 | 规格 | 功能要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻科 | 刮匙 | 麦粒形/锐 | 1、麦粒型，锐口，头部长6.5mm宽2.3mm高1.7mm；总长：190mm； 2、扁形手柄具备宽凹槽结构，把持牢稳； 3、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 支 | 精细款 |
| 2 |  | 鼻剥离器 | 双头/微弯 | 1、双头，长圆形，尖圆形，头长10-5宽4-3.5高1mmm,总长：210mm； 2、钝边，避免对组织的损伤； 3、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 支 | 精细款 |
| 3 |  | 鼻剥离器 | 微弯带吸引 | 1、长圆形，微弯/带吸引，长度125/250mm 2、耐腐蚀、耐磨； | 1 | 支 | 精细款 |
| 4 |  | 吸引管 | 前弯/带刮除 | 1、头杆落差：25mm,直径3mm,工作长度：80mm，360°可旋转接头； 2、扁圆形带刃口头部结构，具备刮除与剥离功能； 3、75°的弯曲角度； 4、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 支 | 精细款 |
| 5 |  | 鼻探针 | 双头 | 1、大弯长，直径1.3mm，总长：220mm； 2、圆形头部，确保探查时的安全性； 3、手柄具备双向交叉防滑槽结构，把持牢稳、握姿舒适； 4、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 支 | 精细款 |
| 6 |  | 蝶窦咬骨钳 | 长圆形 | 1、长圆形，斜口，总长220mm 2、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 把 | 精细款 |
| 7 |  | 蝶窦咬骨钳 | 长圆形 | 1、长圆形，30°/斜口，总长168/180mm 2、蛇骨结构； 3、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 把 | 精细款 |
| 8 |  | 蝶窦咬骨钳 | 长圆形 | 1、长圆形，75°/斜口，总长168/180mm 2、蛇骨结构 3、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 把 | 精细款 |
| 9 |  | 鼻咽活体取样钳 | 长圆形 110° | 1、110°长圆形，钳头张开角度55°，头长10宽3.7高3.5mm，总长：145mm； 2、弧形钳头结构； 3、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 把 | 精细款 |
| 10 |  | 鼻组织钳 | 圆切口,75° | 1、圆切口/贯穿式，总长168mm 2、后钳片贯穿式侧孔使切除物自然脱落，实现连续切除 3、耐腐蚀、耐磨损； | 1 | 把 | 精细款 |
| 11 |  | 鼻组织钳 | 长弯/下弯115° | 1.由钳头.钳杆.前柄.拉杆和后柄组成。 2.规格：长弯/下弯115°。 3.器械头部为630材料。 4.硬度：头部硬度为47HRC～55HRC。 5.表面粗糙度：不大于0.8μm。 6.消毒方式：可高温高压消毒。 | 1 | 把 | 精细款 |
| 12 |  | 鼻咬切钳 | 0°3.5*130mm切口3.5mm | 1.由钳头.上推杆.固定鞘.前钳柄和后钳柄组成。 2.规格：0°3.5*130mm切口3.5mm。 3.器械头部为630材料制造。 4.硬度：头部硬度为47HRC～55HRC。 5.表面粗糙度：不大于0.8μm。 6.夹持力：头部夹持力大于10N。 7.消毒方式：可高温高压消毒。 | 1 | 把 | 精细款 |
| 13 |  | 鼻组织钳 | 0°3.5*130mm头宽3.5mm | 1.由钳头.上推杆.固定鞘.前钳柄和后钳柄组成。 2.规格：0°3.5*130mm头宽3.5mm 3.器械头部为630材料制造. 4.硬度：头部硬度为47HRC～55HRC。 5.表面粗糙度：不大于0.8μm。 6.夹持力：头部夹持力大于10N。 7.消毒方式：可高温高压消毒。 | 1 | 把 | 精细款 |
| 14 |  | 咬骨钳 | / | 1.由钳头.钳杆.钳柄组成。 2.规格：波浪形，精细款。 3.器械头部为630材料制造. 4.硬度：头部硬度为47HRC～55HRC。 5.表面粗糙度：不大于0.8μm。 6.消毒方式：可高温高压消毒。 | 1 | 把 | 精细款 |
| 15 |  | 剥离子 | 上翘45°三角头 | 1、上翘45°三角头 2、器械采用YY/T0294.1-2016标准规定的F号钢和1Cr18Ni9Ti 材料制造。 3、表面粗糙度Ra值：不大于0.8μm。 4、具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中5.4b级的规定 | 1 | 支 | 普通款 |
| 16 |  | 鼻剪 | 上介 | 1.鼻剪，上介。 2.器械采用YY/T0294.1-2016标准规定的F号钢和1Cr18Ni9Ti 材料制造。 4.硬度：320HV0.2～560HV0.2 5.牢固度：手术器械各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊.脱焊和堆焊现象。 | 1 | 把 | 普通款 |
| 17 |  | 吸引管 | 上颌窦钩状Φ2.5×140mm方手柄 | 1.直，头部扁，φ3mm，长度：145mm。 2.器械采用YY/T0294.1-2016标准规定的F号钢和1Cr18Ni9Ti 材料制造。 3.表面粗糙度：不大于0.8μm。 4.牢固度：各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊.脱焊和堆焊现象。 5.通畅性：吸引管应通畅，不得有堵塞现象。 | 1 | 支 | 普通款 |
| 18 |  | 鼻咬切钳 | 0°Φ4×140mm | 1.器械由钳头，钳柄和钳杆制造。 2.规格：0°，φ4mm,长度140mm 3.器械采用YY/T0294.1-2016标准规定的F号钢和1Cr18Ni9Ti 材料制造。 4.硬度：头部硬度为320HV0.2～560HV0.2。 5.表面粗糙度：不大于0.8μm。 | 2 | 把 | 普通款 |
| 19 | 耳科 | 耵聍钩 | 90° | 1、90°角/锐，杆部直径φ0.5-2.5mm，工作长度80mm更大范围手术使用，总长165mm； 2、一体式结构； 3、具备双向交叉防滑槽； | 1 | 支 | 精细款 |
| 20 |  | 耳吸引管 | 手柄 | 1、手柄直径φ8/10mm，工作长度80mm，分体式设计，带吸引侧孔，微弯曲度。 2、管柄内置弹簧。 3、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 21 |  | 耳吸引管 | φ0.5 | 1、分体式，φ0.5mm，工作长度80mm 2、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 22 |  | 耳吸引管 | φ0.8 | 1、分体式，φ0.8mm，工作长度80mm 2、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 23 |  | 耳吸引管 | φ1.0 | 1、分体式，φ1.0mm，工作长度80mm 2、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 24 |  | 耳吸引管 | φ1.5 | 1、分体式，φ1.5mm，工作长度80mm 2、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 25 |  | 耳吸引管 | φ2.0 | 1、分体式，φ2.0mm，工作长度80mm 2、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 26 |  | 耳吸引管 | φ2.5 | 1、分体式，φφ2.5mm，工作长度80mm 2、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 27 |  | 耳吸引管 | φ3 | 1、分体式，φ3mm，工作长度80mm 2、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 28 |  | 耳吸引管 | φ4 | 1、分体式，φ4mm，工作长度80mm 2、耐磨、抗腐。 | 1 | 支 | 精细款 |
| 29 |  | 耵聍钩 | 90° | 1、器械一体成型，头部：90° 2、材料为：钨钢材料。 3、头部采用经热处理，其硬度应为400HV0.2～920HV0.2 | 1 | 支 | 精细款 |
| 30 |  | 耵聍钩 | 90° | 1、器械一体成型， 2、头部90° 3、器械与人体接触部分材料符合相关标准规定； | 1 | 支 | 普通款 |
| 31 | 喉科 | 喉内窥镜 | 12° φ4*185mm | 1.视场角／(°)：59° 2.视向角／(°)：12°。 3.工作长度：185mm 4.最大插入部外径（镜体外径mm）：Ф4.0 5.视场中心角分辨力：3.0 C/(°) 6.有效景深范围：3~100mm | 1 | 支 | 高清广角 |
| 32 |  | 喉息肉钳 | 旋转，单头 | 1、旋转单头 2、器械头部采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：不锈钢》标准中所规定的30Cr13，其余部分采用M号钢材料制造。 | 1 | 把 | 普通款 |
| 33 |  | 口腔开口器 | 4×1 | 1.由撑开器及压舌板组成。 2. 4*1 3.器械头部采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：不锈钢》标准中所规定的30Cr13，其余部分采用M号钢材料制造。 | 1 | 套 | 普通款 |
| 34 |  | 喉息肉钳 | 旋转一柄三头 | 1、旋转一柄三头 2、器械头部采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：不锈钢》标准中所规定的30Cr13，其余部分采用M号钢材料制造。 | 1 | 把 | 普通款 |

附件2：心脏大血管瓣膜器械包

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓣膜牵开器套装：医用不锈钢材质，带拉钩装置 | 1 |
| 2 | 拔针镊：医用不锈钢材质，扁柄金把，头端碳化镶片工艺网纹状 | 1 |
| 3 | 瓣膜镊：医用不锈钢材质, 扁柄，头端DEBAKEY无损伤齿 | 1 |
| 4 | 精细镊：医用不锈钢材质，圆柄麻纹，直头带定位针，头端DEBAKEY无损伤齿 | 2 |
| 5 | 精细针持：医用不锈钢材质，圆柄麻纹带锁扣，直头流线型，头端钻石粉涂层工艺，用于夹持5/0针 | 1 |
| 6 | 大针持：医用不锈钢材质，圆柄麻纹带锁扣，直头，头端碳化物镶片工艺，用于夹持2/0-3/0针 | 1 |
| 7 | 环柄针持：医用不锈钢材质，金把环柄带锁扣，直头，头端碳化钨镶片工艺，用于夹持4/5-0针 | 1 |
| 8 | 环柄针持：医用不锈钢材质，金把环柄带锁扣，直头，头端碳化钨镶片工艺，用于夹持2/3-0针 | 1 |
| 9 | 精细组织剪：医用不锈钢材质，金把环柄，精细型，弯头刃片，头端淬火工艺 | 1 |
| 10 | 瓣膜剪：医用不锈钢材质，金把环柄，S型，弯头刃片，头端淬火工艺 | 1 |
| 11 | 精细神经钩：医用不锈钢材质，精细型拉钩 | 1 |
| 12 | 瓣膜拉钩：医用不锈钢材质，标准型拉钩 | 1 |
| 13 | 腱索拉钩：医用不锈钢材质，加长型拉钩 | 1 |
| 14 | 片拉钩：医用不锈钢材质，可塑型片状拉钩 | 1 |
| 15 | 片拉钩：医用不锈钢材质，可塑型片状拉钩 | 1 |
| 16 | 猫耳朵拉钩：医用不锈钢材质 | 1 |
| 17 | 猫耳朵拉钩：医用不锈钢材质 | 1 |
| 18 | 拉钩：医用不锈钢材质 | 1 |
| 19 | 拉钩：医用不锈钢材质，手柄尾部勾状 | 1 |
| 20 | 拉钩：医用不锈钢材质 | 1 |
| 21 | 吸引器：医用不锈钢材质 | 1 |
| 22 | 吸引器：医用不锈钢材质 | 1 |
| 23 | 乳突：医用不锈钢材质 | 2 |
| 24 | 精细持针器：医用不锈钢材质，笔式高尔夫球式手柄，带锁扣，高尔夫球手柄 | 1 |
| 25 | 精细镊子：医用不锈钢材质,直头,无损齿,带重锤 | 2 |
| 26 | 阻断钳：医用不锈钢材质，60° | 1 |
| 27 | 小直阻：医用不锈钢材质，45° | 4 |
| 28 | 阻断钳：医用不锈钢材质，15° | 3 |
| 29 | 阻断钳：医用不锈钢材质，45° | 1 |
| 30 | 精密器械消毒盒双层，带硅胶垫 | 1 |
| 合计： |  | 38 |

附件3：微创多支冠脉搭桥手术器械包

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微创搭桥取乳内专用固定架装置：含手术床固定主力臂，横臂长，齿轮臂，双拉钩，单拉钩，双孔固定装置，共6件 | 1 |
| 2 | 微创搭桥乳内牵开器：医用不锈钢材质，含一对微创搭桥取乳内专用叶片，牵开器框架1个，共3件，大叶片可覆盖最少3根肋骨 | 1 |
| 3 | 微创专用撑开器：不锈钢材质， 叶片可牵开, 含3对叶片,深弧形，牵开器框架一个，共7件，牵开器横梁可固定心脏固定系统 | 1 |
| 4 | 微创精细针持：不锈钢材质，陶瓷涂层，头端碳化钨镶片, 直头，适用于7-8/0缝针，器械可拆卸可分离成三部分 | 1 |
| 5 | 微创精细针持：不锈钢材质,头端金刚砂涂层,弯头,适用于5-6/0缝针 | 1 |
| 6 | 微创针持：不锈钢材质,头端碳化钨镶片,弯头,适用于0-4/0缝针 | 1 |
| 7 | 微创剪刀：不锈钢材质 | 1 |
| 8 | 微创针持：不锈钢材质，陶瓷涂层，头端碳化钨镶片, 弯头，适用于0-0到4-0的缝针，器械可拆卸可分离成三部分 | 1 |
| 9 | 微创针持：不锈钢材质，陶瓷涂层，头端金刚砂涂层，弯头，适用于4-0到6-0的缝针，器械可拆卸可分离成三部分 | 1 |
| 10 | 微创镊子：不锈钢材质，陶瓷涂层，无损伤镊， 器械可拆卸可分离成三部分 | 1 |
| 11 | 微创镊子：不锈钢材质，陶瓷涂层，无损伤镊， 器械可拆卸可分离成三部分 | 1 |
| 12 | 微创加强剪：不锈钢材质 | 1 |
| 13 | 微创角度剪：不锈钢材质 | 1 |
| 14 | 微创精细打结器：不锈钢材质 | 1 |
| 15 | 微创圈镊：不锈钢材质, 圈型, 头端碳金刚砂涂层 | 1 |
| 16 | 微创精细镊：不锈钢材质, 无损齿 | 1 |
| 17 | 微创无损镊：不锈钢材质,无损镊 | 1 |
| 18 | 微创钛夹钳：不锈钢材质,小号,头端弯 | 1 |
| 19 | 微创中号钛夹钳：不锈钢材质,中号, 头端弯 | 1 |
| 20 | 微创血管钳：医用不锈钢材质，头端Debakey，头端深度圆弧，后身圆弧过渡 | 1 |
| 21 | 微创线钩：不锈钢材质 | 1 |
| 22 | 微创打孔器：不锈钢材质，打孔加长装置，用于微创搭桥手术 | 1 |
| 23 | 微创双层器械盒（含硅胶垫） | 1 |
|  | 合计 | 23 |