| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波诊断室 | 全身高端综合机（妇产方向） | 国产 | 1.开展全身多脏器，如腹部、泌尿、妇科、甲状腺、乳腺、心脏、血管等超声检查及科研开展； 2.具备4D超声造影及定量分析软件,支持腔内容积探头； 3.具备弹性成像技术； 4.具备人工智能肿瘤图像分析、智能测量软件； 5.凸阵探头、线阵探头、腔内端扫探头、相控阵探头腔内容积探头、腹部容积探头各一把，腹部、腔内探头穿刺架各1套； |
| 2 | 口腔科 | 牙科综合治疗椅 | 国产 | 1、牙椅头枕靠背可调。满足不同体型人群使用。 2.配备基本三用枪头、洁牙机头等 3.控制系统：(3 组）记忆椅位系统，电脑控制板含复位，椅位升降，俯仰，冷光灯，冲痰盂，供水，加热等功能操作键. 4.冲痰盂，漱口定量自动给水控制系统 1 套，配有可自动加热恒温系统 5.强弱吸唾系统各一套，内置式集污杯可方便拆洗 6.可调口腔冷光灯的一套（LED） 7.内置式净水系统一套(可加注蒸馏水及消毒用水） 8.多功能组合脚踏开关，可控制手机，牙椅,冲供水 |
| 3 | 介入诊疗中心 | 充气升温装置 | 国产 | 1.仪器采用充气式暖风方式进行加温。 2.控温范围：32-45℃中可选，调节幅度精确到0.1度。 3.风速风量可选档位＞4个档位。 4.接触病人皮肤的保温毯应出厂灭菌处理。 5.外观尺寸：40cm*40cm*50cm左右 6.设备配置要求： 1）主机1台 2）送风管 1根 3）电源线1条 |
|  | 介入诊疗中心 | 手术器械台 | 国产 | 手术室配合检查诊断或治疗使用； 1、不锈钢材质，主材板材厚度不低于1.0mm 2、器械台长*宽*高约为1500mm*70mm*（1000或1200mm） 3、万向轮，防锈防卷发静音，其中两轮为刹车万向轮 |
|  | 手术室 | 气压止血仪 | 国产 | 1.用于四肢手术室加压持续止血，减少手术出血 2.术中可随时增减设定值 3.止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口、简单、可靠 4.立式支架：占地小，移动方便，便于使用，金属外壳 5.硅胶袖带快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。放气：自动缓慢放气 6.在突然断电情况下能始终保持压力 7.设备配置清单 数量 主机 1 台 移动架 1套 篮筐 1 个 可高温高压消毒硅胶止血袖带大号 7个 可高温高压消毒硅胶止血袖带中号 2个 可高温高压消毒硅胶止血袖带小号 1个 |
|  | 手术室 | 体位垫 | 国产 | 1.具备良好的柔软性、支撑性及减震抗压性能，绝缘不导电，易清洗，消毒方便，本身不支持细菌生长。 2.配置要求： 腿垫 40*24*1.5 10个 腋枕 50*15*7 8个 体位垫（长） 110*70*1.5cm 2个 俯卧位头垫（带镜子） （（33-40）*27.5*（17.5-20.3）） 5个 |
|  | 手术室 | 负极板回路垫 | 国产 | 1.用于创伤、金属植入、烧伤、妇科、泌尿、新生儿、血液、体液易污染手术等各种状况，杜绝了皮肤不良反应。 2.回路垫电容阻抗：在环境温度23℃+5℃、频率460kHz条件下，电容阻抗≤150Ω 3.可适用于18岁以下儿童，可适用于1.5KG-12KG的新生儿和儿童，有专门的儿童型回路垫。 4.采用医用高分子凝胶制成，具有良好的弹性和生物相容性，可有效防止压疮的形成，提供生物相容性报告。 5.具有皮肤无刺激性报告，皮肤不致敏性报告，细胞无毒性报告。 6.配置要求：负极板回路垫一条，导线一根，金属手提箱一个。 |
| 4 | 老年病科病区 | 负80摄氏度冰箱 | 国产 | 1.用于冷藏血标本类 2.容积≥800L，可放2ML冻存管60000份及以上，且配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度 3.具备多种报警方式，多重保护功能（如：开机延时保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护） 4.配置要求：冰箱主机一台， 冻存架冻存盒按冰箱容积全部匹配（冻存架≥24个） |
|  | 输血科 | 血型血清学离心机 | 国产 | 1.设备具备LCD液晶显示屏，最大离心力≥5000rpm，具有微电脑控制系统，可存储不同组的离心参数设定，自定义工作模式选择，即时离心功能。 2. 可设定离心时间为1-99分钟，离心时噪音≤60dB，转速/离心力互设同步显示，运行过程中可随时修改参数无南需停机。 3. 具有自动配平，无需配平，点动离心，短暂离心功能。 |
|  | 输血科 | 全自动血型检测分析仪 | 国产 | 1.主要用于ABO血型正反定型、交叉配血、不规则抗体筛查，具备仪器自检功能，配套试剂和质控功能，结果可LIS传输至科室现有输血管理系统。 2.整机一体构成，支持自动加样、稀释、孵育、离心、结果计算、报告输出等，结果上传到科室现有LIS系统。 3.检测速度至少为ABO正反定≥60样本/小时，不规则抗体筛查≥96样本/小时，流水线式运行，可同时放置≥144个样本，使用原始管上机。 4.气动置换原理吸样，1个加样臂，2个加样通道，一次性Tip头、具有液面探测功能、失针检测、凝块检测、气泡检测功能。仪器成像系统由CMOS及背光源组成，实验结果自动判读出报告。 5.至少具备1个机械手臂，用于转移凝胶柱卡，断电不掉卡。设备带有2*12位孵育器，≥2台12卡位离心机，可放置≥96张试剂卡，可随时添加新卡。 |
|  | 医学检验科 | 低速常温离心机 | 国产 | 1.台式，低速常温； 2.角转子：离心管套12支×5ml；转速≥4000r/min;最大离心力≥3000g;能匹配目前医院在用的真空采血管规格（5ml、4ml、3ml）； 3.LED液晶显示屏幕，微电脑控制，能预设多种离心程序；离心力、转速、离心温度及离心时间等能够同步显示； 4.离心时离心机平稳，噪音小； |
|  | 医学检验科 | 普通培养箱 | 国产 | 1.用于结核分枝杆菌的分离培养； 2.微电脑智能液晶控温，触摸型按钮，同时显示设定温度和箱内即时温度；具有超温报警等功能； 3.内胆容积150L左右，外形尺寸（cm）：60×60×120(W×D×H)左右； 4.工作环境温度：+5～30℃； 5.温度范围：0～60℃，温度偏差±1℃； 6.电源电压：220V,50HZ；功率300～800W左右； 7.载物托架：≥3个； 8.内胆硅胶密封条，紧密贴合，箱内密封性好；循环风扇，速度可调； |
|  | 医学检验科 | 真菌孵育箱 | 国产 | 1.用于临床标本分离真菌的孵育培养 2.液晶屏幕显示，微电脑控制温、湿度；同时显示设定温湿度和箱内即时温湿度；具有超温报警等功能； 3.内胆容积：250L左右; 4.控温范围：15-45℃（加湿）；温度偏差±0.5℃； 5.控湿范围：60-85%RH；湿度偏差±5～8%RH； 6.电源电压：220V,50HZ；功率300～800W左右 7.工作环境温度：+5～30℃； 8.载物托架：3块； 9.内胆硅胶密封条，紧密贴合，箱内密封性好；循环风扇，速度可调；配有紫外线杀菌灯管； |