## Sheet1
医疗设备市场调研 报名信息表[2023]35
项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 | 生产厂家及产地 | 医疗器械产品注 册证或备案凭证 | 品牌、规格、型号 | 单价(万元） | 技术参数 （要求参数均能同时满足三家及以上主流品牌，重要参数加▲） | 配置清单 | 设备生产厂家是否是中小企业 | 供应商是否是中小企业 | 同类设备在省内的销售情况 |  |  |  | 参考图片
[13 empty] | 用户名称 | 设备型号 | 中标时间 | 中标单价
1 | 全科医学科 | 防褥疮床垫 | 国产 | 主要用于危重患者、不能翻身患者 1.适用于标准病床，并可以任意弯曲适配需要的体位，床垫两侧有预防患者坠床功能； 2.规格：长200cm（±5cm），宽90cm（±5cm），厚度12cm（±5cm）并可根据临床需求定制不同尺寸； 3.床罩防渗漏，避免垫芯受到污染,具有抗菌功能,床罩透气性≥1800g/m2/24h，床罩材质具有一类纺织品认证，床罩需有弹性，压迫无褶皱，清洁、消毒方便，具有阻燃特性；
| 急诊医学科 | 褥疮垫防治床垫 | 国产 | 1.条形波动，透气性佳，防水性良好。床席具有CPR快速放气功能，头枕功能。 2.气条为双层设计，底层气条一直充气防止触底。 3.可自动波动换气，软硬可调，气囊可拆卸，24小时可连续充气，床垫表面波动起伏，具有通气换气。 4.超低静音设计，可自行调节充放气的速度。 5.床席充气后尺寸（长*宽*高）：≥198*86*22CM。 6.最大承受重量≥150kg。 7.主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟。 8.配置2个以上气泵, 配置多个备用气条；
| 老年病科病区 | 发药车（ABS）1 | 国产 | 1.规格：≥长650×宽480×高910mm ，颜色风格可选，≥70位药盒。 2.要求：铝合金型材抽屉、车体，不锈钢立柱，ABS内凹台面。ABS药盘可独立取出。采用静音滑轨，能防止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包角。分色垃圾桶。 3.配置且不限于：PE垫板、伸缩式副工作台、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶等。
| 发热门诊 |  | 国产
| 血液风湿免疫科 | 发药车（ABS）2 | 国产 | 1、铝合金型材抽屉、车体、不锈钢立柱，ABS内凹台面 2、ABS药盘可独立取出，抽屉里有早中晚睡前透明药盒，具备≥80位药盒 3、底座设置防撞包角 4、配置洗手液挂框，分色垃圾桶等
| 门诊部 | 检查床 | 国产 | 1.床板为十二层木板，床面内芯为35号以上高密度海绵，床面为PU面料包裹； 2.床脚采用斜三角支撑结构； 3.床头床尾连接稳定杆3根。 4.规格:长180*宽60*高65±20mm.材质:不锈钢
| 心身医学科 |  | 国产
| 门诊部 | 急救推车 | 国产 | 1.平开台面，抽屉内分隔可根据物品大小调节。 2.304不锈钢,固定静音滑轨。 3.一次性编号锁具及双手垃圾桶。 4.长750*宽480*高930±5mm
| 急诊医学科 | 抢救车 | 国产 | 1.用途：存放常用急救物品，方便急救取拿。 2.带锁具，具备双色垃圾桶，符合院感要求。铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整，存放规范。 3.静音滑轨，能防止推送过程中抽屉滑出。底座具备防撞包角。 4.规格：长650×宽480×高1000mm（±20mm） ，≥5层。 5.配置要求：氧气瓶支架、电源插座、CPR复苏板、输液架、除颤仪器平台、伸缩式工作台、锐器盒筐、洗手液挂筐、PU扶手、分色垃圾桶等。
| 门诊部 | 阅片灯 | 国产 | 1、立式，单联 2、冷光，观片清晰 3、475*510*25±5mm 4、插片即亮，扯片即灭
| 老年病科病区 | 查房车 | 国产 | 1.规格：60位，颜色风格可选。 2.铝合金型材抽屉、车体，厚度达≥15mm，不锈钢立柱，ABS内凹台面。采用固特静音滑轨带刹车，能防止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包角。带锁。 3.配置且不限于：PU扶手、PE垫板、抽屉内分隔板、X光片袋盒、洗手液挂筐，带锁等
| 血液风湿免疫科 | 不锈钢器械柜 | 国产 | 1、规格：≥长950×宽400×高1800mm。 2、整体采用不锈钢制作，符合医疗使用环境，带锁；门抽采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 3、双门均加设磁碰开关，门关闭后即使不锁，也不会自行滑开。抽屉采用顺滑静音，≥30kg承重性能。 4、柜内隔板层距可调设计。 5、活动隔板3个、固定隔板1个等。
| 妇产科 |  | 国产
| 超声波诊断室 | 治疗车（不锈钢） | 国产 | 1、规格尺寸：735×450×850±5mm 2、上下台面采用不锈钢材质。 3、静音脚轮带刹车。 4、上台面下方配置不锈钢抽屉2个。 5、产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。 6、配置抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等。
| 超声波诊断室 | 超声介入手术床 | 国产 | 1、主要用于甲状腺、乳腺、肝脏、肾脏、前列腺等组织或器官穿刺活检、脓肿/积液置管引流或肿瘤消融治疗等超声介入性诊断与治疗项目； 2、具备整床电动升降功能、右侧床面电动侧翻功能、整床水平移动功能、整床正反位倾斜功能、具备电子智能纠偏更换床单功能； 3、该床可与医用检查垫配套应用，方便介入穿刺、置管引流后电动更换床单，提升工作效率，符合院感要求一检一换。
| 输血科 | 血液采集摇床 | 国产 | 1、用于采集患者血液时使用。 2、采用模块电源，外观小巧，携带轻便，特别适用于流动采血，自动声光报警，当采液量达到预定值或预定时间时，有声、光双重报警提示。 3、通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷，大容量托盘，适用于进行多连袋、大量程的采液 。 4、托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁，具有瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇4、自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆等功能。
| 重症医学科 | ICU电动病床 | 国产 | 1.功能：电动九功能，背部升降、腿部升降、整体升降、整体前倾、整体后倾、背膝联动上升（腹部减压功能）、背膝联动下降、一键电动CPR+手动CPR、一键心脏椅位、背部X光透视等。医用电动系统，床尾控制器，护栏内外按键操作，床体高度、背板角度、倾斜角度在护栏及操作器上实时双显示等。 2.静音脚轮带刹车。 3.规格：≥长2200*宽980*高(500-850)mm ，颜色风格可选。带床头柜。 4.配置包含但不限于：中控脚轮系统、床边引流挂钩4个、床垫、束缚捆扎拉手10个、输液插孔4个、输液架1根、助力棒插孔、蓄电系统1套、防褥疮床垫、氧气瓶挂架等
| 发热门诊 | 污物车1 | 国产 | 1.要求：整体采用不锈钢管材制作。ABS分色箱盖，符合院感要求。脚踏阻尼开关，气杆缓释升降，滑轮静音带刹车。底座设置防撞包角。 2.尺寸≥长1120×宽580×高950mm 。 3.气动缓释箱盖3个、牛津布袋3个、防撞包角4个等。
| 消化内科 | 污物车2 | 国产 | 1.不锈钢材质制作，滑轮静音带锁，推送便捷。 2.≥560*560*890mm。 3.牛津布袋2个
| 老年病科病区 | 转运推车 | 国产 | 1.背部气动调节升降、手摇整体升降，能调节床头高度，有床档及安全保护措施，转向方便，中控脚轮系统，台面需有能固定和拆洗的垫子。 2.材质工艺：床面及护栏采用ABS。 配置不限于：储物篮、输液架、床垫、转运床垫、氧气瓶挂架等。 3.规格：长1950×宽650×高500-850mm
| 发热门诊 |  | 国产
| 重症医学科 |  | 国产
| 消化内科 |  | 国产
| 手术室 | 病人转运车 | 国产 | 1、病人推车主要框架采用优质碳素钢压制成型，附件固定导轨采用铝合金型材，方便调整如引流袋挂钩等附件的位置，外形美观坚固。 2、护栏下降、翻转可两档固定，一档可与床面齐平，作为急救、转运临时穿刺平台使用，一档可与床面形成90°垂直收纳，方便病人上下。 3、护栏转动及平放均设有双保险开关，需要两次确认操作，方可实现护栏平放、转动下折功能，防止误操作。 4、护栏设有背板升起角度刻度显示，方便临床观察使用，中部设置导管放置凹槽。 5、病人推车主体1台、伸缩式输液架1根、转移床垫1张、氧气瓶挂架1个、中控脚轮系统1个、中央第5五轮（导向）1个、PP折叠护栏1付（可平放）、安全带2根、引流挂钩4个、床底托盘1个、床垫、约束带
| 老年病科病区 | 治疗车1 | 国产 | 1.规格：≥长650×宽480×高910mm， 颜色风格可选。 2.铝合金型材抽屉，不锈钢立柱，ABS内凹台面。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整，存放规范。 3.采用静音滑轨带刹车，防止推送过程中抽屉滑出。分色垃圾桶，符合院感要求。底座设置防撞包角。 4.配置不限于：垫板2张、抽屉内分隔板2套、伸缩式副工作台1个、锐器盒筐、洗手液挂筐、扶手、分色垃圾桶2个等。
| 发热门诊 |  | 国产
| 消化内科 |  | 国产
| 肝胆外科 |  | 国产
| 心血管内科 | 治疗车2 | 国产 | 1、规格尺寸：≥735×450×8505mm 2、上下台面采用不锈钢材质。 3、静音脚轮带刹车。 4、上台面下方配置不锈钢抽屉2个。 5、承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。 6、配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等。
| 输血科 | 不锈钢两层推车 | 国产 | 1.规格：≥长735×宽465×高920mm 2.要求：不锈钢管材制作，上下两层。底座设置防撞包角，双面静音脚轮带刹车等。3.产品承重≥100kg，上下台面各承重≥50kg等。
| 心血管内科 |  | 国产
| 重症医学科 |  | 国产
| 消化内科 |  | 国产
| 重症医学科 | 三层不锈钢推车 | 国产 | 1.不锈钢管材制作，上中下三层。底座设置防撞包角，双面静音脚轮带刹车等。 额定承重≥100kg，上下台面各承重≥50kg。 2.规格：≥长735×宽465×高920mm
| 西药房 | 不锈钢三层大推车 | 国产 | 1.主要用于静配中心内部运输已经摆药的成组药篮。 2.尺寸1000*600*1500±10mm； 3.材质为SUS304不锈钢，面板厚1.2±0.1mm，双面封扣； 立柱为￠25mm的圆管，聚氨酯脚轮，全部万向轮并带对脚刹车等。
| 妇产科 | 输液推车 | 国产 | 1、规格尺寸：≥长650×宽480×高910mm ，颜色风格可选。 2、铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。双排输液挂架。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整，存放规范。 3、采用固特静音滑轨带刹车，防止推送过程中抽屉滑出。分色垃圾桶，符合院感要求。底座设置防撞包角。 4、配置不限于：输液挂架、PE垫板、抽屉内分隔板、伸缩式副工作台、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶2个等。
| 发热门诊 |  | 国产
| 神经内科 |  | 国产
| 急诊医学科 |  | 国产
| 心身医学科 | 病历推车 | 国产 | 规格50位，不锈钢材质，≥30kg承重，采用静音滑轨带刹车，带锁。底座设置防撞包角。抽屉两个，洗手液挂框。
| 肿瘤内科 | 病历夹推车（不锈钢） | 国产 | 1.病区查房时使用。 2.规格：20位，不锈钢材质。≥30KG承重，采用静音滑轨带刹车，带锁，能防止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包角。
| 发热门诊 | 病历夹推车 | 国产 | 1.铝合金型材抽屉、车体，厚度达≥15mm，不锈钢立柱，ABS内凹台面。采用固特静音滑轨带刹车，能防止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包角。带锁。 2.60位，颜色风格可选。 3.配置要求：PU扶手、PE垫板、抽屉内分隔板、X光片袋盒、洗手液挂筐，带锁等。
| 妇产科 | 陪护椅 | 国产 | 1.规格：≥长1910×宽650×高570mm（展开），≥长750×宽650×高910mm（折叠） 2.要求：皮质软垫，颜色风格可选。展开成床，折叠成椅。展开气动缓释下降功能。可配置病区通用锁具，一把专用钥匙控制楼层所有陪护椅，白天关闭，夜晚打开。 3.配置且不限于：双面静音脚轮2个、扶手套2个、可拆洗座椅布套1套。
| 肿瘤内科 |  | 国产
| 急诊医学科 | 重症智能病床 | 国产 | 1.具备称重功能，监测病人体重变化及营养代谢情况 2.电机通过国际安规认证、安全、恒速、静音、无静电。 3.多种功能可调，可起背抬腿、防护栏功能、地噪万向轮。 4.床面尺寸：长≥1950mm，宽≥800mm 5.床面升降范围≥400mm 6.病床可称重150kg，具备称重功能，称重可精确到100g。 7.具备重症电动一键式体位设计，一键体位≥5。,电机数量≥4个。
2 | 急诊医学科 | 多通道输注工作站 | 国产 | 1.可自动识别注射器 2.具备字体放大功能，运行时可一键放大显示输液速度字体倍数，最多三倍 3.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出 4.同时可以使用≥3个泵的通道
| 急诊医学科 | 营养输注泵 | 国产 | 1.主要用于输注较稠厚的肠内营养液、十二指肠或空肠输注等 2.速度可自行调节、可自行加温、可手动或自动冲洗 3.配置蓄电池
| 肿瘤内科 | 肠内营养泵 | 国产 | 1.具有可控流速、滴速功能，以及快速推注功能;自动加热功能；营养液快排冲洗功能、反抽功能；声光报警功能：如遇门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电池供电等能自动报警，且报警音量可调节；具备蓄电功能。 2.外形尺寸：≤180×120×130 mm（长×宽×高）；配备电源线、蓄电池。加温控温：独立加温通道、可关闭加温；安装方式：天轨吊装、多台叠装、救护车配置；流速：0.1～5 ml/h（可自行设置），增量0.1ml/h；余量显示：输液过程中显示余量；加温控温：独立加温通道、可关闭加温；加温范围：室温～33±5℃。 3.配置的蓄电池可在断电情况下正常使用至少2小时。
3 | 急诊医学科 | 加温快速输注仪 | 国产 | 1.主要用于压力控制下的持续加压、加温快速输液。 2.具有过压保护提醒功能，过压能紧急放气，并且有过压报警提醒声音和屏幕显示，当前功能处于待机状态，加温功能持续工作。 3.具有过温保护提醒功能，过温能紧急停止加温，并且有过温报警提醒声音和屏幕显示，按下“加温开关”按键解除报警，当前处于待机状态。 4.当输注管理出现气泡断流现象后，设备发出声光报警，且设备停止运行，加压袋紧急放气。 5.输注加压范围10-300mmHg，调节步长5mmHg，压力精度≤4mmHg。 6.输出温度范围：33℃-43℃，温度调节步长≤0.5℃，温度精确0.1℃。 7.全负荷使用≥4小时。
| 手术室 | 输液塔 | 国产 | 1、用于术中挂大量3L袋冲洗液用 2、带有四个独立高度可调挂钩。 3、每个挂钩最高冲洗液安全负荷10000ml。 4、只需释放按钮操作， 挂钩高度即可从167.5cm至259cm任意可调。 5、配备助力提升技术，挂钩有刻度指示。
| 手术室 | 加温仪 | 国产 | 1.术中充气升温，给患者保温，避免或减少术中低体温的发生 2.操作方式：独立式按键操作，简单快捷，不会误操作 3.四档调温：室温、低温档 32℃、中温档 38℃、高温档 43℃ 4.体表加温毯可与患者皮肤直接接触 5.匹配其风量超温报警机制